## Current
Others
SPS	512					PV1			Temperature				A3028T Epoxy-Only Immersion				SPS	A	B	C	D
Circuit	Sleep (uA)	Active (uA)		SPS	Active		SPS	Active (uA)		18	31.8			State	Current (uA)			128	49	53	53	63
R73.1	2	75		256	52.0		512	80.3		18	31.8			off, out of water	1.9			256	62	75	66	72
R73.2	2	76		256	49.4		512	79.6		33	32.0			on, out of water	54.4			512	91	94	93	102
R73.3	2	79		256	51.3		512	78.0		50	33.1			on, leads in water	54.5			Intercept	34.5	43.5	39.5	48
R73.4	2	78		256	49.1		512	79.4		60	33.8			on, leads and antenna in water	54.9			Slope	0.11	0.10	0.10	0.10
R73.5	2	75		256	50.6		128	33.4		75	35.5			on, immersed to extension	54.7
R73.6	2	75		256	53.1		128	33					off, in water	1.9
R73.7	2	78		256	47.8		128	32.8
R73.8	2	76		256	49.9		128	31.5
R73.9	2	74		256	52.6		256	47.1		Samples per Second (Total) / Operating Current (uA)
R73.10	2	75		512	75.0		256	48.8
R73.11	2	74		512	76.0		256	48.1
R73.12	2	76		512	79.0		256	48.5					Sample Rate (SPS) / Current (uA)
R73.13	2	76		512	78.0		1024	137.3
R73.14	2	76		512	75.0		1024	138.4
ave	2.0	76.1		512	75.0		1024	140.5
stdev	0.00	1.66		512	78.0		1024	136.8
				512	76.0		2048	255
SPS	1024			512	74.0		2048	261
Circuit	Sleep (uA)	Active (uA)		512	75.0		2048	255
A33.6	2.1	145		512	74.0		2048	258
D32.12	2.1	140.6		512	76.0		slope	0.117
D32.1	2.1	142.9		512	76.0		intercept	18.49
D32.6	2.1	136.8		512	76.0
A33.2	2.0	145.2		1024	145.0
A32.4	3.0	154.5		1024	140.6
D32.8	2.1	141.1		1024	142.9
ave	2.2	143.7		1024	136.8
stdev	0.3	5.6		1024	145.2
				1024	154.5		GV1
SPS	2048			1024	141.1		slope	0.113
Circuit	Sleep (uA)	Active (uA)		2048	249.0		intercept	21.51			VBAT	Current
F66.1	2	249		2048	254.0		SPS	Active (uA)			(V)	(uA)
F66.3	2	254		2048	256.0		1024	132			4.3	300	VBAT (V) / Current Consumption (uA)
F66.5	2	256		2048	240.0		1024	141			4.2	296
F66.7	2	240		Slope	0.1136073223		512	81.6			4.1	294
ave	342.7	249.8		Int	20.6706757011		512	78.9			4.0	290
stdev	835.4	7.1					256	49.6			3.9	287
					256	51.2			3.8	284
SPS	256					128	35.7			3.7	281
Circuit	Sleep (uA)	Active (uA)					128	35.1			3.6	278
C1	2.5	52.0					2048	244			3.5	276
C2	2.5	49.4					2048	261			3.4	271
C3	2.5	51.3					1024	151			3.3	268
C4	2.5	49.1					1024	135			3.2	267
C5	2.5	50.6					1024	133			3.1	264
C6	2.5	53.1					1024	136			3.0	261
C7	2.5	47.8					128	35.5			2.9	258
C8	2.5	49.9					128	33.9			2.8	256
C9	2.5	52.6					128	35.6			2.7	253
ave	2.5	50.6					128	34.9			2.6	251
stdev	NA	1.76					128	38.8			2.5	248
					1024	133			2.4	241
					1024	137			2.3	237
					2.2	236
					2.1	233
					HV1				2.0	225
					slope	0.101			1.9	210
					intercept	22.19
					SPS	Active (uA)
					128	34.5
					256	47.3	Temperature (C) / Current (uA)
					512	72.5
					1024	124.5
					2048	226
					4096	428
					4096	438
					2048	228
					1024	125
					512	72.6
					256	47.8
					128	34.5
					1024	121
					512	69.8
					128	32.1
					128	38.2
					512	76.1
					512	77.2
					2048	245
					128	36
					256	48.7
					256	47.4

## TCK
				Period
	Reception (%)					Divisor	AV3, FV2	AV3, FV7	AV4, FV7	AV4, FV9	AV5LF, FV11
Period (ns)	First	Second					3		78	83
165	0.0	0.0					4		98	109
178	7.7	7.2					5		116	138
189	75.9	76.7					6		134	164
190	98.7	97.9					7		158	194
194	99.8	99.5					8		173	220	73
196	99.9	99.9					9	165	195	247	85
199	100.0	100.0					10	178	213	272	93
200	100.0	100.0					11	194	230	302	93
201	100.0	100.0					12	207	246	328	111
202	99.9	100.0					13	221	274	361	111
203	100.0	100.0	Period (ns) / Reception (%)					14	245	294		130
204	100.0	100.0					15	256			141
206	100.0	100.0					16				148		fck_divisor / Period (ns)
207	100.0	100.0					17				148
207	100.0	100.0					18				165
208	100.0	100.0					19				165
208	100.0	100.0					20				182	163.3
209	100.0	100.0					21				194	170.8					VBAT	Period
210	99.2	99.1					22				202	182.5					(V)	(ns)
211	100.0	100.0					23				223	195.8					1.5	285
217	99.5					24				223	195.2					1.6	242
197	100.0					25				232	203.9					1.7	224
221	93.2	93.1					26				232	216.5					1.8	215
245	0.8	1.7					27				252	221.9					1.9	207
256	0.0	0.0					28				258	233.4					2	207
218	100.0					29				258	231.1					2.1	207
220		100					30				278	246.2					2.2	207
194		99.6					9.27					2.9	206
				3.9	206
Period (ns)	A3019					4	205
211	99.9
217	99.8
215	99.9

## Rsource
			Thickness	Diameter	Part	Open-Circuit	Loaded	Load	Resistance
	Battery	Type	(mm)	(mm)	Number	Voltage (V)	Voltage (V)	(Ohm)	(Ohm)
	1	Li_BR	7.4	24	BR2477	2.68	2.58	1000	38.8
	2	Li_BR	7.4	24	BR2477	2.91	2.81	1000	35.6
	3	Li_BR	7.4	24	BR2477	2.75	2.65	1000	37.7
	4	Li_BR	2.5	12	BR1225	2.47	2.14	1000	154.2
	5	Li_BR	2.5	12	BR1225	2.50	2.23	1000	121.1
	6	Li_BR	2.5	12	BR1225	2.53	2.21	1000	144.8
	7	Li_BR	3	23	BR2330	2.67	2.47	1000	81.0
	8	Li_CR	2.5	10	CR1025	2.89	2.71	1000	66.4
	9	Li CR	2.5	10	CR1025	2.82	2.62	1000	76.3
	10	Li CR	2.5	10	CR1025	2.63	2.44	1000	77.9
	11	Li CR	2.1	12	CR1220	2.81	2.702	1000	38.1
	12	Li CR	2.1	12	CR1220	2.76	2.641	1000	46.6
	13	Li CR	2.1	12	CR1220	2.80	2.684	1000	41.4
		Li_CR	2.5	12	CR1225	2.61	2.379	1000	97.1
	14	Li CR	4	25	CR2540	3.12	2.74	100	13.9
	15	Li CR	5.4	23	CR2354	2.87	2.61	100	10.0
	16	Li CR	3	24	CR2430	2.819	2.534	100	11.2
	17	LiPo	3	30	GM382030	3.72	3.67	100	1.4
	18	LiPo	2.8	15	PP031012AB	3.75	3.58	100	4.7
	19	MnLi	2.1	9	ML920	2.51	2.37	1000	59.1
	20	MnLi	2.1	6	ML621	2.4	2.23	1000	76.2

Thickness (mm) / Resistance (Ohm)

	Diameter (mm) / Resistance (Ohm)

## Li_VBAT
		225	226	227
0.01	1614812368	2.97	2.81	2.91	Time (hr) / Voltage (V)
0.09	1614812688	2.95	2.81	2.89
0.12	1614812785	2.94	2.80	2.88
0.13	1614812835	2.94	2.80	2.88
1.12	1614816413	2.82	2.76	2.79
2.12	1614820012	2.77	2.74	2.77
3.12	1614823612	2.72	2.73	2.76
4.12	1614827212	2.70	2.72	2.76
5.12	1614830812	2.68	2.71	2.76
6.12	1614834412	2.67	2.71	2.76
7.12	1614838012	2.65	2.70	2.75
8.12	1614841612	2.65	2.70	2.76
9.12	1614845212	2.64	2.69	2.76
10.12	1614848812	2.63	2.69	2.76
11.12	1614852412	2.63	2.69	2.76
12.12	1614856012	2.63	2.69	2.76
13.12	1614859612	2.63	2.68	2.76
14.12	1614863212	2.63	2.68	2.76
15.12	1614866812	2.62	2.68	2.76
16.12	1614870412	2.62	2.68	2.76
17.12	1614874012	2.63	2.68	2.76
18.12	1614877612	2.63	2.67	2.77
19.12	1614881212	2.63	2.67	2.77
20.12	1614884812	2.63	2.67	2.77
21.12	1614888412	2.63	2.67	2.77
22.12	1614892012	2.63	2.66	2.77
23.12	1614895612	2.63	2.66	2.77
24.12	1614899212	2.63	2.65	2.77
25.12	1614902812	2.61	2.64	2.76
26.12	1614906412	2.61	2.63	2.75
27.12	1614910012	2.61	2.62	2.75
28.12	1614913612	2.61	2.62	2.74
29.12	1614917212	2.61	2.62	2.74
30.12	1614920812	2.61	2.62	2.74
31.12	1614924412	2.61	2.62	2.74
32.12	1614928012	2.62	2.62	2.74
33.12	1614931612	2.62	2.62	2.74
34.12	1614935212	2.62	2.62	2.74
35.12	1614938812	2.62	2.62	2.74
36.12	1614942412	2.62	2.62	2.74
37.12	1614946012	2.62	2.62	2.74
38.12	1614949612	2.63	2.62	2.74
39.12	1614953212	2.63	2.63	2.74
40.12	1614956812	2.66	2.65	2.76
41.12	1614960412	2.66	2.65	2.77
42.12	1614964012	2.66	2.65	2.77
43.12	1614967612	2.66	2.65	2.77
44.12	1614971212	2.67	2.65	2.77
45.12	1614974812	2.65	2.64	2.76
46.12	1614978412	2.65	2.64	2.75
47.12	1614982012	2.66	2.65	2.76
48.12	1614985612	2.67	2.66	2.77
49.12	1614989212	2.66	2.64	2.76
50.12	1614992812	2.64	2.63	2.75
51.12	1614996412	2.63	2.62	2.74
52.12	1615000012	2.63	2.62	2.73
53.12	1615003612	2.63	2.62	2.72
54.12	1615007212	2.63	2.62	2.72
55.12	1615010812	2.62	2.62	2.72
56.12	1615014412	2.63	2.62	2.72
57.12	1615018012	2.62	2.62	2.72
58.12	1615021612	2.62	2.62	2.71
59.12	1615025212	2.62	2.62	2.71
60.12	1615028812	2.62	2.62	2.71
61.12	1615032412	2.63	2.62	2.71
62.12	1615036012	2.63	2.62	2.71
63.12	1615039612	2.63	2.62	2.71
64.12	1615043212	2.63	2.63	2.71
65.12	1615046812	2.64	2.64	2.72
66.12	1615050412	2.65	2.65	2.73
67.12	1615054012	2.67	2.67	2.75
68.12	1615057612	2.66	2.66	2.75
69.12	1615061212	2.66	2.65	2.74
70.12	1615064812	2.65	2.65	2.73
71.12	1615068412	2.65	2.65	2.73
72.12	1615072012	2.65	2.65	2.72
73.12	1615075612	2.65	2.65	2.72
74.12	1615079212	2.65	2.65	2.72
75.12	1615082812	2.65	2.64	2.72
76.12	1615086412	2.65	2.64	2.72
77.12	1615090012	2.65	2.64	2.72
78.12	1615093612	2.65	2.64	2.72
79.12	1615097212	2.65	2.65	2.71
80.12	1615100812	2.65	2.65	2.71
81.12	1615104412	2.65	2.65	2.71
82.12	1615108012	2.65	2.65	2.71
83.12	1615111612	2.65	2.65	2.71
84.12	1615115212	2.66	2.65	2.71
85.12	1615118812	2.66	2.65	2.71
86.12	1615122412	2.65	2.65	2.71
87.12	1615126012	2.65	2.65	2.71
88.12	1615129612	2.67	2.67	2.73
89.12	1615133212	2.68	2.67	2.73
90.12	1615136812	2.67	2.67	2.73
91.12	1615140412	2.67	2.67	2.73
92.12	1615144012	2.67	2.67	2.73
93.12	1615147612	2.66	2.66	2.72
94.12	1615151212	2.65	2.65	2.70
95.12	1615154812	2.64	2.65	2.70
96.12	1615158412	2.64	2.64	2.69
97.12	1615162012	2.64	2.64	2.69
98.12	1615165612	2.64	2.64	2.68
99.12	1615169212	2.64	2.63	2.68
100.12	1615172812	2.63	2.63	2.68
101.12	1615176412	2.63	2.63	2.68
102.12	1615180012	2.63	2.63	2.67
103.12	1615183612	2.64	2.63	2.67
104.12	1615187212	2.64	2.63	2.67
105.12	1615190812	2.64	2.63	2.67
106.12	1615194412	2.64	2.63	2.67
107.12	1615198012	2.64	2.63	2.67
108.12	1615201612	2.64	2.63	2.67
109.12	1615205212	2.64	2.63	2.67
110.12	1615208812	2.64	2.63	2.67
111.12	1615212412	2.64	2.63	2.67
140.86	1615319466	2.66	2.65	2.67
140.87	1615319507	2.66	2.65	2.67
141.87	1615323107	2.65	2.64	2.67
142.87	1615326707	2.648	2.64	2.664
143.87	1615330307	2.643	2.635	2.659
144.87	1615333907	2.636	2.629	2.654
145.87	1615337507	2.636	2.627	2.652
146.87	1615341107	2.636	2.626	2.651
147.87	1615344707	2.633	2.623	2.648
148.87	1615348307	2.632	2.623	2.647
149.87	1615351907	2.631	2.621	2.645
150.87	1615355507	2.631	2.621	2.643
151.87	1615359107	2.629	2.619	2.641
152.87	1615362707	2.628	2.619	2.64
153.87	1615366307	2.626	2.617	2.637
154.87	1615369907	2.624	2.614	2.635
155.87	1615373507	2.622	2.613	2.632
156.87	1615377107	2.621	2.612	2.632
157.87	1615380707	2.629	2.619	2.639
158.87	1615384307	2.626	2.615	2.635
159.87	1615387907	2.628	2.618	2.637
160.87	1615391507	2.63	2.62	2.639
161.87	1615395107	2.625	2.616	2.634
162.87	1615398707	2.621	2.612	2.63
163.87	1615402307	2.624	2.613	2.634
164.87	1615405907	2.621	2.608	2.628
165.87	1615409507	2.612	2.601	2.621
166.87	1615413107	2.606	2.596	2.617
167.87	1615416707	2.603	2.593	2.614
168.87	1615420307	2.599	2.588	2.609
168.87	1615420314	2.599	2.588	2.609
169.87	1615423914	2.591	2.58	2.602
170.87	1615427514	2.585	2.574	2.595
171.87	1615431114	2.58	2.566	2.589
172.87	1615434714	2.575	2.559	2.583
173.87	1615438314	2.57	2.553	2.578
174.87	1615441914	2.565	2.547	2.574
175.87	1615445514	2.56	2.541	2.569
176.87	1615449114	2.554	2.535	2.564
177.87	1615452714	2.549	2.529	2.56
178.87	1615456314	2.544	2.523	2.555
179.87	1615459914	2.538	2.517	2.55
180.87	1615463514	2.532	2.512	2.546
181.87	1615467114	2.527	2.507	2.542
182.87	1615470714	2.523	2.502	2.538
183.87	1615474314	2.521	2.5	2.538
184.87	1615477914	2.541	2.518	2.556
185.87	1615481514	2.538	2.516	2.556
186.87	1615485114	2.528	2.507	2.549
187.87	1615488714	2.524	2.502	2.547
188.87	1615492314	2.519	2.496	2.542
189.87	1615495914	2.507	2.486	2.534
190.87	1615499514	2.497	2.474	2.527
191.87	1615503114	2.488	2.463	2.519
192.87	1615506714	2.477	2.453	2.51
193.87	1615510314	2.468	2.443	2.503
194.87	1615513914	2.458	2.432	2.496
195.87	1615517514	2.448	2.424	2.489
196.87	1615521114	2.439	2.415	2.482
197.87	1615524714	2.427	2.401	2.474
198.87	1615528314	2.413	2.392	2.466
199.87	1615531914	2.401	2.384	2.459
200.87	1615535514	2.387	2.364	2.451
201.87	1615539114	2.372	2.36	2.443
202.87	1615542714	2.356	2.346	2.434
203.87	1615546314	2.338	2.335	2.426
204.87	1615549914	2.319	2.325	2.415
205.87	1615553514	2.297	2.316	2.403
206.87	1615557114	2.272	2.302	2.391
207.87	1615560714	2.254	2.303	2.387
208.87	1615564314	2.226	2.293	2.377
209.87	1615567914	2.191	2.273	2.363
210.87	1615571514	2.155	2.26	2.345
211.87	1615575114	2.118	2.247	2.335
212.87	1615578714	2.092	2.233	2.317
213.29	1615580199	2.08	2.223	2.307
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99
-448558.99

## LiPo_VBAT
Time		Time	No37	Time	No8	Time		Time		Time	No27	Time	No81	Time	No83	Time	No87
(hrs)	19/40	(hrs)	190/150	(hrs)	190/90	(hrs)	19/150	(hrs)	19/150	(hrs)	19/90	(hrs)	190/520	(hrs)	19/280	(hrs)	19/55
0	4.073	0	4.083	0	4.113	0	4.143	1	4.097	0.1	4.096	0	4.03	0	4.058	0	4.069 / Time (hr) / Voltage (V)
1	4.02	0.4	4.083	1	4.112	0	4.143	5.56	4.044	0.1	4.096	0	4.03	0	4.058	0.83	4.091
2	4.018	1.4	4.082	2	4.111	1	4.131	11.11	4.007	5.56	4.056	0.1	4.017	0.01	4.058	1.41	4.09
2.6	4.016	2.4	4.082	3	4.111	2	4.123	16.67	3.98	11.12	4.032	0.1	4.017	0.09	4.057	2.56	4.086
4.02	4.013	2.99	4.081	4	4.11	3	4.113	22.22	3.945	16.67	4.01	0.11	4.017	0.92	4.043	5.34	4.08
5.02	4.011	4.41	4.079	5	4.11	4	4.106	27.78	3.91	22.23	3.989	0.19	4.015	1.76	4.031	8.12	4.073
6.02	4.009	5.41	4.078	6	4.109	5	4.098	33.33	3.878	27.78	3.969	1.03	4	2.22	4.024	10.9	4.066
7.02	4.008	6.41	4.077	7	4.108	6	4.09	38.89	3.845	33.34	3.95	1.86	3.988	3.06	4.012	13.67	4.058
8.02	4.006	7.41	4.076	8	4.108	7	4.083	44.44	3.808	38.89	3.931	2.32	3.983	3.89	4.001	16.45	4.052
9.02	4.004	8.41	4.074	9	4.107	8	4.074	45.89	3.799	44.45	3.912	3.16	3.973	4.72	3.989	19.23	4.045
10.02	4.003	9.41	4.074	10	4.107	9	4.068	51.45	3.772	50	3.894	3.99	3.965	5.56	3.978	22.01	4.038
11.02	4.001	10.41	4.073	11	4.106	10	4.059	57.01	3.751	55.56	3.876	4.82	3.958	6.39	3.968	24.78	4.032
12.02	3.999	11.41	4.072	12	4.106	11	4.053	62.56	3.734	61.12	3.858	5.66	3.95	7.22	3.958	27.56	4.025
13.02	3.998	12.41	4.071	13	4.105	12	4.046	68.12	3.718	66.67	3.839	6.49	3.943	8.06	3.947	30.34	4.019
14.02	3.996	13.41	4.069	14	4.104	13	4.039	73.67	3.705	72.23	3.82	7.32	3.937	8.89	3.938	33.12	4.013
15.02	3.995	14.41	4.069	15	4.104	14	4.032	79.23	3.692	77.78	3.802	8.16	3.93	9.72	3.927	35.9	4.006
16.02	3.994	15.41	4.068	16	4.103	15	4.025	84.78	3.679	83.34	3.786	8.99	3.924	10.56	3.918	38.67	4
17.02	3.993	16.41	4.067	17	4.103	16	4.017	90.34	3.664	88.89	3.772	9.82	3.919	11.39	3.908	41.45	3.994
18.02	3.991	17.41	4.065	18	4.102	17	4.011	95.89	3.649	94.45	3.76	10.66	3.913	12.22	3.899	44.23	3.987
19.02	3.989	18.41	4.064	19	4.102	18	4.004	101.45	3.637	100	3.75	11.49	3.908	13.06	3.889	47.01	3.98
20.02	3.988	19.41	4.064	20	4.101	19	3.998	107.01	3.618	105.56	3.74	12.32	3.903	13.89	3.879	49.78	3.975
21.02	3.986	20.41	4.063	21	4.101	20	3.991	112.56	3.595	111.12	3.732	13.16	3.898	14.72	3.87	52.56	3.969
22.02	3.985	21.41	4.061	22	4.101	21	3.985	118.12	3.583	122.23	3.725	13.99	3.893	15.56	3.861	55.34	3.963
23.02	3.984	22.41	4.06	23	4.1	22	3.979	123.67	3.562	133.34	3.705	14.82	3.889	16.39	3.852	58.12	3.958
24.02	3.982	23.41	4.06	24	4.1	23	3.973	129.23	3.415	138.89	3.699	15.66	3.884	17.22	3.843	60.9	3.952
25.02	3.98	24.41	4.059	25	4.1	24	3.967	134.78	2.153	144.45	3.692	16.49	3.88	18.06	3.834	63.67	3.947
26.02	3.979	25.41	4.059	26	4.099	25	3.96			150	3.684	17.32	3.876	18.89	3.826	66.45	3.941
27.02	3.977	26.41	4.057	27	4.099	26	3.954			155.56	3.675	18.16	3.872	19.72	3.817	69.23	3.933
28.02	3.976	27.41	4.056	28	4.098	27	3.948			161.12	3.666	18.99	3.868	20.56	3.808	72.01	3.927
29.02	3.975	28.41	4.055	29	4.098	28	3.941			166.67	3.659	19.82	3.865	21.39	3.8	74.78	3.921
30.02	3.973	29.41	4.054	30	4.097	29	3.935			172.23	3.651	20.66	3.861	22.22	3.791	77.56	3.915
31.02	3.973	30.41	4.053	31	4.097	30	3.929			177.78	3.647	21.49	3.858	23.06	3.782	80.34	3.91
32.02	3.971	31.41	4.052	32	4.096	31	3.923			183.34	3.635	22.32	3.853	23.89	3.774	83.12	3.904
33.02	3.97	32.41	4.051	33	4.096	32	3.916			188.89	3.624	23.16	3.849	24.72	3.765	85.9	3.899
34.02	3.968	33.41	4.05	34	4.095	33	3.911			194.45	3.608	23.99	3.845	25.56	3.757	88.67	3.893
35.02	3.967	34.41	4.05	35	4.095	34	3.904			200	3.601	24.82	3.842	26.39	3.749	91.45	3.888
36.02	3.965	35.41	4.048	36	4.095	35	3.899			205.56	3.597	25.66	3.839	27.22	3.742	94.23	3.882
37.02	3.963	36.41	4.047	37	4.094	36	3.892			211.12	3.589	26.49	3.836	28.06	3.735	97.01	3.876
38.02	3.962	37.41	4.046	38	4.093	37	3.885			216.67	3.558	27.32	3.833	28.89	3.729	99.78	3.871
39.02	3.961	38.41	4.046	39	4.093	38	3.879			222.23	3.469	28.16	3.83	29.72	3.723	102.56	3.865
40.02	3.959	39.41	4.045	40	4.093	39	3.873			227.78	3.316	28.99	3.827	30.56	3.718	105.34	3.859
41.02	3.958	40.41	4.043	41	4.092	40	3.866			233.34	2.365	29.82	3.825	31.39	3.713	108.12	3.853
42.02	3.957	41.41	4.043	42	4.092	41	3.858					30.66	3.822	32.22	3.708	110.9	3.846
43.02	3.955	42.41	4.042	43	4.091	42	3.852					31.49	3.819	33.06	3.703	113.67	3.839
44.02	3.953	43.41	4.041	44	4.091	43	3.845					32.32	3.816	33.89	3.699	116.45	3.832
45.02	3.952	44.41	4.04	45	4.091	44	3.839					33.16	3.813	34.72	3.694	119.23	3.825
45.88	3.951	45.41	4.039	46	4.09	45	3.833					33.99	3.811	35.56	3.691	122.01	3.819
46.88	3.949	46.28	4.038	47	4.09	46	3.827					34.82	3.809	36.39	3.687	124.78	3.813
47.88	3.947	47.28	4.038	48	4.09	47	3.821					35.66	3.806	37.22	3.683	127.56	3.807
48.88	3.945	48.28	4.037	49	4.089	48	3.816					36.49	3.804	38.06	3.679	130.34	3.802
49.88	3.945	49.28	4.037	50	4.089	49	3.812					37.32	3.801	38.89	3.676	133.12	3.796
50.88	3.943	50.28	4.034	51	4.088	50	3.807					38.16	3.799	39.72	3.673	135.9	3.792
51.88	3.941	51.28	4.034	52	4.087	51	3.802					38.99	3.796	40.56	3.669	138.67	3.787
52.88	3.94	52.28	4.033	53	4.088	52	3.798					39.82	3.794	41.39	3.666	141.45	3.783
53.88	3.939	53.28	4.033	54	4.087	53	3.794					40.66	3.792	42.22	3.663	144.23	3.779
54.88	3.938	54.28	4.032	55	4.086	54	3.791					41.49	3.79	43.06	3.659	147.01	3.775
55.88	3.936	55.28	4.03	56	4.086	55	3.787					42.32	3.787	43.89	3.657	149.78	3.771
56.88	3.934	56.28	4.029	57	4.086	56	3.784					43.16	3.785	44.72	3.653	152.56	3.767
57.88	3.933	57.28	4.029	58	4.085	57	3.78					43.99	3.783	45.56	3.649	155.34	3.765
58.88	3.932	58.28	4.028	59	4.084	58	3.777					44.82	3.781	46.39	3.645	158.12	3.761
59.88	3.931	59.28	4.027	60	4.084	59	3.773					45.66	3.776	47.22	3.642	160.9	3.758
60.88	3.929	60.28	4.026	61	4.084	60	3.77					46.49	3.773	48.06	3.638	163.67	3.755
61.88	3.928	61.28	4.025	62	4.084	61	3.767					47.32	3.771	48.89	3.634	166.45	3.752
62.88	3.927	62.28	4.024	63	4.083	62	3.764					48.16	3.768	49.72	3.63	167.24	3.75
63.88	3.925	63.28	4.024	64	4.082	63	3.761					48.99	3.765	50.56	3.626	170.02	3.748
64.88	3.924	64.28	4.022	65	4.082	64	3.758					49.82	3.763	51.39	3.623	172.79	3.745
65.88	3.923	65.28	4.021	66	4.082	65	3.755					50.66	3.761	52.22	3.619	175.57	3.742
66.88	3.921	66.28	4.02	67	4.082	66	3.752					51.49	3.758	53.06	3.615	178.35	3.739
67.88	3.92	67.28	4.02	68	4.081	67	3.749					52.32	3.756	53.89	3.611	181.13	3.737
68.88	3.919	68.28	4.019	69	4.081	68	3.747					53.16	3.754	54.72	3.608	183.9	3.735
69.88	3.917	69.28	4.018	70	4.08	69	3.745					53.99	3.752	55.56	3.603	186.68	3.732
70.88	3.916	70.28	4.017	71	4.08	70	3.742					54.82	3.749	56.39	3.596	189.46	3.729
71.88	3.914	71.28	4.016	72	4.079	71	3.739					55.66	3.747	57.22	3.591	192.24	3.727
72.88	3.913	72.28	4.016	73	4.079	72	3.736					56.49	3.745	58.06	3.586	195.02	3.724
73.88	3.912	73.28	4.015	74	4.079	73	3.734					57.32	3.742	58.89	3.58	197.79	3.723
74.88	3.91	74.28	4.015	75	4.078	74	3.732					58.16	3.74	59.72	3.572	200.57	3.72
75.88	3.909	75.28	4.013	76	4.078	75	3.73					58.99	3.738	60.56	3.565	203.35	3.718
76.88	3.908	76.28	4.012	77	4.077	76	3.728					59.82	3.736	61.39	3.562	206.13	3.716
77.88	3.907	77.28	4.011	78	4.077	77	3.726					60.66	3.734	62.22	3.56	208.9	3.714
78.88	3.906	78.28	4.011	79	4.076	78	3.724					61.49	3.731	63.06	3.557	211.68	3.712
79.88	3.904	79.28	4.01	80	4.076	79	3.722					62.32	3.73	63.89	3.556	214.46	3.71
80.88	3.903	80.28	4.008	81	4.075	80	3.72					63.16	3.727	64.72	3.551	217.24	3.707
81.88	3.902	81.28	4.007	82	4.075	81	3.717					63.99	3.725	65.56	3.543	220.02	3.705
82.88	3.901	82.28	4.007	83	4.075	82	3.715					64.82	3.723	66.39	3.529	222.79	3.702
83.88	3.9	83.28	4.006	84	4.074	83	3.713					65.66	3.721	67.22	3.499	225.57	3.701
84.88	3.898	84.28	4.006	85	4.074	84	3.71					66.49	3.719	68.06	3.457	228.35	3.699
85.88	3.897	85.28	4.004	86	4.073	85	3.707					67.32	3.718	68.89	3.403	231.13	3.696
86.88	3.896	86.28	4.003	87	4.073	86	3.704					68.16	3.716	69.72	3.33	233.9	3.695
87.88	3.894	87.28	4.003	88	4.073	87	3.702					68.99	3.714	70.56	3.222	236.68	3.693
88.88	3.894	88.28	4.002	89	4.072	88	3.699					69.82	3.712	71.39	2.964	239.46	3.69
89.88	3.893	89.28	4.001	90	4.072	89	3.696					70.66	3.71	72.22	1.915	242.24	3.687
90.88	3.891	90.28	3.999	91	4.071	90	3.693					71.49	3.709			245.02	3.683
91.88	3.89	91.28	3.999	92	4.071	91	3.69					72.32	3.707			247.79	3.681
92.88	3.889	92.28	3.998	93	4.071	92	3.689					73.16	3.705			250.57	3.679
93.88	3.887	93.28	3.998	94	4.07	93	3.687					73.99	3.703			253.35	3.676
94.88	3.886	94.28	3.997	95	4.07	94	3.684					74	3.703			256.13	3.674
95.88	3.884	95.28	3.996	96	4.069	95	3.68					74.84	3.701			258.9	3.672
96.88	3.884	96.28	3.995	96.25	4.069	96	3.679					75.67	3.7			261.68	3.668
97.88	3.882	97.28	3.994	97.25	4.069	97	3.676					76.5	3.699			264.46	3.665
98.88	3.881	98.28	3.994	98.25	4.068	98	3.675					77.34	3.697			267.24	3.663
99.88	3.879	99.28	3.993	99.25	4.068	99	3.671					78.17	3.695			270.02	3.661
100.88	3.878	100.28	3.992	100.25	4.068	100	3.668					79	3.693			272.79	3.659
101.88	3.877	101.28	3.99	101.25	4.067	101	3.666					79.84	3.692			275.57	3.657
102.88	3.876	102.28	3.99	102.25	4.067	102	3.662					80.67	3.69			278.35	3.654
103.88	3.873	103.28	3.989	103.25	4.066	103	3.659					81.5	3.689			281.13	3.653
104.88	3.872	104.28	3.989	104.25	4.066	104	3.654					82.34	3.687			283.9	3.649
105.88	3.87	105.28	3.988	105.25	4.065	105	3.651					83.17	3.686			286.68	3.646
106.88	3.868	106.28	3.986	106.25	4.065	106	3.647					84	3.685			289.46	3.644
107.88	3.866	107.28	3.986	107.25	4.065	107	3.644					84.84	3.683			292.24	3.642
108.88	3.863	108.28	3.985	108.25	4.064	108	3.64					85.67	3.682			295.02	3.637
109.88	3.861	109.28	3.985	109.25	4.064	109	3.635					86.5	3.681			297.79	3.635
110.88	3.858	110.28	3.984	110.25	4.063	110	3.63					87.34	3.679			300.57	3.63
111.88	3.855	111.28	3.982	111.25	4.063	111	3.625					88.17	3.678			303.35	3.628
112.88	3.852	112.28	3.981	112.25	4.063	112	3.621					89	3.677			306.13	3.623
113.88	3.849	113.28	3.981	113.25	4.062	113	3.619					89.84	3.675			308.9	3.621
114.88	3.847	114.28	3.98	114.25	4.062	114	3.617					90.67	3.675			311.68	3.611
115.88	3.844	115.28	3.979	115.25	4.061	115	3.617					91.5	3.673			312.44	3.613
116.88	3.842	116.28	3.978	116.25	4.061	116	3.615					92.34	3.672			315.22	3.61
117.88	3.84	117.28	3.977	117.25	4.06	117	3.614					93.17	3.671			318	3.605
118.88	3.838	118.28	3.977	118.25	4.06	118	3.612					94	3.671			320.78	3.599
119.88	3.835	119.28	3.976	119.25	4.06	119	3.609					94.84	3.67			323.56	3.598
120.88	3.833	120.28	3.976	119.91	4.059	120	3.605					95.67	3.668			326.33	3.596
121.88	3.832	121.28	3.975	125.91	4.059	121	3.599					96.5	3.666			329.11	3.595
122.88	3.83	122.28	3.973	131.91	4.054	122	3.589					97.34	3.665			331.89	3.594
123.88	3.828	123.28	3.973	137.91	4.051	123	3.573					98.17	3.664			334.67	3.593
124.88	3.827	124.28	3.972	143.91	4.049	124	3.552					99	3.663			337.44	3.592
125.88	3.825	125.28	3.972	149.91	4.047	125	3.525					99.84	3.661			340.22	3.59
126.88	3.823	126.28	3.971	155.91	4.044	126	3.493					100.67	3.66			343	3.588
127.88	3.822	127.28	3.969	161.91	4.042	127	3.454					101.5	3.66			345.78	3.584
128.88	3.82	128.28	3.969	167.91	4.04	128	3.409					102.34	3.659			348.56	3.577
129.88	3.819	129.28	3.968	173.91	4.037	129	3.352					103.17	3.657			351.33	3.567
130.88	3.818	130.28	3.968	179.91	4.035	130	3.276					104	3.656			354.11	3.547
131.88	3.817	131.28	3.967	185.91	4.033	131	3.164					104.84	3.656			356.89	3.524
132.88	3.815	132.28	3.966	191.91	4.03	132	2.842					105.67	3.654			359.67	3.488
133.88	3.814	133.28	3.964	197.91	4.028	133	2.381					106.5	3.654			362.44	3.466
134.88	3.813	134.28	3.964	203.91	4.026	134	1.971					107.34	3.652			365.22	3.429
135.88	3.812	135.28	3.963	209.91	4.023							108.17	3.651			368	3.385
136.88	3.81	136.28	3.963	215.91	4.021							109	3.65			370.78	3.331
137.88	3.809	137.28	3.962	221.91	4.018							109.84	3.65			373.56	3.259
138.88	3.808	138.28	3.96	227.91	4.016							110.67	3.649			376.33	3.151
139.88	3.807	139.28	3.96	233.91	4.014							111.5	3.648			379.11	2.805
140.88	3.806	140.28	3.959	239.91	4.012							112.34	3.647			381.89	1.992
141.88	3.805	141.28	3.959	245.91	4.009							113.17	3.646
142.13	3.804	142.28	3.958	251.91	4.007							114	3.645
143.13	3.803	142.52	3.958	257.91	4.005							114.84	3.645
144.13	3.802	143.52	3.956	263.91	4.003							115.67	3.643
145.13	3.801	144.52	3.956	269.91	4							116.5	3.643
146.13	3.799	145.52	3.955	275.91	3.999							117.34	3.642
147.13	3.799	146.52	3.955	281.91	3.997							118.17	3.641
148.13	3.798	147.52	3.954	287.91	3.995							119	3.641
149.13	3.797	148.52	3.953	293.91	3.993							119.84	3.64
150.13	3.796	149.52	3.952	299.91	3.991							120.67	3.639
151.13	3.795	150.52	3.951	305.91	3.989							121.5	3.638
152.13	3.794	151.52	3.951	311.91	3.988							122.34	3.637
153.13	3.792	152.52	3.95	317.91	3.986							123.17	3.636
154.13	3.791	153.52	3.949	323.91	3.985							124	3.635
155.13	3.791	154.52	3.948	329.91	3.984							124.84	3.634
156.13	3.789	155.52	3.947	335.91	3.983							125.67	3.633
157.13	3.789	156.52	3.947	341.91	3.981							126.5	3.632
158.13	3.788	157.52	3.946	347.91	3.98							127.34	3.631
159.13	3.786	158.52	3.946	353.91	3.979							128.17	3.631
160.13	3.787	159.52	3.944	359.91	3.978							129	3.63
161.13	3.785	160.52	3.943	365.91	3.975							129.84	3.629
162.13	3.784	161.52	3.943	371.91	3.973							130.67	3.628
163.13	3.784	162.52	3.942	377.91	3.972							131.5	3.628
164.13	3.783	163.52	3.942	383.91	3.97							132.34	3.627
165.13	3.782	164.52	3.94	389.91	3.967							133.17	3.626
165.79	3.782	165.52	3.939	395.91	3.964							134	3.625
171.79	3.776	166.19	3.939	401.91	3.961							134.84	3.623
177.79	3.77	172.19	3.935	407.91	3.957							135.67	3.624
183.79	3.766	178.19	3.93	413.91	3.955							136.5	3.623
189.79	3.762	184.19	3.926	419.91	3.951							137.34	3.622
195.79	3.758	190.19	3.921	425.91	3.947							138.17	3.621
201.79	3.753	196.19	3.917	431.91	3.943							139	3.621
207.79	3.75	202.19	3.912	437.91	3.94							139.84	3.621
213.79	3.745	208.19	3.906	443.91	3.937							140.67	3.621
219.79	3.742	214.19	3.902	449.91	3.934							141.5	3.621
225.79	3.738	220.19	3.897	455.91	3.93							142.34	3.62
231.79	3.735	226.19	3.893	461.91	3.928							143.17	3.619
237.79	3.731	232.19	3.888	462.65	3.928							144	3.618
243.79	3.728	238.19	3.88	462.66	3.928							144.84	3.617
249.79	3.725	244.19	3.876	462.67	3.927							145.67	3.616
255.79	3.722	250.19	3.871	463.67	3.927							146.5	3.614
261.79	3.719	256.19	3.865	464.67	3.927							147.34	3.613
267.79	3.716	262.19	3.86	465.67	3.927							148.17	3.612
273.79	3.712	268.19	3.855	466.67	3.926							149	3.612
279.79	3.71	274.19	3.849	467.67	3.925							149.84	3.611
285.79	3.706	280.19	3.843	468.67	3.925							150.67	3.61
291.79	3.703	286.19	3.837	469.67	3.924							151.5	3.609
297.79	3.699	292.19	3.831	470.67	3.924							152.34	3.609
303.79	3.695	298.19	3.824	471.67	3.924							153.17	3.608
309.79	3.691	304.19	3.819	472.67	3.923							154	3.607
315.79	3.688	310.19	3.811	473.67	3.923							154.84	3.607
321.79	3.684	316.19	3.806	474.67	3.923							155.67	3.606
327.79	3.68	322.19	3.8	475.67	3.922							156.5	3.606
333.79	3.677	328.19	3.796	476.67	3.921							157.34	3.605
339.79	3.672	334.19	3.791	477.67	3.921							158.17	3.605
345.79	3.67	340.19	3.787	478.67	3.925							159	3.604
351.79	3.668	346.19	3.783	479.67	3.921							159.84	3.603
357.79	3.665	352.19	3.778	480.67	3.921							160.67	3.603
363.79	3.659	358.19	3.774	481.67	3.92							161.5	3.602
369.79	3.656	364.19	3.772	482.67	3.92							162.34	3.601
375.79	3.652	370.19	3.768	483.67	3.919							163.17	3.601
381.79	3.648	376.19	3.764	484.67	3.919							164	3.6
387.79	3.642	382.19	3.761	485.67	3.918							164.84	3.599
393.79	3.638	388.19	3.758	486.67	3.918							165.67	3.601
399.79	3.634	394.19	3.754	487.67	3.917							166.5	3.601
405.79	3.627	400.19	3.751	488.67	3.917							166.68	3.6
411.79	3.618	406.19	3.749	489.67	3.916							167.52	3.6
417.79	3.616	412.19	3.746	490.67	3.916							168.09	3.599
423.79	3.615	418.19	3.743	491.67	3.916							169.24	3.599
429.79	3.613	424.19	3.74	492.67	3.915							172.02	3.596
435.79	3.61	430.19	3.738	493.67	3.915							174.8	3.594
441.79	3.606	436.19	3.735	494.67	3.915							177.58	3.592
447.79	3.603	442.19	3.733	495.67	3.914							180.36	3.59
453.79	3.595	448.19	3.73	496.67	3.914							183.13	3.588
459.79	3.58	454.19	3.728	497.67	3.913							185.91	3.586
465.79	3.554	460.19	3.725	498.67	3.913							188.69	3.583
471.79	3.517	466.19	3.723	499.67	3.913							191.47	3.579
477.79	3.469	472.19	3.72	500.67	3.913							194.24	3.572
483.79	3.407	478.19	3.717	501.67	3.912							197.02	3.567
489.79	3.326	484.19	3.716	502.67	3.911							199.8	3.564
495.79	3.197	490.19	3.713	503.67	3.911							202.58	3.561
501.79	2.82	496.19	3.711	504.67	3.911							205.36	3.557
		502.19	3.709	505.67	3.911							208.13	3.555
		508.19	3.708	506.67	3.91							210.91	3.551
		508.93	3.708	507.67	3.91							213.69	3.547
		508.94	3.708	508.67	3.909							216.47	3.544
		508.94	3.708	509.67	3.909							219.24	3.517
		509.94	3.712	510.67	3.909							222.02	3.512
		510.94	3.712	511.67	3.909							224.8	3.506
		511.94	3.712	512.67	3.908							227.58	3.501
		512.95	3.711	513.67	3.908							230.36	3.496
		513.95	3.711	514.67	3.908							233.13	3.49
		514.95	3.71	515.67	3.908							235.91	3.482
		515.95	3.71	516.67	3.907							238.69	3.476
		516.95	3.709	517.67	3.907							241.47	3.471
		517.95	3.709	518.67	3.906							244.24	3.468
		518.95	3.709	519.67	3.906							247.02	3.465
		519.95	3.709	520.67	3.906							249.8	3.462
		520.95	3.708	521.67	3.906							252.58	3.459
		521.95	3.708	522.67	3.906							255.36	3.455
		522.95	3.708	523.67	3.905							258.13	3.452
		523.95	3.708	524.67	3.905							260.91	3.447
		524.95	3.707	525.67	3.905							263.69	3.442
		525.95	3.707	526.67	3.907							266.47	3.437
		526.95	3.707	527.67	3.903							269.24	3.429
		527.95	3.706	528.67	3.904							272.02	3.419
		528.95	3.706	529.67	3.904							274.8	3.403
		529.95	3.705	530.67	3.904							277.58	3.381
		530.95	3.705	531.67	3.904							280.36	3.353
		531.95	3.705	532.67	3.903							283.13	3.32
		532.95	3.705	533.67	3.903							285.91	3.28
		533.95	3.704	534.67	3.903							288.69	3.229
		534.95	3.704	535.67	3.902							291.47	3.165
		535.95	3.704	536.67	3.902							294.24	3.081
		536.95	3.703	537.67	3.902							297.02	2.945
		537.95	3.702	538.67	3.901							299.8	2.382
		538.95	3.702	539.67	3.901
		539.95	3.702	540.67	3.901
		540.95	3.702	541.67	3.9
		541.95	3.701	542.67	3.9
		542.95	3.701	543.67	3.9
		543.95	3.701	544.67	3.899
		544.95	3.701	545.67	3.899
		545.95	3.7	546.67	3.899
		546.95	3.7	547.67	3.899
		547.95	3.7	548.67	3.898
		548.95	3.699	549.67	3.898
		549.95	3.699	550.67	3.897
		550.95	3.698	551.67	3.898
		551.95	3.698	552.67	3.898
		552.95	3.698	553.67	3.898
		553.95	3.698	554.67	3.897
		554.95	3.697	555.67	3.896
		555.95	3.697	556.67	3.896
		556.95	3.697	557.67	3.896
		557.95	3.697	558.67	3.895
		558.95	3.696	559.67	3.895
		559.95	3.696	560.67	3.895
		560.95	3.695	561.67	3.894
		561.95	3.695	562.67	3.894
		562.95	3.695	563.67	3.894
		563.95	3.694	564.67	3.894
		564.95	3.694	565.67	3.894
		565.95	3.694	566.67	3.893
		566.95	3.694	567.67	3.893
		567.95	3.694	568.67	3.893
		568.95	3.693	569.67	3.893
		569.95	3.693	570.67	3.892
		570.95	3.692	571.67	3.893
		571.95	3.692	572.67	3.892
		572.95	3.692	573.67	3.892
		573.95	3.692	574.67	3.891
		574.95	3.691	575.67	3.892
		575.95	3.691	576.67	3.891
		576.95	3.691	577.67	3.891
		577.95	3.69	578.67	3.891
		578.95	3.69	579.67	3.891
		579.95	3.69	580.67	3.891
		580.95	3.69	581.67	3.89
		581.95	3.69	582.67	3.89
		582.95	3.689	583.67	3.89
		583.95	3.689	584.67	3.89
		584.95	3.689	585.67	3.889
		585.95	3.688	586.67	3.889
		586.95	3.688	587.67	3.889
		587.95	3.687	588.67	3.888
		588.95	3.687	589.67	3.889
		589.95	3.687	590.67	3.888
		590.95	3.687	591.67	3.888
		591.95	3.686	592.67	3.887
		592.95	3.686	593.67	3.888
		593.95	3.686	594.67	3.887
		594.95	3.686	595.67	3.887
		595.95	3.686	596.67	3.887
		596.95	3.685	597.67	3.887
		597.95	3.685	598.67	3.887
		598.95	3.685	599.03	3.886
		599.95	3.684	604.58	3.886
		600.95	3.684	610.14	3.886
		601.95	3.683	615.69	3.885
		602.95	3.683	621.25	3.885
		603.95	3.683	625.11	3.885
		604.95	3.683	630.67	3.882
		605.95	3.683	636.22	3.88
		606.95	3.682	641.78	3.878
		607.95	3.682	647.33	3.877
		608.95	3.682	652.89	3.876
		609.95	3.681	658.45	3.874
		610.95	3.681	664	3.873
		611.95	3.681	669.56	3.871
		612.95	3.681	671.01	3.871
		613.95	3.68	676.56	3.869
		614.95	3.68	682.12	3.866
		615.95	3.679	687.67	3.865
		616.95	3.679	693.23	3.863
		617.95	3.679	698.78	3.861
		618.95	3.679	704.34	3.86
		619.95	3.679	709.9	3.857
		620.95	3.678	715.45	3.855
		621.95	3.678	721.01	3.853
		622.95	3.678	726.56	3.851
		623.95	3.677	732.12	3.849
		624.95	3.678	737.67	3.846
		625.95	3.677	743.23	3.844
		626.95	3.677	748.78	3.841
		627.95	3.676	754.34	3.838
		628.95	3.676	759.9	3.835
		629.95	3.676	765.45	3.832
		630.95	3.676	771.01	3.829
		631.95	3.675	776.56	3.826
		632.95	3.675	782.12	3.824
		633.95	3.675	787.67	3.821
		634.95	3.675	793.23	3.819
		635.95	3.674	798.78	3.818
		636.95	3.674	804.34	3.815
		637.95	3.673	809.9	3.813
		638.95	3.673	815.45	3.811
		639.95	3.672	821.01	3.81
		640.95	3.672	826.56	3.807
		641.95	3.668	832.12	3.806
		642.95	3.671	837.67	3.804
		643.95	3.672	843.23	3.803
		644.95	3.671	848.78	3.801
		645.3	3.671	854.34	3.799
		650.86	3.669	859.9	3.798
		656.42	3.667	865.45	3.797
		661.97	3.665	866.53	3.797
		667.53	3.663	866.53	3.797
		671.39	3.661	872.09	3.795
		676.94	3.66	877.65	3.795
		682.5	3.659	883.2	3.793
		688.06	3.657	888.76	3.792
		693.61	3.656	894.31	3.79
		699.17	3.653	899.87	3.789
		704.72	3.651	905.42	3.788
		710.28	3.65	910.98	3.787
		715.83	3.647	916.53	3.786
		717.28	3.647	922.09	3.784
		722.84	3.646	927.65	3.783
		728.39	3.643	933.2	3.782
		733.95	3.642	938.76	3.781
		739.51	3.64	944.31	3.78
		745.06	3.638	949.87	3.779
		750.62	3.636	955.42	3.778
		756.17	3.635	960.98	3.777
		761.73	3.633	966.53	3.776
		767.28	3.632	972.09	3.774
		772.84	3.63	977.65	3.773
		778.39	3.628	983.2	3.773
		783.95	3.625	988.76	3.771
		789.51	3.622	994.31	3.77
		795.06	3.619	999.87	3.769
		800.62	3.615	1005.42	3.768
		806.17	3.612	1010.98	3.767
		811.73	3.609	1016.53	3.766
		817.28	3.606	1022.09	3.765
		822.84	3.603	1027.65	3.764
		828.39	3.599	1033.2	3.763
		833.95	3.596	1038.76	3.762
		839.51	3.59	1044.31	3.761
		845.06	3.585	1049.87	3.76
		850.62	3.582	1055.42	3.759
		856.17	3.579	1060.98	3.758
		861.73	3.578	1066.54	3.757
		867.28	3.576	1072.09	3.756
		872.84	3.575	1077.65	3.755
		878.39	3.574	1083.2	3.755
		883.95	3.572	1088.76	3.754
		889.51	3.571	1094.31	3.753
		895.06	3.569	1099.87	3.752
		900.62	3.567	1105.42	3.752
		906.17	3.566	1110.98	3.751
		911.73	3.563	1116.54	3.75
		912.81	3.563	1122.09	3.749
		912.81	3.563	1127.65	3.748
		918.37	3.561	1132.69	3.747
		923.92	3.558	1132.69	3.748
		929.48	3.556	1132.79	3.747
		935.03	3.552	1132.8	3.748
		940.59	3.549	1132.8	3.747
		946.15	3.544	1132.88	3.748
		951.7	3.538	1133.72	3.747
		957.26	3.528	1134.55	3.747
		962.81	3.515	1135.02	3.747
		968.37	3.499	1135.85	3.747
		973.92	3.48	1136.68	3.747
		979.48	3.458	1137.52	3.747
		985.03	3.433	1138.35	3.747
		990.59	3.407	1139.18	3.746
		996.15	3.376	1140.02	3.747
		1001.7	3.342	1140.85	3.746
		1007.26	3.301	1141.68	3.746
		1012.81	3.256	1142.52	3.746
		1018.37	3.122	1143.35	3.746
		1023.92	3.115	1144.18	3.746
		1029.48	3.007	1145.02	3.746
		1035.03	2.743	1145.85	3.746
		1040.59	2.522	1146.68	3.745
		1046.15	2.302	1147.52	3.745
		1051.7	2.103	1148.35	3.745
		1057.26	1.926	1149.18	3.745
		1062.81	1.896	1150.02	3.745
				1150.85	3.745
				1151.68	3.745
				1152.52	3.745
				1153.35	3.744
				1154.18	3.744
				1155.02	3.745
				1155.85	3.744
				1156.68	3.744
				1157.52	3.744
				1158.35	3.744
				1159.18	3.744
				1160.02	3.744
				1160.85	3.744
				1161.68	3.743
				1162.52	3.743
				1163.35	3.743
				1164.18	3.743
				1165.02	3.743
				1165.85	3.743
				1166.68	3.742
				1167.52	3.742
				1168.35	3.742
				1169.18	3.743
				1170.02	3.742
				1170.85	3.742
				1171.68	3.742
				1172.52	3.742
				1173.35	3.741
				1174.18	3.741
				1175.02	3.741
				1175.85	3.741
				1176.68	3.741
				1177.52	3.741
				1178.35	3.741
				1179.18	3.741
				1180.02	3.74
				1180.85	3.741
				1181.68	3.74
				1182.52	3.74
				1183.35	3.74
				1184.18	3.74
				1185.02	3.74
				1185.85	3.74
				1186.68	3.74
				1187.52	3.739
				1188.35	3.74
				1189.18	3.739
				1190.02	3.739
				1190.85	3.739
				1191.68	3.739
				1192.52	3.739
				1193.35	3.738
				1194.18	3.738
				1195.02	3.738
				1195.85	3.738
				1196.68	3.738
				1197.52	3.738
				1198.35	3.738
				1199.18	3.737
				1200.02	3.737
				1200.85	3.737
				1201.68	3.737
				1202.52	3.737
				1203.35	3.737
				1204.18	3.737
				1205.02	3.737
				1205.85	3.737
				1206.68	3.737
				1206.69	3.737
				1207.53	3.737
				1208.36	3.736
				1209.19	3.736
				1210.03	3.736
				1210.86	3.736
				1211.69	3.736
				1212.53	3.736
				1213.36	3.736
				1214.19	3.736
				1215.03	3.736
				1215.86	3.735
				1216.69	3.735
				1217.53	3.735
				1218.36	3.735
				1219.19	3.735
				1220.03	3.735
				1220.86	3.735
				1221.69	3.735
				1222.53	3.735
				1223.36	3.734
				1224.19	3.734
				1225.03	3.734
				1225.86	3.734
				1226.69	3.734
				1227.53	3.734
				1228.36	3.734
				1229.19	3.734
				1230.03	3.734
				1230.86	3.733
				1231.69	3.733
				1232.53	3.734
				1233.36	3.733
				1234.19	3.733
				1235.03	3.733
				1235.86	3.733
				1236.69	3.733
				1237.53	3.733
				1238.36	3.732
				1239.19	3.732
				1240.03	3.732
				1240.86	3.732
				1241.69	3.732
				1242.53	3.732
				1243.36	3.732
				1244.19	3.732
				1245.03	3.731
				1245.86	3.732
				1246.69	3.731
				1247.53	3.731
				1248.36	3.731
				1249.19	3.731
				1250.03	3.731
				1250.86	3.731
				1251.69	3.731
				1252.53	3.73
				1253.36	3.73
				1254.19	3.73
				1255.03	3.731
				1255.86	3.73
				1256.69	3.73
				1257.53	3.73
				1258.36	3.73
				1259.19	3.73
				1260.03	3.729
				1260.86	3.729
				1261.69	3.73
				1262.53	3.73
				1263.36	3.729
				1264.19	3.729
				1265.03	3.729
				1265.86	3.729
				1266.69	3.729
				1267.53	3.729
				1268.36	3.729
				1269.19	3.728
				1270.03	3.728
				1270.86	3.728
				1271.69	3.728
				1272.53	3.728
				1273.36	3.728
				1274.19	3.728
				1275.03	3.728
				1275.86	3.728
				1276.69	3.728
				1277.53	3.728
				1278.36	3.727
				1279.19	3.727
				1280.03	3.727
				1280.86	3.727
				1281.69	3.727
				1282.53	3.727
				1283.36	3.727
				1284.19	3.727
				1285.03	3.726
				1285.86	3.726
				1286.69	3.727
				1287.53	3.726
				1288.36	3.726
				1289.19	3.726
				1290.03	3.726
				1290.86	3.725
				1291.69	3.726
				1292.53	3.726
				1293.36	3.726
				1294.19	3.725
				1295.03	3.725
				1295.86	3.725
				1296.69	3.725
				1297.53	3.725
				1298.36	3.725
				1299.19	3.724
				1299.37	3.725
				1300.21	3.725
				1300.78	3.725
				1301.94	3.725
				1304.71	3.724
				1307.49	3.724
				1310.27	3.724
				1313.05	3.723
				1315.83	3.723
				1318.6	3.722
				1321.38	3.722
				1324.16	3.722
				1326.94	3.722
				1329.71	3.721
				1332.49	3.721
				1335.27	3.721
				1338.05	3.72
				1340.83	3.72
				1343.6	3.72
				1346.38	3.719
				1349.16	3.719
				1351.94	3.719
				1354.71	3.718
				1357.49	3.718
				1360.27	3.718
				1363.05	3.717
				1365.83	3.718
				1368.6	3.717
				1371.38	3.717
				1374.16	3.716
				1376.94	3.716
				1379.71	3.716
				1382.49	3.715
				1385.27	3.715
				1388.05	3.715
				1390.83	3.714
				1393.6	3.714
				1396.38	3.714
				1399.16	3.714
				1401.94	3.713
				1404.71	3.713
				1407.49	3.713
				1410.27	3.712
				1413.05	3.712
				1415.83	3.712
				1418.6	3.711
				1421.38	3.711
				1424.16	3.711
				1426.94	3.71
				1429.71	3.71
				1432.49	3.71
				1435.27	3.71
				1438.05	3.709
				1440.83	3.709
				1443.6	3.709
				1446.38	3.708
				1449.16	3.708
				1451.94	3.708
				1454.71	3.708
				1457.49	3.707
				1460.27	3.707
				1463.05	3.706
				1465.83	3.706
				1466.61	3.706
				1469.39	3.706
				1472.17	3.706
				1474.95	3.705
				1477.72	3.705
				1480.5	3.705
				1483.28	3.705
				1486.06	3.704
				1488.84	3.704
				1491.61	3.705
				1494.39	3.703
				1497.17	3.703
				1499.95	3.703
				1502.72	3.702
				1505.5	3.702
				1508.28	3.702
				1511.06	3.701
				1513.84	3.701
				1516.61	3.7
				1519.39	3.7
				1522.17	3.699
				1524.95	3.699
				1527.72	3.699
				1530.5	3.698
				1533.28	3.697
				1536.06	3.697
				1538.84	3.696
				1541.61	3.696
				1544.39	3.696
				1547.17	3.695
				1549.95	3.695
				1552.72	3.694
				1555.5	3.694
				1558.28	3.697
				1561.06	3.692
				1563.84	3.691
				1566.61	3.692
				1569.39	3.691
				1572.17	3.691
				1574.95	3.691
				1577.72	3.69
				1580.5	3.69
				1583.28	3.69
				1586.06	3.688
				1588.84	3.688
				1591.61	3.688
				1594.39	3.688
				1597.17	3.681
				1599.95	3.687
				1602.72	3.687
				1605.5	3.69
				1608.28	3.686
				1611.06	3.684
				1611.82	3.684
				1614.6	3.685
				1617.37	3.685
				1620.15	3.677
				1622.93	3.676
				1625.71	3.682
				1628.49	3.682
				1631.26	3.681
				1634.04	3.682
				1636.82	3.681
				1639.6	3.681
				1642.37	3.681
				1645.15	3.68
				1647.93	3.68
				1650.71	3.679
				1653.49	3.679
				1656.26	3.672
				1659.04	3.676
				1661.82	3.677
				1664.6	3.677
				1667.37	3.677
				1670.15	3.677
				1672.93	3.676
				1675.71	3.676
				1678.49	3.675
				1681.26	3.668
				1684.04	3.674
				1686.82	3.673
				1689.6	3.675
				1692.37	3.674
				1695.15	3.677
				1697.93	3.673
				1700.71	3.672
				1703.49	3.672
				1706.26	3.67
				1709.04	3.67
				1711.82	3.669
				1714.6	3.669
				1717.37	3.669
				1720.15	3.669
				1722.93	3.669
				1725.71	3.669
				1728.49	3.666
				1731.26	3.667
				1734.04	3.666
				1736.82	3.666
				1739.6	3.666
				1742.37	3.666
				1745.15	3.665
				1747.93	3.666
				1750.71	3.665
				1753.49	3.665
				1756.26	3.665
				1759.04	3.665
				1761.82	3.665
				1764.6	3.665
				1767.37	3.664
				1770.15	3.663
				1772.93	3.663
				1775.71	3.662
				1778.49	3.661
				1781.26	3.661
				1784.04	3.661
				1786.82	3.661
				1789.6	3.654
				1792.37	3.66
				1795.15	3.66
				1797.93	3.659
				1800.71	3.658
				1803.49	3.651
				1806.26	3.657
				1809.04	3.659
				1811.82	3.653
				1814.6	3.661
				1817.37	3.66
				1820.15	3.66
				1822.93	3.658
				1825.71	3.654
				1828.49	3.653
				1831.26	3.654
				1834.04	3.652
				1836.82	3.652
				1839.6	3.645
				1842.37	3.637
				1845.15	3.65
				1847.93	3.649
				1864.6	3.646
				1881.26	3.641
				1897.93	3.638
				1914.6	3.635
				1931.26	3.631
				1947.93	3.626
				1964.6	3.621
				1981.26	3.617
				1997.93	3.615
				2014.6	3.615
				2031.26	3.614
				2047.93	3.612
				2064.6	3.612
				2081.26	3.615
				2097.93	3.612
				2114.6	3.608
				2131.26	3.606
				2147.93	3.606
				2164.6	3.594
				2181.26	3.58
				2197.93	3.56
				2214.6	3.531
				2231.26	3.497
				2247.93	3.458
				2264.6	3.409
				2281.26	3.345
				2297.93	3.257
				2303.19	3.218
				2306.97	3.184
				2308.5	3.17
				2309.5	3.159
				2310.5	3.147
				2311.5	3.134
				2312.5	3.119
				2313.5	3.101
				2314.5	3.079
				2315.5	3.053
				2316.5	3.022
				2317.5	2.983
				2318.5	2.934
				2319.5	2.885
				2320.5	2.838
				2321.5	2.79
				2322.5	2.727
				2323.5	2.654
				2324.5	2.59
				2325.5	2.529

## A3028T
24_1		25_1		26_1		24_2		25_2		26_2		24_3		25_3		26_3
Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT	Time	VBAT
(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)	(hrs)	(V)
0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	3.5
0.0	3.5	0.0	3.5	1.1	3.4	0.0	3.5	0.0	3.4	0.0	3.4	1.0	3.4	1.0	3.3	1.0	3.3
0.0	3.5	1.1	3.4	1.4	3.3	0.0	3.5	0.0	3.4	0.0	3.4	2.0	3.3	2.0	3.3	2.0	3.3
1.1	3.4	1.4	3.3	2.4 / Time (hr) / Voltage (V)	3.3	1.0	3.3	1.0	3.3	1.0	3.3	3.0	3.3	3.0	3.2	3.0	3.2
1.4	3.4	2.4	3.3	2.9	3.3	2.0	3.3	2.0	3.3	2.0	3.3	4.0	3.2	4.0	3.2	4.0	3.2
2.4	3.3	3.0	3.3	2.9	3.3	2.1	3.3	2.1	3.3	2.1	3.3	5.0	3.2	5.0	3.2	5.0	3.2
3.0	3.3	3.0	3.3	2.9	3.3	3.1	3.3	3.1	3.2	3.1	3.2	6.0	3.2	6.0	3.2	6.0	3.2
3.0	3.3	3.0	3.3	3.0	3.3	4.1	3.2	4.1	3.2	4.1	3.2	7.0	3.2	7.0	3.2	7.0	3.2
3.0	3.3	3.0	3.3	4.0	3.2	5.1	3.2	5.1	3.2	5.1	3.2	8.0	3.2	8.0	3.2	8.0	3.1
3.0	3.3	4.0	3.2	5.0	3.2	6.1	3.2	6.1	3.2	6.1	3.2	9.0	3.2	9.0	3.1	9.0	3.1
4.0	3.3	5.0	3.2	6.0	3.2	7.1	3.2	7.1	3.2	7.1	3.2	10.0	3.2	10.0	3.1	10.0	3.1
5.0	3.2	6.0	3.2	7.0	3.2	8.1	3.2	8.1	3.2	8.1	3.1	11.0	3.2	11.0	3.1	11.0	3.1
6.0	3.2	7.0	3.2	8.0	3.1	9.1	3.2	9.1	3.1	9.1	3.1	12.0	3.1	12.0	3.1	12.0	3.1
7.0	3.2	8.0	3.2	9.0	3.1	10.1	3.2	10.1	3.1	10.1	3.1	13.0	3.1	13.0	3.1	13.0	3.1
8.0	3.2	9.0	3.1	10.0	3.1	11.1	3.2	11.1	3.1	11.1	3.1	14.0	3.1	14.0	3.1	14.0	3.1
9.0	3.2	10.0	3.1	11.0	3.1	12.1	3.2	12.1	3.1	12.1	3.1	15.0	3.1	15.0	3.1	15.0	3.1
10.0	3.2	11.0	3.1	12.0	3.1	13.1	3.1	13.1	3.1	13.1	3.1	16.0	3.1	16.0	3.1	16.0	3.1
11.0	3.2	12.0	3.1	13.0	3.1	14.1	3.1	14.1	3.1	14.1	3.1	17.0	3.1	17.0	3.1	17.0	3.1
12.0	3.2	13.0	3.1	14.0	3.1	15.1	3.1	15.1	3.1	15.1	3.1	18.0	3.1	18.0	3.1	18.0	3.1
13.0	3.1	14.0	3.1	15.0	3.1	16.1	3.1	16.1	3.1	16.1	3.1	19.0	3.1	19.0	3.1	19.0	3.1
14.0	3.1	15.0	3.1	16.0	3.1	17.1	3.1	17.1	3.1	17.1	3.1	20.0	3.1	20.0	3.1	20.0	3.1
15.0	3.1	16.0	3.1	17.0	3.1	18.1	3.1	18.1	3.1	18.1	3.1	21.0	3.1	21.0	3.1	21.0	3.1
16.0	3.1	17.0	3.1	18.0	3.1	19.1	3.1	19.1	3.1	19.1	3.1	22.0	3.1	22.0	3.1	22.0	3.1
17.0	3.1	18.0	3.1	19.0	3.1	20.1	3.1	20.1	3.1	20.1	3.1	23.0	3.1	23.0	3.1	23.0	3.1
18.0	3.1	19.0	3.1	20.0	3.1	21.1	3.1	21.1	3.1	21.1	3.1	24.0	3.1	24.0	3.1	24.0	3.1
19.0	3.1	20.0	3.1	21.0	3.1	22.1	3.1	22.1	3.1	22.1	3.1	25.0	3.1	25.0	3.1	25.0	3.1
20.0	3.1	21.0	3.1	22.0	3.0	23.1	3.1	23.1	3.1	23.1	3.1	26.0	3.1	26.0	3.1	26.0	3.1
21.0	3.1	22.0	3.1	23.0	3.0	24.1	3.1	24.1	3.1	24.1	3.1	27.0	3.1	27.0	3.1	27.0	3.1
22.0	3.1	23.0	3.1	24.0	3.0	25.1	3.1	25.1	3.1	25.1	3.1	28.0	3.1	28.0	3.1	28.0	3.1
23.0	3.1	24.0	3.0	25.0	3.0	26.1	3.1	26.1	3.1	26.1	3.1	29.0	3.1	29.0	3.1	29.0	3.0
24.0	3.1	25.0	3.0	26.0	3.0	27.1	3.1	27.1	3.1	27.1	3.1	30.0	3.1	30.0	3.1	30.0	3.0
25.0	3.1	26.0	3.0	27.0	3.0	28.1	3.1	28.1	3.1	28.1	3.0	31.0	3.1	31.0	3.0	31.0	3.0
26.0	3.1	27.0	3.0	28.0	3.0	29.1	3.1	29.1	3.0	29.1	3.0	32.0	3.1	32.0	3.0	32.0	3.0
27.0	3.1	28.0	3.0	29.0	3.0	30.1	3.1	30.1	3.0	30.1	3.0	33.0	3.1	33.0	3.0	33.0	3.0
28.0	3.0	29.0	3.0	30.0	3.0	31.1	3.1	31.1	3.0	31.1	3.0	34.0	3.1	34.0	3.0	34.0	3.0
29.0	3.0	30.0	3.0	31.0	3.0	32.1	3.1	32.1	3.0	32.1	3.0	35.0	3.1	35.0	3.0	35.0	3.0
30.0	3.0	31.0	3.0	32.0	3.0	33.1	3.0	33.1	3.0	33.1	3.0	36.0	3.1	36.0	3.0	36.0	3.0
31.0	3.0	32.0	3.0	33.0	2.9	34.1	3.0	34.1	3.0	34.1	3.0	37.0	3.0	37.0	3.0	37.0	3.0
32.0	3.0	33.0	3.0	34.0	2.9	35.1	3.0	35.1	3.0	35.1	3.0	38.0	3.0	38.0	3.0	38.0	3.0
33.0	3.0	34.0	2.9	35.0	2.9	36.1	3.0	36.1	3.0	36.1	3.0	39.0	3.0	39.0	3.0	39.0	3.0
34.0	3.0	35.0	2.9	36.0	2.9	37.1	3.0	37.1	3.0	37.1	3.0	40.0	3.0	40.0	3.0	40.0	3.0
35.0	3.0	36.0	2.9	37.0	2.9	38.1	3.0	38.1	3.0	38.1	3.0	41.0	3.0	41.0	3.0	41.0	3.0
36.0	3.0	37.0	2.9	38.0	2.9	39.1	3.0	39.1	3.0	39.1	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0	42.0	3.0
37.0	2.9	38.0	2.9	39.0	2.8	40.1	3.0	40.1	3.0	40.1	3.0	43.0	3.0	43.0	3.0	43.0	3.0
38.0	2.9	39.0	2.9	40.0	2.8	41.1	3.0	41.1	3.0	41.1	2.9	44.0	3.0	44.0	3.0	44.0	3.0
39.0	2.9	40.0	2.8	41.0	2.8	42.1	3.0	42.1	2.9	42.1	2.9	45.0	3.0	45.0	3.0	45.0	3.0
40.0	2.9	41.0	2.8	42.0	2.8	43.1	3.0	43.1	2.9	43.1	2.9	46.0	3.0	46.0	3.0	46.0	3.0
41.0	2.9	42.0	2.8	43.0	2.8	44.1	2.9	44.1	2.9	44.1	2.9	47.0	3.0	47.0	3.0	47.0	3.0
42.0	2.9	43.0	2.8	44.0	2.8	45.1	2.9	45.1	2.9	45.1	2.9	48.0	3.0	48.0	3.0	48.0	2.9
43.0	2.9	44.0	2.8	45.0	2.7	46.1	2.9	46.1	2.9	46.1	2.9	49.0	3.0	49.0	2.9	49.0	2.9
44.0	2.9	45.0	2.8	46.0	2.7	47.1	2.9	47.1	2.9	47.1	2.9	50.0	3.0	50.0	2.9	50.0	2.9
45.0	2.8	46.0	2.7	47.0	2.7	48.1	2.9	48.1	2.9	48.1	2.9	51.0	2.9	51.0	2.9	51.0	2.9
46.0	2.8	47.0	2.7	48.0	2.7	49.1	2.9	49.1	2.9	49.1	2.9	52.0	2.9	52.0	2.9	52.0	2.9
47.0	2.8	48.0	2.7	49.0	2.7	50.1	2.9	50.1	2.9	50.1	2.9	53.0	2.9	53.0	2.9	53.0	2.9
48.0	2.8	49.0	2.7	50.0	2.7	51.1	2.9	51.1	2.9	51.1	2.8	54.0	2.9	54.0	2.9	54.0	2.9
49.0	2.8	50.0	2.7	51.0	2.7	52.1	2.9	52.1	2.8	52.1	2.8	55.0	2.9	55.0	2.9	55.0	2.9
50.0	2.8	51.0	2.7	52.0	2.7	53.1	2.8	53.1	2.8	53.1	2.8	56.0	2.9	56.0	2.9	56.0	2.9
51.0	2.8	52.0	2.6	53.0	2.6	54.1	2.8	54.1	2.8	54.1	2.8	57.0	2.9	57.0	2.9	57.0	2.9
52.0	2.8	53.0	2.6	54.0	2.6	55.1	2.8	55.1	2.8	55.1	2.8	58.0	2.9	58.0	2.9	58.0	2.8
53.0	2.7	54.0	2.6	55.0	2.6	56.1	2.8	56.1	2.8	56.1	2.8	59.0	2.8	59.0	2.8	59.0	2.8
54.0	2.7	55.0	2.6	56.0	2.6	57.1	2.8	57.1	2.8	57.1	2.8	60.0	2.8	60.0	2.8	60.0	2.8
55.0	2.7	56.0	2.6	57.0	2.6	58.1	2.8	58.1	2.8	58.1	2.8	61.0	2.8	61.0	2.8	61.0	2.8
56.0	2.7	57.0	2.6	58.0	2.6	59.1	2.8	59.1	2.8	59.1	2.8	62.0	2.8	62.0	2.8	62.0	2.8
57.0	2.7	58.0	2.6	59.0	2.6	60.1	2.8	60.1	2.8	60.1	2.7	63.0	2.8	63.0	2.8	63.0	2.8
58.0	2.7	59.0	2.6	60.0	2.6	61.1	2.8	61.1	2.7	61.1	2.7	64.0	2.8	64.0	2.8	64.0	2.8
59.0	2.7	60.0	2.6	61.0	2.6	62.1	2.7	62.1	2.7	62.1	2.7	65.0	2.8	65.0	2.8	65.0	2.8
60.0	2.7	61.0	2.6	62.0	2.6	63.1	2.7	63.1	2.7	63.1	2.7	66.0	2.8	66.0	2.8	66.0	2.8
61.0	2.7	62.0	2.6	63.0	2.6	64.1	2.7	64.1	2.7	64.1	2.7	67.0	2.8	67.0	2.8	67.0	2.7
62.0	2.6	63.0	2.6	64.0	2.6	65.1	2.7	65.1	2.7	65.1	2.7	68.0	2.7	68.0	2.7	68.0	2.7
63.0	2.6	64.0	2.5	65.0	2.6	66.1	2.7	66.1	2.7	66.1	2.7	69.0	2.7	69.0	2.7	69.0	2.7
64.0	2.6	65.0	2.5	66.0	2.6	67.1	2.7	67.1	2.7	67.1	2.7	70.0	2.7	70.0	2.7	70.0	2.7
65.0	2.6	66.0	2.5	66.4	2.6	68.1	2.7	68.1	2.7	68.1	2.7	71.0	2.7	71.0	2.7	71.0	2.7
66.0	2.6	66.4	2.5	67.4	2.6	69.1	2.7	69.1	2.7	69.1	2.7	72.0	2.7	72.0	2.7	72.0	2.7
66.4	2.6	67.4	2.6	68.4	2.6	70.1	2.7	70.1	2.7	70.1	2.7	73.0	2.7	73.0	2.7	73.0	2.7
67.4	2.6	68.4	2.5	69.4	2.5	71.1	2.6	71.1	2.6	71.1	2.6	74.0	2.7	74.0	2.7	74.0	2.7
68.4	2.6	69.4	2.5	70.4	2.5	72.1	2.6	72.1	2.6	72.1	2.6	75.0	2.7	75.0	2.7	75.0	2.7
69.4	2.6	70.4	2.5	71.4	2.5	73.1	2.6	73.1	2.6	73.1	2.6	76.0	2.7	76.0	2.7	76.0	2.7
70.4	2.6	71.4	2.5	72.4	2.5	74.1	2.6	74.1	2.6	74.1	2.6	77.0	2.6	77.0	2.6	77.0	2.6
71.4	2.6	72.4	2.5	73.4	2.5	75.1	2.6	75.1	2.6	75.1	2.6	78.0	2.6	78.0	2.6	78.0	2.6
72.4	2.6	73.4	2.5	74.4	2.5	76.1	2.6	76.1	2.6	76.1	2.6	79.0	2.6	79.0	2.6	79.0	2.6
73.4	2.6	74.4	2.5	75.4	2.5	77.1	2.6	77.1	2.6	77.1	2.6	80.0	2.6	80.0	2.6	80.0	2.6
74.4	2.6	75.4	2.5	76.4	2.5	78.1	2.6	78.1	2.6	78.1	2.6	81.0	2.6	81.0	2.6	81.0	2.6
75.4	2.6	76.4	2.5	77.4	2.5	79.1	2.6	79.1	2.6	79.1	2.6	82.0	2.6	82.0	2.6	82.0	2.6
76.4	2.6	77.4	2.5	78.4	2.5	80.1	2.6	80.1	2.6	80.1	2.6	83.0	2.6	83.0	2.6	83.0	2.6
77.4	2.6	78.4	2.5	79.4	2.5	81.1	2.6	81.1	2.6	81.1	2.6	84.0	2.6	84.0	2.6	84.0	2.6
78.4	2.6	79.4	2.5	80.4	2.5	82.1	2.6	82.1	2.6	82.1	2.6	85.0	2.6	85.0	2.6	85.0	2.6
79.4	2.6	80.4	2.5	81.4	2.5	83.1	2.6	83.1	2.6	83.1	2.6	86.0	2.6	86.0	2.6	86.0	2.6
80.4	2.6	81.4	2.5	82.4	2.5	84.1	2.6	84.1	2.6	84.1	2.6	87.0	2.6	87.0	2.6	87.0	2.6
81.4	2.5	82.4	2.5	83.4	2.5	85.1	2.6	85.1	2.5	85.1	2.6	88.0	2.6	88.0	2.6	88.0	2.6
82.4	2.5	83.4	2.5	84.4	2.5	86.1	2.6	86.1	2.5	86.1	2.6	89.0	2.6	89.0	2.6	89.0	2.6
83.4	2.5	84.4	2.5	85.4	2.5	87.1	2.6	87.1	2.5	87.1	2.6	90.0	2.6	90.0	2.6	90.0	2.6
84.4	2.5	85.4	2.5	86.4	2.5	88.1	2.6	88.1	2.5	88.1	2.5	91.0	2.6	91.0	2.6	91.0	2.6
85.4	2.5	86.4	2.5	87.4	2.5	89.1	2.6	89.1	2.5	89.1	2.5	92.0	2.6	92.0	2.5	92.0	2.6
86.4	2.5	87.4	2.5	88.4	2.5	90.1	2.6	90.1	2.5	90.1	2.5	93.0	2.6	93.0	2.5	93.0	2.6
87.4	2.5	88.4	2.5	89.4	2.5	91.1	2.6	91.1	2.5	91.1	2.5	94.0	2.6	94.0	2.5	94.0	2.6
88.4	2.5	89.4	2.5	90.4	2.5	92.1	2.6	92.1	2.5	92.1	2.5	95.0	2.6	95.0	2.5	95.0	2.6
89.4	2.5	90.4	2.5	91.4	2.5	93.1	2.6	93.1	2.5	93.1	2.5	96.0	2.6	96.0	2.5	96.0	2.6
90.4	2.5	91.4	2.5	92.4	2.5	94.1	2.6	94.1	2.5	94.1	2.5	97.0	2.6	97.0	2.5	97.0	2.6
91.4	2.5	92.4	2.5	92.5	2.5	95.1	2.5	95.1	2.5	95.1	2.5	98.0	2.6	98.0	2.5	98.0	2.5
92.4	2.5	92.5	2.5	93.5	2.5	96.1	2.5	96.1	2.5	96.1	2.5	99.0	2.6	99.0	2.5	99.0	2.5
92.6	2.5	93.5	2.5	94.5	2.5	97.1	2.5	97.1	2.5	97.1	2.5	100.0	2.6	100.0	2.5	100.0	2.5
93.6	2.5	94.5	2.5	95.5	2.5	98.1	2.5	98.1	2.5	98.1	2.5	101.0	2.6	101.0	2.5	101.0	2.5
94.6	2.5	95.5	2.5	96.5	2.5	99.1	2.5	99.1	2.5	99.1	2.5	102.0	2.6	102.0	2.5	102.0	2.5
95.6	2.5	96.5	2.5	97.5	2.5	100.1	2.5	100.1	2.5	100.1	2.5	103.0	2.6	103.0	2.5	103.0	2.5
96.6	2.5	97.5	2.5	98.5	2.5	101.1	2.5	101.1	2.5	101.1	2.5	104.0	2.6	104.0	2.5	104.0	2.5
97.6	2.5	98.5	2.5	99.5	2.5	102.1	2.5	102.1	2.5	102.1	2.5	105.0	2.6	105.0	2.5	105.0	2.5
98.6	2.5	99.5	2.5	100.5	2.5	103.1	2.5	103.1	2.5	103.1	2.5	106.0	2.5	106.0	2.5	106.0	2.5
99.6	2.5	100.5	2.5	101.5	2.5	104.1	2.5	104.1	2.5	104.1	2.5	107.0	2.5	107.0	2.5	107.0	2.5
100.6	2.5	101.5	2.5	102.5	2.5	105.1	2.5	105.1	2.5	105.1	2.5	108.0	2.5	108.0	2.5	108.0	2.5
101.6	2.5	102.5	2.5	103.5	2.5	106.1	2.5	106.1	2.5	106.1	2.5	109.0	2.5	109.0	2.5	109.0	2.5
102.6	2.5	103.5	2.5	104.5	2.5	107.1	2.5	107.1	2.5	107.1	2.5	110.0	2.5	110.0	2.5	110.0	2.5
103.6	2.5	104.5	2.5	105.5	2.5	108.1	2.5	108.1	2.5	108.1	2.5	111.0	2.5	111.0	2.5	111.0	2.5
104.6	2.5	105.5	2.5	106.5	2.5	109.1	2.5	109.1	2.5	109.1	2.5	112.0	2.5	112.0	2.5	112.0	2.5
105.6	2.5	106.5	2.5	107.5	2.5	110.1	2.5	110.1	2.5	110.1	2.5	113.0	2.5	113.0	2.5	113.0	2.5
106.6	2.5	107.5	2.5	108.5	2.5	111.1	2.5	111.1	2.5	111.1	2.5	114.0	2.5	114.0	2.5	114.0	2.5
107.6	2.5	108.5	2.5	109.5	2.5	112.1	2.5	112.1	2.5	112.1	2.5	115.0	2.5	115.0	2.5	115.0	2.5
108.6	2.5	109.5	2.5	110.5	2.5	113.1	2.5	113.1	2.5	113.1	2.5	116.0	2.5	116.0	2.5	116.0	2.5
109.6	2.5	110.5	2.5	111.5	2.5	114.1	2.5	114.1	2.5	114.1	2.5	117.0	2.5	117.0	2.5	117.0	2.5
110.6	2.5	111.5	2.5	112.5	2.5	115.1	2.5	115.1	2.5	115.1	2.5	118.0	2.5	118.0	2.5	118.0	2.5
111.6	2.5	112.5	2.5	113.5	2.5	116.1	2.5	116.1	2.5	116.1	2.5	119.0	2.5	119.0	2.5	119.0	2.5
112.6	2.5	113.5	2.5	114.5	2.5	117.1	2.5	117.1	2.5	117.1	2.5	120.0	2.5	120.0	2.5	120.0	2.5
113.6	2.5	114.5	2.5	115.5	2.5	118.1	2.5	118.1	2.5	118.1	2.5	121.0	2.5	121.0	2.5	121.0	2.5
114.6	2.5	115.5	2.5	116.5	2.5	119.1	2.5	119.1	2.5	119.1	2.5	122.0	2.5	122.0	2.5	122.0	2.5
115.6	2.5	116.5	2.5	117.5	2.5	120.1	2.5	120.1	2.5	120.1	2.5	123.0	2.5	123.0	2.5	123.0	2.5
116.6	2.5	117.5	2.5	118.5	2.5	121.1	2.5	121.1	2.5	121.1	2.5	124.0	2.5	124.0	2.5	124.0	2.5
117.6	2.5	118.5	2.5	119.5	2.5	122.1	2.5	122.1	2.5	122.1	2.5	125.0	2.5	125.0	2.5	125.0	2.5
118.6	2.5	119.5	2.5	120.5	2.5	123.1	2.5	123.1	2.5	123.1	2.5	126.0	2.5	126.0	2.5	126.0	2.5
119.6	2.5	120.5	2.5	121.5	2.5	124.1	2.5	124.1	2.5	124.1	2.5	127.0	2.5	127.0	2.5	127.0	2.5
120.6	2.5	121.5	2.5	122.5	2.5	125.1	2.5	125.1	2.5	125.1	2.5	128.0	2.5	128.0	2.5	128.0	2.5
121.6	2.5	122.5	2.5	123.5	2.5	126.1	2.5	126.1	2.5	126.1	2.5	129.0	2.5	129.0	2.5	129.0	2.5
122.6	2.5	123.5	2.5	124.5	2.5	127.1	2.5	127.1	2.5	127.1	2.5	130.0	2.5	130.0	2.5	130.0	2.5
123.6	2.5	124.5	2.5	125.5	2.5	128.1	2.5	128.1	2.5	128.1	2.5	131.0	2.5	131.0	2.5	131.0	2.5
124.6	2.5	125.5	2.5	126.5	2.5	129.1	2.5	129.1	2.5	129.1	2.5	132.0	2.5	132.0	2.5	132.0	2.5
125.6	2.5	126.5	2.5	127.5	2.5	130.1	2.5	130.1	2.5	130.1	2.5	133.0	2.5	133.0	2.5	133.0	2.5
126.6	2.5	127.5	2.5	128.5	2.5	131.1	2.5	131.1	2.5	131.1	2.5	134.0	2.5	134.0	2.5	134.0	2.5
127.6	2.5	128.5	2.5	129.5	2.5	132.1	2.5	132.1	2.5	132.1	2.5	135.0	2.5	135.0	2.5	135.0	2.5
128.6	2.5	129.5	2.5	130.5	2.5	133.1	2.5	133.1	2.5	133.1	2.5	136.0	2.5	136.0	2.5	136.0	2.5
129.6	2.5	130.5	2.5	131.5	2.5	134.1	2.5	134.1	2.5	134.1	2.5	137.0	2.5	137.0	2.5	137.0	2.5
130.6	2.5	131.5	2.5	132.5	2.5	135.1	2.5	135.1	2.5	135.1	2.5	138.0	2.5	138.0	2.5	138.0	2.5
131.6	2.5	132.5	2.5	133.5	2.5	136.1	2.5	136.1	2.5	136.1	2.5	139.0	2.5	139.0	2.5	139.0	2.5
132.6	2.5	133.5	2.5	134.5	2.5	137.1	2.5	137.1	2.5	137.1	2.5	140.0	2.5	140.0	2.5	140.0	2.5
133.6	2.5	134.5	2.5	135.5	2.5	138.1	2.5	138.1	2.5	138.1	2.5	141.0	2.5	141.0	2.5	141.0	2.5
134.6	2.5	135.5	2.5	136.5	2.5	139.1	2.5	139.1	2.5	139.1	2.5	142.0	2.5	142.0	2.5	142.0	2.5
135.6	2.5	136.5	2.5	137.5	2.5	140.1	2.5	140.1	2.5	140.1	2.5	143.0	2.5	143.0	2.5	143.0	2.5
136.6	2.5	137.5	2.5	138.5	2.5	141.1	2.5	141.1	2.5	141.1	2.5	144.0	2.5	144.0	2.5	144.0	2.5
137.6	2.5	138.5	2.5	139.5	2.5	142.1	2.5	142.1	2.5	142.1	2.5	145.0	2.5	145.0	2.5	145.0	2.5
138.6	2.5	139.5	2.5	140.5	2.5	143.1	2.5	143.1	2.5	143.1	2.5	146.0	2.5	146.0	2.5	146.0	2.5
139.6	2.5	140.5	2.5	141.5	2.5	144.1	2.5	144.1	2.5	144.1	2.5	147.0	2.5	147.0	2.5	147.0	2.5
140.6	2.5	141.5	2.5	142.5	2.5	145.1	2.5	145.1	2.5	145.1	2.5	148.0	2.5	148.0	2.5	148.0	2.5
141.6	2.5	142.5	2.5	143.5	2.5	146.1	2.5	146.1	2.5	146.1	2.5	149.0	2.5	149.0	2.5	149.0	2.5
142.6	2.5	143.5	2.5	144.5	2.5	147.1	2.5	147.1	2.5	147.1	2.5	150.0	2.5	150.0	2.5	150.0	2.5
143.6	2.5	144.5	2.5	145.5	2.5	148.1	2.5	148.1	2.5	148.1	2.5	151.0	2.5	151.0	2.5	151.0	2.5
144.6	2.5	145.5	2.4	146.5	2.5	149.1	2.5	149.1	2.5	149.1	2.5	152.0	2.5	152.0	2.5	152.0	2.5
145.6	2.5	146.5	2.4	147.5	2.5	150.1	2.5	150.1	2.5	150.1	2.5	153.0	2.5	153.0	2.5	153.0	2.5
146.6	2.5	147.5	2.4	148.5	2.5	151.1	2.5	151.1	2.5	151.1	2.5	154.0	2.5	154.0	2.5	154.0	2.5
147.6	2.5	148.5	2.4	149.5	2.5	152.1	2.5	152.1	2.5	152.1	2.5	155.0	2.5	155.0	2.5	155.0	2.5
148.6	2.5	149.5	2.4	150.5	2.5	153.1	2.5	153.1	2.4	153.1	2.5	156.0	2.5	156.0	2.5	156.0	2.5
149.6	2.5	150.5	2.4	151.5	2.5	154.1	2.5	154.1	2.4	154.1	2.5	157.0	2.5	157.0	2.5	157.0	2.5
150.6	2.5	151.5	2.4	152.5	2.5	155.1	2.5	155.1	2.4	155.1	2.5	158.0	2.5	158.0	2.5	158.0	2.5
151.6	2.5	152.5	2.4	153.5	2.5	156.1	2.5	156.1	2.4	156.1	2.5	159.0	2.5	159.0	2.5	159.0	2.5
152.6	2.5	153.5	2.4	154.5	2.4	157.1	2.5	157.1	2.4	157.1	2.5	160.0	2.5	160.0	2.5	160.0	2.5
153.6	2.5	154.5	2.4	155.5	2.4	158.1	2.5	158.1	2.4	158.1	2.5	161.0	2.5	161.0	2.5	161.0	2.5
154.6	2.5	155.5	2.4	156.5	2.4	159.1	2.5	159.1	2.4	159.1	2.5	162.0	2.5	162.0	2.5	162.0	2.5
155.6	2.4	156.5	2.4	157.5	2.4	160.1	2.5	160.1	2.4	160.1	2.5	163.0	2.5	163.0	2.5	163.0	2.5
156.6	2.4	157.5	2.4	158.5	2.4	161.1	2.5	161.1	2.4	161.1	2.5	164.0	2.5	164.0	2.4	164.0	2.5
157.6	2.4	158.5	2.4	159.5	2.4	162.1	2.5	162.1	2.4	162.1	2.4	165.0	2.5	165.0	2.4	165.0	2.5
158.6	2.4	159.5	2.4	160.5	2.4	163.1	2.5	163.1	2.4	163.1	2.4	166.0	2.5	166.0	2.4	166.0	2.5
159.6	2.4	160.5	2.4	161.5	2.4	164.1	2.5	164.1	2.4	164.1	2.4	167.0	2.5	167.0	2.4	167.0	2.5
160.6	2.4	161.5	2.4	162.5	2.4	165.1	2.5	165.1	2.4	165.1	2.4	168.0	2.5	168.0	2.4	168.0	2.5
161.6	2.4	162.5	2.4	163.5	2.4	166.1	2.5	166.1	2.4	166.1	2.4	169.0	2.5	169.0	2.4	169.0	2.5
162.6	2.4	163.5	2.4	164.5	2.4	167.1	2.4	167.1	2.4	167.1	2.4	170.0	2.5	170.0	2.4	170.0	2.5
163.6	2.4	164.5	2.4	165.5	2.4	168.1	2.4	168.1	2.4	168.1	2.4	171.0	2.5	171.0	2.4	171.0	2.5
164.6	2.4	165.5	2.4	166.5	2.4	169.1	2.4	169.1	2.4	169.1	2.4	172.0	2.5	172.0	2.4	172.0	2.5
165.6	2.4	166.5	2.4	167.5	2.4	170.1	2.4	170.1	2.4	170.1	2.4	173.0	2.5	173.0	2.4	173.0	2.4
166.6	2.4	167.5	2.4	168.5	2.4	171.1	2.4	171.1	2.4	171.1	2.4	174.0	2.5	174.0	2.4	174.0	2.4
167.6	2.4	168.5	2.4	169.5	2.4	172.1	2.4	172.1	2.4	172.1	2.4	175.0	2.4	175.0	2.4	175.0	2.4
168.6	2.4	169.5	2.4	170.5	2.4	173.1	2.4	173.1	2.4	173.1	2.4	176.0	2.4	176.0	2.4	176.0	2.4
169.6	2.4	170.5	2.4	171.5	2.4	174.1	2.4	174.1	2.4	174.1	2.4	177.0	2.4	177.0	2.4	177.0	2.4
170.6	2.4	171.5	2.4	172.5	2.4	175.1	2.4	175.1	2.4	175.1	2.4	178.0	2.4	178.0	2.4	178.0	2.4
171.6	2.4	172.5	2.4	173.5	2.4	176.1	2.4	176.1	2.4	176.1	2.4	179.0	2.4	179.0	2.4	179.0	2.4
172.6	2.4	173.5	2.4	174.5	2.4	177.1	2.4	177.1	2.4	177.1	2.4	180.0	2.4	180.0	2.4	180.0	2.4
173.6	2.4	174.5	2.4	175.5	2.4	178.1	2.4	178.1	2.4	178.1	2.4	181.0	2.4	181.0	2.4	181.0	2.4
174.6	2.4	175.5	2.4	176.5	2.4	179.1	2.4	179.1	2.4	179.1	2.4	182.0	2.4	182.0	2.4	182.0	2.4
175.6	2.4	176.5	2.4	177.5	2.4	180.1	2.4	180.1	2.4	180.1	2.4	183.0	2.4	183.0	2.4	183.0	2.4
176.6	2.4	177.5	2.4	178.5	2.4	181.1	2.4	181.1	2.4	181.1	2.4	184.0	2.4	184.0	2.4	184.0	2.4
177.6	2.4	178.5	2.4	179.5	2.4	182.1	2.4	182.1	2.4	182.1	2.4	185.0	2.4	185.0	2.4	185.0	2.4
178.6	2.4	179.5	2.4	180.5	2.4	183.1	2.4	183.1	2.4	183.1	2.4	186.0	2.4	186.0	2.4	186.0	2.4
179.6	2.4	180.5	2.4	181.5	2.4	184.1	2.4	184.1	2.4	184.1	2.4	187.0	2.4	187.0	2.4	187.0	2.4
180.6	2.4	181.5	2.4	182.5	2.4	185.1	2.4	185.1	2.4	185.1	2.4	188.0	2.4	188.0	2.4	188.0	2.4
181.6	2.4	182.5	2.4	183.5	2.4	186.1	2.4	186.1	2.4	186.1	2.4	189.0	2.4	189.0	2.4	189.0	2.4
182.6	2.4	183.5	2.4	184.5	2.4	187.1	2.4	187.1	2.4	187.1	2.4	190.0	2.4	190.0	2.4	190.0	2.4
183.6	2.4	184.5	2.4	185.5	2.4	188.1	2.4	188.1	2.4	188.1	2.4	191.0	2.4	191.0	2.4	191.0	2.4
184.6	2.4	185.5	2.4	186.5	2.4	189.1	2.4	189.1	2.4	189.1	2.4	192.0	2.4	192.0	2.4	192.0	2.4
185.6	2.4	186.5	2.4	187.5	2.4	190.1	2.4	190.1	2.4	190.1	2.4	193.0	2.4	193.0	2.4	193.0	2.4
186.6	2.4	187.5	2.4	188.5	2.4	191.1	2.4	191.1	2.4	191.1	2.4	194.0	2.4	194.0	2.4	194.0	2.4
187.6	2.4	188.5	2.4	189.5	2.4	192.1	2.4	192.1	2.4	192.1	2.4	195.0	2.4	195.0	2.4	195.0	2.4
188.6	2.4	189.5	2.4	190.5	2.4	193.1	2.3	193.1	2.4	193.1	2.4	196.0	2.4	196.0	2.4	196.0	2.4
189.6	2.4	190.5	2.4	191.5	2.4	194.1	2.3	194.1	2.4	194.1	2.4	197.0	2.3	197.0	2.3	197.0	2.4
190.6	2.4	191.5	2.4	192.5	2.4	195.1	2.3	195.1	2.3	195.1	2.4	198.0	2.3	198.0	2.3	198.0	2.4
191.6	2.4	192.5	2.4	193.5	2.4	196.1	2.3	196.1	2.3	196.1	2.4	199.0	2.3	199.0	2.3	199.0	2.3
192.6	2.4	193.5	2.4	194.5	2.4	197.1	2.3	197.1	2.3	197.1	2.3	200.0	2.3	200.0	2.3	200.0	2.3
193.6	2.4	194.5	2.4	195.5	2.4	198.1	2.3	198.1	2.3	198.1	2.3	201.0	2.3	201.0	2.2	201.0	2.3
194.6	2.4	195.5	2.4	196.5	2.4	199.1	2.3	199.1	2.3	199.1	2.3	202.0	2.3	202.0	2.2	202.0	2.3
195.6	2.3	196.5	2.4	197.5	2.4	200.1	2.3	200.1	2.3	200.1	2.3	203.0	2.2	203.0	2.2	203.0	2.3
196.6	2.3	197.5	2.4	198.5	2.4	201.1	2.3	201.1	2.3	201.1	2.3	204.0	2.2	204.0	2.1	204.0	2.2
197.6	2.3	198.5	2.4	199.5	2.4	202.1	2.2	202.1	2.3	202.1	2.3	205.0	2.1	205.0	2.0	205.0	2.2
198.6	2.3	199.5	2.3	200.5	2.4	203.1	2.2	203.1	2.3	203.1	2.3	206.0	2.0			206.0	2.1
199.6	2.3	200.5	2.3	201.5	2.4	204.1	2.2	204.1	2.2	204.1	2.3					207.0	2.1
200.6	2.3	201.5	2.3	202.5	2.3	205.1	2.1	205.1	2.2	205.1	2.3
201.6	2.3	202.5	2.3	203.5	2.3	206.1	2.1	206.1	2.1	206.1	2.2
202.6	2.3	203.5	2.3	204.5	2.3	207.1	2.0	207.1	2.1	207.1	2.2
203.6	2.3	204.5	2.3	205.5	2.3			208.1	2.0	208.1	2.1
204.6	2.3	205.5	2.3	206.5	2.3					209.1	2.1
205.6	2.3	206.5	2.3	207.5	2.3					210.1	2.0
206.6	2.3	207.5	2.3	208.5	2.3
207.6	2.3	208.5	2.3	209.5	2.3
208.6	2.3	209.5	2.3	210.5	2.3
209.6	2.3	210.5	2.3	211.5	2.3
210.6	2.3	211.5	2.3	212.5	2.3
211.6	2.2	212.5	2.3	213.5	2.3
212.6	2.2	213.5	2.3	214.5	2.3
213.6	2.2	214.5	2.3	215.5	2.3
214.6	2.2	215.5	2.3	216.5	2.3
215.6	2.2	216.5	2.3	217.5	2.3
216.6	2.2	217.5	2.3	218.5	2.3
217.6	2.2	218.5	2.3	219.5	2.3
218.6	2.2	219.5	2.3	220.5	2.3
219.6	2.1	220.5	2.2	221.5	2.3
220.6	2.1	221.5	2.2	222.5	2.2
221.6	2.1	222.5	2.2	223.5	2.2
222.6	2.0	223.5	2.2	224.5	2.2
		224.5	2.2	225.5	2.2
		225.5	2.2	226.5	2.2
		226.5	2.2	227.5	2.2
		227.5	2.1	228.5	2.2
		228.5	2.1	229.5	2.1
		229.5	2.0	230.5	2.1
		230.5	1.9	231.5	2.1
				232.5	2.0
				233.5	2.0

## ML_VBAT
Time		Time		Time		Time		Time		Time		Time		Time				Recharging
(hrs)	ML621@35uA	(hrs)	ML920@150uA	(hrs)	ML621@150uA	(hrs)	ML920@35uA	(hrs)	ML621@150uA	(hrs)	ML621@150uA	(hrs)	ML621@35uA	(hrs)	ML920@150uA			Time (hr)	Current (uA)
0.0	3.12	0.00	3.00	0	3.081	0	3.056	0.0	2.98	0.0	3.13	0	3.146	0	3.101			0	100
1.0	3.06	1.00	2.86	0.01	3.042	0	3.055	0.8	2.81	0.0	3.12	0	3.146	1	2.952			0.5	80
1.2	3.05	2.00	2.79	0.51	2.847	1	3.022	1.8	2.70	1.0	2.90	1	3.084	2	2.867			1	70
2.2	3.01	3.00	2.73	1.01	2.765	2	2.997	2.8	2.62	2.0	2.81	2	3.045	3	2.8			2	60
3.2	2.97	4.00	2.67	1.51	2.706	3	2.974	3.8	2.57	3.0	2.73	3	3.016	4	2.742			2.5	57
4.2	2.95	5.00	2.63	2.01	2.661	4	2.954	4.8	2.53	4.0	2.66	4	2.993	5	2.688			2.8	56
5.2	2.92	6.00	2.59	2.51	2.627	5	2.936	5.8	2.49	5.0	2.60	5	2.972	6	2.643			3	55
6.2	2.90	7.00	2.56	3.01	2.603	6	2.918 / Time (hr) / Voltage (V)	6.8	2.47	6.0	2.55	6	2.954	7	2.605			4	50
7.2	2.88	8.00	2.54	3.51	2.579	7	2.902	7.8	2.45	7.0	2.51	7	2.937	8	2.573			23	20
8.2	2.86	9.00	2.52	4.01	2.553	8	2.886	8.8	2.44	8.0	2.48	8	2.921	9	2.546			47	6
9.2	2.84	10.00	2.50	4.37	2.532	9	2.871	9.8	2.43	9.0	2.46	9	2.904	10	2.527
10.2	2.83	11.00	2.49	4.87	2.506	10	2.857	10.8	2.42	10.0	2.45	10	2.889	11	2.511		Time (hr) / Current (uA)
11.2	2.81	12.00	2.48	5.37	2.488	11	2.843	11.8	2.41	11.0	2.44	11	2.873	12	2.5
12.2	2.79	13.00	2.47	5.87	2.476	12	2.831	12.8	2.40	12.0	2.43	12	2.858	13	2.492
13.2	2.78	14.00	2.47	6.37	2.466	13	2.818	13.8	2.39	13.0	2.42	13	2.843	14	2.485
14.2	2.76	15.00	2.46	6.87	2.457	14	2.806	14.8	2.38	14.0	2.41	14	2.827	15	2.479
15.2	2.74	16.00	2.46	7.37	2.451	15	2.795	15.8	2.37	15.0	2.40	15	2.812	16	2.474
16.2	2.73	17.00	2.45	7.87	2.447	16	2.784	16.8	2.37	16.0	2.39	16	2.798	17	2.468
17.2	2.71	18.00	2.45	8.37	2.442	17	2.773	17.8	2.36	17.0	2.38	17	2.783	18	2.464
18.2	2.70	19.00	2.44	8.87	2.435	18	2.763	18.8	2.35	18.0	2.37	18	2.768	19	2.46
19.2	2.68	20.00	2.44	9.37	2.429	19	2.753	19.8	2.34	19.0	2.36	19	2.753	20	2.456
20.2	2.67	21.00	2.43	9.87	2.426	20	2.743	20.8	2.33	20.0	2.35	20	2.738	21	2.451
21.2	2.66	22.00	2.42	10.37	2.422	21	2.732	21.8	2.32	21.0	2.35	21	2.723	22	2.447
22.2	2.64	23.00	2.42	10.87	2.417	22	2.723	22.8	2.31	22.0	2.34	22	2.708	23	2.443
23.2	2.63	24.00	2.41	11.37	2.412	23	2.713	23.8	2.29	23.0	2.33	23	2.693	24	2.438
24.2	2.62	25.00	2.41	11.87	2.407	24	2.704	24.8	2.27	24.0	2.32	24	2.68	25	2.433
25.2	2.61	26.00	2.41	12.37	2.402	25	2.695	25.8	2.23	25.0	2.30	25	2.668	26	2.428
26.2	2.60	27.00	2.40	12.87	2.397	26.11	2.685	26.8	2.17	26.0	2.28	26	2.656	27	2.423
27.2	2.59	28.00	2.40	13.37	2.393	27.11	2.677	27.8	2.07	27.0	2.25	26.1	2.655	28	2.418
28.2	2.59	29.00	2.40	13.87	2.388	28.11	2.669			28.0	2.20	27.1	2.644	29	2.412
29.2	2.58	30.00	2.39	14.37	2.384	29.11	2.661			29.0	2.14	28.1	2.633	30	2.408
30.2	2.57	31.10	2.40	14.87	2.379	30.11	2.653			30.0	1.99	29.1	2.622	31	2.403
31.2	2.56	32.10	2.38	15.37	2.375	31.11	2.645					30.1	2.611	31.56	2.4
32.2	2.56	33.10	2.38	15.87	2.37	32.11	2.638					31.1	2.601	32.56	2.397
33.2	2.55	34.10	2.38	16.37	2.366	33.11	2.63					32.1	2.592	33.56	2.391
34.2	2.54	35.10	2.38	16.87	2.362	34.11	2.623					33.1	2.583	34.56	2.387
35.2	2.54	36.10	2.37	17.37	2.357	35.11	2.616					34.1	2.574	35.56	2.383
36.2	2.54	37.10	2.37	17.87	2.353	36.11	2.61					35.1	2.566	36.56	2.38
37.2	2.53	38.10	2.37	18.37	2.348	37.11	2.604					36.1	2.559	37.56	2.377
38.2	2.53	39.10	2.37	18.87	2.344	38.11	2.597					37.1	2.553	38.56	2.374
39.2	2.53	40.10	2.36	19.37	2.339	39.11	2.591					38.1	2.547	39.56	2.371
40.2	2.52	41.10	2.36	19.87	2.333	40.11	2.586					39.1	2.543	40.56	2.369
41.2	2.52	42.10	2.36	20.37	2.328	41.11	2.58					40.1	2.538	41.56	2.366
42.2	2.52	43.10	2.36	20.87	2.322	42.11	2.576					41.1	2.534	42.56	2.363
43.2	2.52	44.10	2.35	21.37	2.315	43.11	2.571					42.1	2.531	43.56	2.361
44.2	2.51	45.10	2.35	21.87	2.308	44.11	2.567					43.1	2.527	44.56	2.358
45.2	2.51	46.10	2.35	22.37	2.299	45.11	2.562					44.1	2.524	45.56	2.356
46.2	2.51	47.10	2.34	22.87	2.289	46.11	2.559					45.1	2.522	46.56	2.353
47.2	2.51	48.10	2.34	23.37	2.277	47.08	2.555					46.1	2.52	47.56	2.351
48.2	2.51	51.10	2.34	23.87	2.265	47.86	2.552					47.1	2.517	48.56	2.353
49.2	2.51	52.10	2.34	24.37	2.251	48.86	2.55					48.1	2.515	49.56	2.352
50.2	2.50	53.10	2.33	24.87	2.233	49.86	2.547					49.1	2.514	50.56	2.35
51.2	2.50	54.10	2.32	25.37	2.212	50.86	2.544					50.1	2.512	51.56	2.345
52.2	2.50	55.10	2.32	25.87	2.184	51.86	2.542					51.1	2.51	52.56	2.342
53.2	2.50	56.10	2.32	26.37	2.148	52.86	2.54					52.1	2.508	53.56	2.339
54.2	2.50	57.10	2.31	26.87	2.104	53.86	2.537					53.1	2.507	54.56	2.335
55.2	2.50	58.10	2.31	27.37	1.993	54.86	2.533					54.1	2.505	55.56	2.332
56.2	2.50	59.10	2.3	27.87	1.893	55.86	2.531					55.1	2.503	56.56	2.328
57.2	2.49	60.10	2.29			56.86	2.529					56.1	2.501	57.56	2.325
58.2	2.49	61.10	2.28			57.86	2.527					57.1	2.5	58.56	2.32
59.2	2.49	62.10	2.28			58.86	2.525					57.66	2.499	59.56	2.316
60.2	2.49	63.10	2.26			59.86	2.524					58.66	2.497	60.56	2.311
61.2	2.49	64.10	2.25			60.86	2.522					59.66	2.495	61.56	2.305
62.2	2.49	65.10	2.24			61.86	2.521					60.66	2.492	62.56	2.298
63.2	2.49	66.10	2.22			62.86	2.519					61.66	2.49	63.56	2.292
64.2	2.49	67.10	2.19			63.86	2.518					62.66	2.487	64.56	2.281
65.2	2.48	68.10	2.16			64.86	2.517					63.66	2.485	65.56	2.271
66.2	2.48	69.10	2.12			65.86	2.516					64.66	2.483	66.56	2.257
67.2	2.48	70.10	2.08			66.86	2.515					65.66	2.481	67.56	2.24
68.2	2.48	71.10	2.02			67.86	2.513					66.66	2.479	68.56	2.218
69.2	2.49	72.10	1.95			68.86	2.512					67.66	2.477	69.56	2.189
70.2	2.48					69.86	2.512					68.66	2.475	70.56	2.155
71.2	2.48					70.86	2.51					69.66	2.473
72.2	2.47					71.86	2.51					70.66	2.471
73.2	2.47					72.86	2.509					71.66	2.469
73.8	2.47					73.86	2.508					72.66	2.468
74.8	2.47					74.86	2.507					73.66	2.467
75.8	2.47					75.86	2.508					74.66	2.469
76.8	2.47					76.86	2.507					75.66	2.47
77.8	2.47					77.86	2.505					76.66	2.47
78.8	2.47					78.86	2.504					77.66	2.466
79.8	2.47					79.86	2.503					78.66	2.464
80.8	2.46					80.86	2.502					79.66	2.463
81.8	2.46					81.86	2.501					80.66	2.462
82.8	2.46					82.86	2.5					81.66	2.461
83.8	2.46					83.86	2.5					82.66	2.459
84.8	2.46					84.86	2.498					83.66	2.458
85.8	2.46					85.86	2.497					84.66	2.456
86.8	2.46					86.86	2.497					85.66	2.455
87.8	2.45					87.86	2.496					86.66	2.454
88.8	2.45					88.86	2.495					87.66	2.452
89.8	2.45					89.86	2.494					88.66	2.451
90.8	2.45					90.86	2.493					89.66	2.449
91.8	2.45					91.86	2.492					90.66	2.448
92.8	2.44					92.86	2.491					91.66	2.446
93.8	2.44					93.86	2.49					92.66	2.445
94.8	2.44					94.86	2.489					93.66	2.443
95.8	2.44					95.86	2.488					94.66	2.441
96.8	2.43					96.86	2.487					95.66	2.439
97.8	2.43					97.86	2.487					96.66	2.439
98.8	2.43					98.86	2.486					97.66	2.439
99.78	2.43					99.86	2.486					98.66	2.438
100.78	2.43					100.86	2.485					99.66	2.436
101.78	2.43					101.86	2.484					100.66	2.434
102.78	2.43					102.86	2.483					100.9	2.434
103.78	2.42					103.86	2.482					101.9	2.431
104.89	2.42					104.86	2.48					102.9	2.429
105.89	2.42					105.86	2.479					103.9	2.426
106.89	2.42					106.86	2.478					104.9	2.424
107.89	2.42					107.86	2.476					105.9	2.424
108.89	2.41					108.86	2.476					106.9	2.422
109.89	2.41					109.86	2.474					107.9	2.418
110.89	2.41					110.86	2.473					108.9	2.414
111.89	2.41					111.86	2.472					109.9	2.411
112.89	2.4					112.86	2.471					110.9	2.408
113.89	2.4					113.86	2.47					111.9	2.406
114.89	2.4					114.86	2.468					112.9	2.404
115.89	2.4					115.86	2.467					113.9	2.401
116.89	2.39					116.86	2.466					114.9	2.399
117.89	2.39					117.86	2.464					115.9	2.397
118.89	2.39					118.86	2.463					116.9	2.388
119.89	2.39					119.86	2.462					117.9	2.392
120.89	2.38					120.86	2.461					118.9	2.389
121.89	2.38					121.86	2.459					119.9	2.388
122.89	2.37					122.86	2.458					120.9	2.385
123.89	2.37					123.86	2.457					121.9	2.383
124.89	2.36					124.86	2.456					122.9	2.381
125.89	2.36					125.86	2.454					123.9	2.378
126.89	2.35					126.86	2.453					124.9	2.376
127.89	2.34					127.86	2.452					125.9	2.373
128.89	2.32					128.86	2.45					126.9	2.37
129.89	2.29					129.86	2.449					127.9	2.367
130.89	2.26					130.86	2.448					128.9	2.363
131.89	2.22					131.86	2.447					129.9	2.359
132.89	2.16					132.86	2.445					130.9	2.353
133.89	2.1					133.86	2.444					131.9	2.345
134.89	2					134.86	2.443					132.9	2.326
135.89	1.86					135.86	2.442					133.9	2.283
						136.86	2.44					134.9	2.103
						137.86	2.439					135.9	1.898
						138.86	2.438
						139.86	2.437
						140.86	2.436
						141.86	2.435
						142.86	2.434
						143.86	2.433
						144.86	2.432
						145.86	2.431
						146.86	2.43
						147.86	2.429
						148.86	2.429
						149.86	2.428
						150.86	2.427
						151.86	2.426
						152.86	2.425
						153.86	2.424
						154.86	2.424
						155.86	2.423
						156.86	2.422
						157.86	2.421
						158.86	2.421
						159.86	2.42
						160.86	2.419
						161.86	2.419
						162.86	2.418
						163.86	2.418
						164.86	2.417
						165.86	2.416
						166.86	2.416
						167.86	2.415
						168.4	2.415
						168.41	2.415
						168.41	2.415
						192.93	2.406
						193.93	2.406
						194.93	2.406
						195.93	2.406
						196.93	2.406
						197.93	2.405
						198.93	2.404
						199.93	2.404
						200.93	2.404
						201.93	2.403
						202.93	2.403
						203.93	2.402
						204.93	2.402
						205.93	2.402
						206.93	2.401
						207.93	2.401
						208.93	2.401
						209.93	2.401
						210.93	2.4
						211.93	2.4
						212.93	2.4
						213.93	2.399
						214.93	2.399
						215.93	2.398
						216.93	2.398
						217.93	2.398
						218.93	2.397
						219.93	2.397
						220.75	2.397
						220.75	2.397
						221.75	2.396
						222.75	2.397
						223.75	2.396
						224.75	2.397
						225.75	2.396
						226.75	2.396
						227.75	2.395
						228.75	2.395
						229.75	2.395
						230.75	2.394
						231.75	2.393
						232.75	2.394
						233.75	2.393
						234.75	2.393
						235.75	2.392
						236.75	2.392
						237.75	2.391
						238.75	2.391
						239.75	2.391
						240.75	2.39
						241.75	2.391
						242.75	2.39
						243.75	2.391
						244.75	2.39
						245.75	2.389
						246.75	2.389
						247.75	2.389
						248.75	2.388
						249.75	2.388
						250.75	2.387
						251.75	2.387
						252.75	2.387
						253.75	2.386
						254.75	2.386
						255.75	2.385
						256.75	2.384
						257.75	2.384
						258.75	2.383
						259.75	2.383
						260.75	2.382
						261.75	2.382
						262.75	2.381
						263.75	2.381
						264.75	2.38
						265.05	2.38
						266.05	2.38
						267.05	2.379
						268.05	2.379
						269.05	2.378
						270.05	2.377
						271.05	2.376
						272.05	2.376
						273.05	2.375
						274.05	2.368
						275.05	2.373
						276.05	2.371
						277.05	2.37
						278.05	2.369
						279.05	2.368
						280.05	2.366
						281.05	2.365
						282.05	2.363
						283.05	2.361
						284.05	2.36
						285.05	2.358
						286.05	2.355
						287.05	2.353
						288.05	2.35
						289.05	2.347
						290.05	2.345
						291.05	2.342
						292.05	2.339
						293.05	2.335
						294.05	2.331
						295.05	2.326
						296.05	2.322
						297.05	2.318
						298.05	2.313
						299.05	2.308
						300.05	2.302
						301.05	2.296
						302.05	2.291
						303.05	2.285
						304.05	2.278
						305.05	2.271
						306.05	2.264
						307.05	2.257
						308.05	2.249
						309.05	2.242
						310.05	2.234
						311.05	2.225
						312.05	2.217
						313.05	2.206
						314.05	2.196
						315.05	2.187
						316.05	2.177
						317.05	2.165
						318.05	2.152
						319.05	2.137
						320.05	2.123
						321.05	2.11
						322.05	2.095
						323.05	2.081
						324.05	2.065
						325.05	2.051
						326.05	2.034
						327.05	2.019
						328.05	2.003
						329.05	1.986
						330.05	1.971
						331.05	1.955
						332.05	1.943
						333.05	1.928
						334.05	1.911
						335.05	1.889
						336.05	1.871

## Noise
				B205.1		B205.2		B205.3		B205.4		B204.5
				0	160	6.7	2.7	1.8	2.78	1.5	2.71	4.5	2.73	11.2	2.7
				8	168	6.9	2.69	1.8	2.77	1.7	2.7	4.5	2.72	10.1	2.7
	Reception	VBAT	Noise		Temperature	Noise (uV)		Frequency					16	176	7.2	2.69	2.2	2.77	2	2.7	4.2	2.71	9.9	2.69
Channel	(%)	(V)	(uV rms)		(C)	No3	No4	(Hz)					24	184	7.5	2.69	2.1	2.76	1.9	2.69	4.2	2.71	9.3	2.69
1	84.77	2.50	11.9		40	0.8	1.2	22.5					32	192	6.7	2.69 / Time (s) / Fundamental Amplitude (uV)	2.2	2.75	2	2.68	4.2	2.7	9.7	2.67
2	96.48	2.51	11.2		39	1.2	1.6	22.5					40	200	6.6	2.68	2.3	2.75	1.8	2.68	4.1	2.7	8.4	2.67
3	85.55	2.51	9.0		38	1.0	1.2	22.4					48	208	7.3	2.68	2.6	2.74	1.5	2.67	4.4	2.69	8.2	2.67
4	96.88	2.53 / Temperature (C) / Noise Amplitude (uV) / Noise Frequency (Hz)	8.3		37	1.0	1.3	22.3					56	216	7.5	2.68	2.4	2.73	1.6	2.67	4.1	2.69	7.7	2.66
5	96.48	2.52	9.3		35	1.6	1.6	22.2					64	224	6.9	2.67	2.6	2.73	1.1	2.66	3.9	2.68	6.9	2.66
6	92.97	2.49	13.9		34	1.2	2.0	22.2					72	232	6.9	2.67	2.7	2.73	1.2	2.66	3.9	2.68	6.3	2.65
7	96.48	2.53	12.2		33	1.3	2.0	22.0					80	240	6.9	2.67	2.8	2.72	1.1	2.65	3.9	2.68	6.2	2.65
8	89.06	2.51	10.3		32	1.7	1.8	21.8					88	248	7	2.67	2.7	2.72	1	2.65	3.3	2.67	5.9	2.65
9	92.58	2.53	10.2		30	2.4	2.4	21.7					96	256	7	2.66	3	2.71	0.9	2.65	3.5	2.67	5.1	2.64
10	99.61	2.53	10.7		28	2.3	2.3	21.6					104	264	6.8	2.66	3.1	2.71	0.9	2.64	3.8	2.67	5.4	2.64
11	96.48	2.49	9.5		27	2.4	2.4	21.5					112	272	6.7	2.66	2.8	2.7	0.7	2.64	3.4	2.66	4.6	2.64
13	100.00	2.51	10.9		24	2.3	2.3	21.4					120	280	6.8	2.66	3.2	2.7	0.7	2.64	3.3	2.66	4.9	2.63
14	96.48	2.50	10.2		21	1.7	1.7	21.2					128	288	6	2.66	2.9	2.7	0.7	2.63	3.1	2.66	4.6	2.63
max	100.00	2.53	13.92		19	2.0	2.0	21.0					136	296	6	2.65	3.4	2.69	0.5	2.63	3.4	2.66	4.5	2.63
min	84.77	2.49	8.28					144	304	6.3	2.65	3.3	2.69	0.4	2.63	2.8	2.65	4.3	2.63
average	94.14	2.51	10.58					152	312	6.7	2.65	3.1	2.69	0.7	2.63	3.1	2.65	4.2	2.62
stdev	4.92	0.01	1.50					160	320	6.2	2.65	3.3	2.69	0.4	2.62	2.6	2.65	3.8	2.62
				168	328	5.6	2.64	3.5	2.68	0.5	2.62	3.2	2.65	4	2.62
				176	336	5.6	2.64	3.2	2.68	0.7	2.62	2.8	2.65	3.9	2.62
				184	344	5.1	2.64	3.5	2.68	0.5	2.62	2.8	2.64	3.5	2.62
				192	352	5.8	2.64	3.6	2.67	0.5	2.62	2.6	2.64	4.3	2.61
				200	360	6.1	2.64	3.3	2.67	0.8	2.61	2.8	2.64	3.3	2.61
				208	368	5.6	2.63	3.2	2.67	0.5	2.61	2.8	2.64	3.1	2.61
				216	376	5.1	2.63	3.3	2.67	0.7	2.61	2.8	2.64	3.2	2.61
				224	384	5.6	2.63	3.6	2.66	0.7	2.61	2.4	2.63	3.1	2.61
				232	392	5.2	2.63	3.2	2.66	0.5	2.61	2.8	2.63	3	2.61
				240	400	4.9	2.63	3.4	2.66	0.7	2.61	2.4	2.63	2.9	2.6
				248	408	5.2	2.63	3.3	2.66	0.6	2.6	2.4	2.63	3.2	2.6
				256	416	4.8	2.62	3.5	2.65	0.9	2.6	2.3	2.63	2.9	2.6
				264	424	4.6	2.62	3	2.65	0.7	2.6	2.3	2.63	3	2.6
				272	432	4.8	2.62	3.5	2.65	0.9	2.6	2.5	2.62	2.6	2.6
Temp	No3		No4		No5		No10		No13		No14		280	440	4.6	2.62	3.3	2.65	0.8	2.6	2.2	2.62	2.9	2.6
(C)	Amp (uV)	Freq (Hz)	Amp (uV)	Freq (Hz)	Amp (uV)	Freq (Hz)	Amp (uV)	Freq (Hz)	Amp (uV)	Freq (Hz)	Amp (uV)	Freq (Hz)	288	448	4.3	2.62	3.4	2.65	0.9	2.6	2.2	2.62	2.9	2.6
51	0.6	19.9	0.7	22.9	1.9	22.9	1.8	22.9	2.6	22.0	0.7	12.8	296	456	4.3	2.62	3.1	2.64	1.1	2.6	2.3	2.62	2.7	2.59
50	0.7	10.5	0.6	16.5	1.4	22.9	1.5	22.9	2.2	22.0	1.3	10.3	304	464	4.4	2.61	3.1	2.64	0.9	2.6	2.1	2.62	2.6	2.59
49	0.7	22.9	0.9	22.9	1.4	22.9	1.6	22.9	2.6	22.0	1.7	10.1	312	472	4.2	2.61	3	2.64	0.9	2.59	2.2	2.62	2.5	2.59
45	0.7	22.9	1.0	22.8	2.3	22.6	2.6	22.6	3.7	21.8	0.9	11.0	320	480	4	2.61	3.1	2.64	0.8	2.59	2	2.62	2.4	2.59
39	0.7	22.6	0.6	22.6	3.5	22.4	3.1	22.5	5.4	21.5	1.4	10.3	328	488	4.3	2.61	3.2	2.64	1	2.59	2.1	2.61	2.7	2.59
37	0.7	22.5	1.2	22.5	4.8	22.1	5.2	22.3	4.8	21.3	0.7	21.3	336	496	3.9	2.61	3.4	2.63	0.9	2.59	2.3	2.61	2.3	2.59
35	0.7	24.3	1.2	22.3	7.5	21.9	7.6	22.0	4.4	21.0	1.0	11.6	344	504	4.6	2.61	3.1	2.63	0.8	2.59	2.1	2.61	2.4	2.59
32	0.9	22.1	1.3	22.1	7.0	21.6	9.1	21.8	3.2	20.8	1.4	20.8	352	512	3.7	2.61	3.3	2.63	1	2.59	2.2	2.61	2.5	2.59
30	1.0	22.0	1.4	22.0	6.1	21.5	8.5	21.5	2.4	20.5	0.9	14.3	360	520	3.5	2.6	2.7	2.63	1	2.59	2	2.61	2.3	2.58
28	1.3	21.9	2.1	21.9	4.7	21.3	6.0	21.4	1.8	20.4	1.6	11.3	368	528	4.1	2.6	2.8	2.63	0.9	2.59	2.1	2.61	2.3	2.58
26	1.3	21.8	1.8	21.8	4.0	21.1	5.0	21.1	1.8	20.3	1.8	10.3	376	536	3.5	2.6	2.7	2.63	1.1	2.59	2	2.61	2.2	2.58
24	1.6	21.5	1.7	21.5	0.5	20.4	4.3	21.0	1.5	20.0	1.4	10.0	384	544	3.8	2.6	3	2.62	1.2	2.59	1.9	2.61	2.2	2.58
22	1.7	21.4	1.8	21.4	2.6	20.6	3.0	20.6	1.6	19.6	1.3	19.6	392	552	3.3	2.6	2.5	2.62	1.2	2.58	1.7	2.6	2.2	2.58
21	1.6	21.4	1.8	21.3	2.2	20.5	2.5	20.5	1.5	19.6	1.1	19.6	400	560	3.6	2.6	2.7	2.62	0.8	2.58	2	2.6	2.3	2.58
20	1.8	21.3	1.9	21.3	2.0	20.4	2.5	20.4	1.3	19.5	1.7	19.5	408	568	3.6	2.6	2.8	2.62	0.9	2.58	2.2	2.6	2.2	2.58
18	1.9	21.1	1.2	21.1	2.5	20.3	2.5	20.3	1.5	19.4	1.2	19.4	416	576	4	2.6	2.8	2.62	1	2.58	2	2.6	2.3	2.58
Temperature (C) / Amplitude (uV rms)					424	584	4	2.59	2.6	2.62	1	2.58	1.8	2.6	2.4	2.58
				432	592	3.2	2.59	2.5	2.62	1	2.58	1.7	2.6	1.9	2.58
				440	600	3.5	2.59	2.5	2.61	1.1	2.58	1.8	2.6	2	2.57
				448	608	2.8	2.59	2.4	2.61	1	2.58	1.7	2.6	1.9	2.57
				456	616	2.9	2.59	2.4	2.61	1.2	2.58	1.7	2.6	2.3	2.57
				464	624	3.3	2.59	2.4	2.61	2.1	2.58	2.1	2.59	2.1	2.57
				472	632	3.3	2.59	2.4	2.61	3.4	2.58	1.9	2.59	2.1	2.57
				480	640	3.5	2.59	2.7	2.61	1.9	2.58	1.8	2.59	1.7	2.57
				488	648	3.1	2.59	2.6	2.61	2.1	2.57	2	2.59	1.8	2.57
				496	656	2.9	2.59	2.5	2.6	2.2	2.57	2.1	2.59	1.7	2.57
				504	664	3	2.58	2.2	2.6	2.1	2.57	1.6	2.59	2.1	2.57
				512	672	3	2.58	2.2	2.6	2.3	2.57	2	2.59	2.1	2.57
				520	680	2.7	2.58	2.2	2.6	2.6	2.57	1.7	2.59	2	2.56
				528	688	2.9	2.58	2.5	2.6	2	2.57	1.7	2.59	2	2.56
				536	696	2.9	2.58	2.2	2.6	2.1	2.57	1.8	2.59	1.8	2.56
				720	880	2.3	2.57	1.6	2.57	1.7	2.56	1.9	2.58	1.6	2.55
				744	904	2.6	2.56	1.8	2.57	1	2.57	1.7	2.58	1.7	2.55
				752	912	2.3	2.56	1.8	2.57	1	2.56	1.3	2.58	1.6	2.55
				760	920	2.4	2.56	1.9	2.57	0.9	2.56	1.5	2.58	1.8	2.55
				768	928	2.2	2.56	1.7	2.56	0.9	2.56	1.5	2.58	1.6	2.55
				776	936	2	2.56	1.7	2.56	1.2	2.56	1.5	2.57	1.4	2.55
				784	944	2.2	2.56	1.8	2.56	1.1	2.56	1.5	2.57	1.9	2.54
				792	952	2.2	2.56	1.5	2.56	1	2.56	1.6	2.57	1.8	2.54
				800	960	2.5	2.56	1.4	2.56	1	2.56	1.5	2.57	1.6	2.54
				808	968	2.2	2.56	1.8	2.56	1.1	2.56	1.6	2.57	1.8	2.54
				816	976	2.2	2.56	1.6	2.56	1	2.56	1.4	2.57	1.7	2.54
				824	984	2	2.56	1.9	2.56	1.1	2.56	1.6	2.57	1.5	2.54
				832	992	1.9	2.56	1.7	2.56	1.1	2.56	1.5	2.57	1.6	2.54
				840	1000	1.8	2.55	1.6	2.56	1	2.56	1.6	2.57	1.7	2.54
A3028GV1 Un-Encapsulated				A3028GV1 Encapsulated 37C					848	1008	2.1	2.55	1.6	2.55	1.1	2.56	1.5	2.57	1.5	2.54
	Noise (uV)				Noise (uV)					856	1016	2	2.55	1.5	2.55	1.4	2.56	1.1	2.56	1.6	2.54
Channel	Total	Switching		Channel	Total	Switching					864	1024	2	2.55	1.8	2.55	1.2	2.55	1.6	2.56	1.7	2.54
1	7.6	1.8		1	8.1	0.9
2	7.2	1.6		2	7.0	0.9
3	6.9	1.1		3	9.8	0.4
4	6.3	1.2		4	8.6	0.6
5	7.2	1.9		5	7.3	1.4
6	7.1	1.2		6	7.2	0.9
7	7.6	2.2		7	8.4	0.5
8	7.5	1.2		8	7.4	0.3
9	7.6	2.0		9	8.3	1.0
10	8.8	1.2		10	9.2	0.6
11	7.4	0.9		11	8.7	0.4
12	6.7	1.6		12	6.7	0.6
13	7.7	1.2		13	7.7	1.0
14	7.7	1.5		14	7.4	0.6
17	8.1	1.1		17	7.8	0.7
19	8.6	1.9		19	8.3	0.4
20	8.0	1.9		20	7.9	0.8
18	8.5	1.3		18	8.0	0.5
21	7.8	1.4		21	10.3	0.4
22	6.7	1.9		22	8.3	0.7
average	7.6	1.5		average	8.1	0.7
stdev	0.7	0.4		stdev	0.9	0.3

## Step
Step	0.04	s

Circuit	A3028	A3019	A3030
T_in (s)	1	1	1
T_amp (s)	0.5	0.235	0.33

Time	Reponse (V/V)
(s)	A3028	A3019	A3030
0.00	0.00	0.00	0.00 / Time (s) / Response (V/V)
0.00	1.00	1.00	1.00
0.04	0.89	0.81	0.85
0.08	0.78	0.65	0.72
0.12	0.69	0.51	0.60
0.16	0.60	0.40	0.50
0.20	0.52	0.31	0.41
0.24	0.45	0.23	0.33
0.28	0.39	0.16	0.27
0.32	0.33	0.11	0.21
0.36	0.28	0.07	0.16
0.40	0.23	0.03	0.11
0.44	0.19	0.00	0.08
0.48	0.15	-0.02	0.04
0.52	0.11	-0.04	0.02
0.56	0.08	-0.05	-0.01
0.60	0.05	-0.07	-0.03
0.64	0.03	-0.08	-0.05
0.68	0.01	-0.08	-0.06
0.72	-0.01	-0.09	-0.07
0.76	-0.03	-0.09	-0.08
0.80	-0.05	-0.09	-0.09
0.84	-0.06	-0.10	-0.10
0.88	-0.07	-0.10	-0.10
0.92	-0.08	-0.10	-0.10
0.96	-0.09	-0.10	-0.11
1.00	-0.10	-0.09	-0.11
1.04	-0.10	-0.09	-0.11
1.08	-0.11	-0.09	-0.11
1.12	-0.11	-0.09	-0.11
1.16	-0.12	-0.09	-0.11
1.20	-0.12	-0.08	-0.11
1.24	-0.12	-0.08	-0.11
1.28	-0.12	-0.08	-0.11
1.32	-0.12	-0.08	-0.10
1.36	-0.12	-0.07	-0.10
1.40	-0.12	-0.07	-0.10
1.44	-0.12	-0.07	-0.10
1.48	-0.12	-0.07	-0.10
1.52	-0.12	-0.07	-0.09
1.56	-0.12	-0.06	-0.09
1.60	-0.12	-0.06	-0.09
1.64	-0.12	-0.06	-0.09
1.68	-0.12	-0.06	-0.08
1.72	-0.11	-0.05	-0.08
1.76	-0.11	-0.05	-0.08
1.80	-0.11	-0.05	-0.08
1.84	-0.11	-0.05	-0.07
1.88	-0.11	-0.05	-0.07
1.92	-0.10	-0.04	-0.07
1.96	-0.10	-0.04	-0.07
2.00	-0.10	-0.04	-0.06
2.04	-0.10	-0.04	-0.06
2.08	-0.09	-0.04	-0.06
2.12	-0.09	-0.04	-0.06
2.16	-0.09	-0.04	-0.05
2.20	-0.09	-0.03	-0.05
2.24	-0.08	-0.03	-0.05
2.28	-0.08	-0.03	-0.05
2.32	-0.08	-0.03	-0.05
2.36	-0.08	-0.03	-0.05
2.40	-0.07	-0.03	-0.04
2.44	-0.07	-0.03	-0.04
2.48	-0.07	-0.03	-0.04
2.52	-0.07	-0.02	-0.04
2.56	-0.07	-0.02	-0.04
2.60	-0.06	-0.02	-0.04
2.64	-0.06	-0.02	-0.03
2.68	-0.06	-0.02	-0.03
2.72	-0.06	-0.02	-0.03
2.76	-0.06	-0.02	-0.03
2.80	-0.05	-0.02	-0.03
2.84	-0.05	-0.02	-0.03
2.88	-0.05	-0.02	-0.03
2.92	-0.05	-0.02	-0.03
2.96	-0.05	-0.02	-0.03
3.00	-0.04	-0.02	-0.02
3.04	-0.04	-0.01	-0.02
3.08	-0.04	-0.01	-0.02
3.12	-0.04	-0.01	-0.02
3.16	-0.04	-0.01	-0.02
3.20	-0.04	-0.01	-0.02
3.24	-0.04	-0.01	-0.02
3.28	-0.03	-0.01	-0.02
3.32	-0.03	-0.01	-0.02
3.36	-0.03	-0.01	-0.02
3.40	-0.03	-0.01	-0.02
3.44	-0.03	-0.01	-0.02
3.48	-0.03	-0.01	-0.02
3.52	-0.03	-0.01	-0.01
3.56	-0.03	-0.01	-0.01
3.60	-0.03	-0.01	-0.01
3.64	-0.02	-0.01	-0.01
3.68	-0.02	-0.01	-0.01
3.72	-0.02	-0.01	-0.01
3.76	-0.02	-0.01	-0.01
3.80	-0.02	-0.01	-0.01
3.84	-0.02	-0.01	-0.01
3.88	-0.02	-0.01	-0.01
3.92	-0.02	-0.01	-0.01
3.96	-0.02	-0.01	-0.01
4.00	-0.02	-0.01	-0.01

## RxPw_Rot
				E76.13					E54.8 and B102.13
Air				In Petri Dish, 2-cm Leads, With or Without Water, Cutting Back Antenna					At Range 20 cm, 2-cm Leads, Air, Ethanol, Water
Angle		Power		Angle	Power (dbm)					Angle	Power (dbm)
(deg)	Leads	(dBm)		(deg)	A-50-L	W-50-L	W-40-L	W-30-L	W-20-S		(deg)	A-50-R	P-50-R	W-50-R	W-30-M	A-30-M
0	Body Wrap	-30		0	-34	-47	-41	-43	-35		0	-50	-45	-42	-49	-49
90	Body Wrap	-29		10	-34	-43	-37	-40	-34		10	-50	-46	-40	-53	-51
180	Body Wrap	-29		20	-34	-38	-36	-38	-34	Angle (deg x 10) / Power (dBm)	20	-51	-47	-40	-54	-53
270	Body Wrap	-33		30	-35	-36	-35	-37	-33		30	-52	-47	-40	-57	-55
0	Body Wrap / Angle (deg x 10) / Power (dBm)	-29		40	-36	-34	-33	-37	-34		40	-53	-48	-40	-65	-58
90	Body Wrap	-30		50	-37	-32	-32	-35	-34		50	-56	-49	-39	-60	-65
180	Body Wrap	-28		60	-39	-32	-32	-36	-34		60	-57	-51	-39	-55	-63
270	Body Wrap	-34		70	-41	-31	-31	-35	-34		70	-57	-53	-39	-52	-56
0	Straight 15cm	-31		80	-43	-31	-31	-36	-36		80	-56	-56	-40	-50	-53
90	Straight 15cm	-28		90	-52	-29	-31	-35	-37		90	-54	-61	-40	-47	-50
180	Straight 15cm	-29		100	-59	-30	-31	-36	-37		100	-52	-60	-40	-47	-49
270	Straight 15cm	-33		110	-48	-30	-31	-35	-37		110	-51	-56	-40	-46	-48
0	Straight 15cm	-32		120	-43	-29	-30	-36	-38		120	-51	-54	-40	-46	-47
90	Straight 15cm	-31		130	-39	-30	-31	-37	-38		130	-51	-53	-41	-46	-48
180	Straight 15cm	-30		140	-36	-29	-30	-37	-38		140	-50	-51	-42	-46	-48
270	Straight 15cm	-37		150	-35	-30	-31	-38	-39		150	-50	-50	-42	-46	-49
0	Antenna Wrap	-31		160	-33	-29	-31	-37	-39		160	-51	-50	-44	-47	-48
90	Antenna Wrap	-40		170	-33	-30	-32	-39	-38		170	-52	-51	-45	-47	-48
180	Antenna Wrap	-31		180	-32	-30	-33	-39	-36		180	-53	-51	-46	-48	-49
270	Antenna Wrap	-32		190	-32	-31	-34	-40	-35		190	-54	-53	-46	-50	-50
0	Antenna Wrap	-32		200	-31	-32	-34	-39	-33		200	-55	-55	-46	-51	-52
90	Antenna Wrap	-37		210	-32	-33	-35	-39	-33		210	-57	-55	-46	-53	-55
180	Antenna Wrap	-33		220	-32	-34	-34	-38	-33		220	-62	-56	-45	-57	-57
270	Antenna Wrap	-33		230	-32	-35	-34	-37	-32		230	-71	-59	-44	-63	-62
				240	-33	-35	-33	-37	-33		240	-67	-55	-43	-59	-59
				250	-35	-34	-33	-37	-33		250	-58	-56	-42	-54	-55
				260	-39	-34	-32	-37	-33		260	-54	-54	-42	-53	-53
				270	-42	-33	-33	-37	-34		270	-52	-51	-42	-52	-51
				280	-48	-33	-34	-38	-35		280	-50	-49	-41	-50	-50
				290	-43	-34	-34	-39	-39		290	-49	-48	-41	-49	-48
				300	-39	-34	-36	-41	-41		300	-48	-48	-40	-47	-47
				310	-37	-35	-37	-43	-43		310	-48	-46	-41	-48	-48
				320	-35	-37	-40	-46	-44		320	-48	-46	-40	-47	-47
				330	-34	-38	-44	-50	-41		330	-48	-47	-40	-47	-46
				340	-34	-41	-47	-50	-38		340	-48	-45	-40	-48	-47
				350	-34	-46	-46	-44	-36		350	-48	-46	-40	-49	-48

				Range 20 cm, 50-mm Antennas, Air and Water
				At Range 20 cm, 2-cm Leads, Air, Ethanol, Water					Straight and Bent, Horizontal and Vertical
				Angle	Power (dbm)					Angle	Power (dbm)					Angle (deg x 10) / Power (dBm)
				(deg)	A-20-H	W-20-H	W-50-H	W-50-V	A-50-V		(deg)	A-B-H	W-B-H	A-S-H	W-S-H	A-S-V
				0	-60	-53	-52	-60	-58		0	-51	-47	-46	-50	-48
				10	-61	-53	-49	-64	-63		10	-51	-47	-46	-49	-47
				20 / Angle (deg x 10) / Power (dBm)	-62	-52	-46	-63	-64		20	-49	-47	-48	-49	-47
				30	-65	-50	-47	-62	-68		30	-51	-46	-50	-49	-48
				40	-67	-50	-46	-62	-61		40	-52	-46	-51	-53	-48
				50	-66	-48	-45	-62	-62		50	-52	-45	-55	-59	-48
				60	-66	-48	-44	-61	-61		60	-52	-45	-60	-64	-48
				70	-67	-45	-44	-58	-59		70	-54	-44	-74	-63	-47
				80	-64	-45	-43	-57	-60		80	-56	-45	-58	-63	-48
				90	-62	-43	-43	-57	-60		90	-63	-45	-51	-58	-47
				100	-60	-42	-44	-57	-62		100	-65	-45	-48	-54	-46
				110	-59	-42	-44	-58	-58		110	-60	-46	-46	-53	-45
				120	-58	-42	-45	-58	-56		120	-58	-46	-44	-49	-44
				130	-58	-43	-45	-57	-58		130	-55	-47	-43	-49	-46
				140	-58	-43	-46	-56	-57		140	-52	-47	-43	-47	-45
				150	-57	-44	-47	-55	-55		150	-51	-48	-42	-48	-45
				160	-58	-44	-47	-55	-53		160	-50	-49	-42	-48	-44
				170	-58	-45	-47	-56	-52		170	-50	-49	-43	-49	-44
				180	-58	-46	-48	-54	-51		180	-49	-49	-43	-50	-44
				190	-59	-46	-49	-54	-51		190	-48	-49	-44	-50	-45
				200	-60	-46	-47	-53	-50		200	-48	-49	-44	-49	-44
				210	-61	-46	-48	-52	-50		210	-48	-48	-47	-49	-44
				220	-64	-47	-48	-52	-50		220	-48	-48	-48	-50	-44
				230	-67	-47	-47	-51	-49		230	-49	-47	-51	-49	-44
				240	-67	-49	-47	-51	-50		240	-49	-47	-53	-48	-45
				250	-65	-49	-47	-50	-50		250	-49	-46	-61	-50	-46
				260	-62	-51	-47	-50	-50		260	-50	-46	-64	-51	-47
				270	-59	-52	-47	-50	-50		270	-52	-46	-53	-52	-48
				280	-59	-55	-47	-50	-51		280	-53	-46	-49	-63	-47
				290	-58	-57	-48	-52	-51		290	-54	-46	-47	-70	-47
				300	-58	-56	-49	-52	-52		300	-55	-47	-46	-61	-48
				310	-58	-56	-49	-53	-53		310	-56	-47	-45	-56	-48
				320	-58	-55	-50	-55	-55		320	-55	-47	-44	-52	-50
				330	-58	-54	-51	-56	-56		330	-54	-48	-43	-52	-49
				340	-59	-55	-51	-58	-57		340	-54	-49	-44	-53	-49
				350	-60	-55	-50	-61	-59		350	-53	-48	-45	-50	-50

				Range 20 cm. Rotation in plane of receive antenna.
				30mm/50mm, Bent/Straight, Water/Air
				Angle	Power (dbm)
				(deg)	A-50-B	W-50-B	A-50-S	W-50-S	W-30-S	W-30-B
				0	-50	-51	-37	-49	-37	-41
				10	-51	-49	-37	-48	-37	-41
				20	-50	-47	-37	-46	-37	-41
				30	-52	-45	-37	-45	-37	-41
				40	-51	-44	-37	-44	-37	-42
				50	-50	-43	-38	-48	-37	-41
				60	-50	-42	-39 / Angle (deg x 10) / Power (dBm)	-49	-38	-42
				70	-49	-42	-40	-48	-39	-43
				80	-50	-42	-41	-47	-40	-44
				90	-50	-42	-45	-44	-44	-50
				100	-50	-43	-48	-44	-59	-55
				110	-50	-43	-54	-43	-58	-54
				120	-50	-45	-52	-49	-48	-47
				130	-49	-46	-45	-61	-40	-44
				140	-48	-46	-42	-49	-38	-42
				150	-48	-47	-38	-42	-37	-40
				160	-48	-48	-38	-42	-37	-39
				170	-48	-49	-37	-41	-36	-39
				180	-47	-49	-36	-42	-36	-38
				190	-48	-48	-36	-41	-36	-39
				200	-48	-48	-36	-43	-36	-39
				210	-48	-49	-36	-43	-37	-39
				220	-48	-48	-37	-44	-37	-39
				230	-49	-48	-37	-46	-38	-39
				240	-49	-47	-37	-49	-40	-40
				250	-49	-47	-38	-53	-41	-41
				260	-50	-49	-39	-61	-43	-44
				270	-51	-50	-41	-57	-45	-44
				280	-51	-49	-44	-51	-46	-47
				290	-51	-51	-51	-49	-46	-48
				300	-52	-51	-59	-48	-43	-48
				310	-52	-54	-49	-46	-41	-46
				320	-53	-56	-43	-46	-40	-47
				330	-51	-60	-42	-46	-39	-46
				340	-51	-59	-40	-48	-39	-44
				350	-50	-55	-38	-50	-38	-43

				Range 15 cm, Simulated Implantation
				30mm/50mm, External/Internal/Beaker
				Angle	Power (dbm)
				(deg)	E-50-B	E-30-B	I-30-B	I-50-B
				0	-35	-35	-44	-38				-25	-25	-34	-28
				10	-33	-35	-44	-39			Angle (deg x 10) / Power (dBm)	-23	-25	-34	-29
				20	-34	-35	-44	-40				-24	-25	-34	-30
				30	-35	-37	-44	-39				-25	-27	-34	-29
				40	-36	-37	-43	-40				-26	-27	-33	-30
				50	-38	-39	-43	-41				-28	-29	-33	-31
				60	-41	-41	-44	-41				-31	-31	-34	-31
				70	-42	-44	-43	-40				-32	-34	-33	-30
				80	-44	-47	-43	-41				-34	-37	-33	-31
				90	-57	-46	-43	-41				-47	-36	-33	-31
				100	-49	-42	-45	-41				-39	-32	-35	-31
				110	-39	-39	-44	-41				-29	-29	-34	-31
				120	-35	-37	-44	-41				-25	-27	-34	-31
				130	-32	-35	-44	-42				-22	-25	-34	-32
				140	-31	-32	-44	-41				-21	-22	-34	-31
				150	-31	-33	-47	-40				-21	-23	-37	-30
				160	-30	-35	-48	-40				-20	-25	-38	-30
				170	-30	-36	-48	-40				-20	-26	-38	-30
				180	-31	-38	-49	-40				-21	-28	-39	-30
				190	-32	-38	-47	-40				-22	-28	-37	-30
				200	-33	-38	-47	-41				-23	-28	-37	-31
				210	-34	-40	-45	-41				-24	-30	-35	-31
				220	-36	-39	-43	-41				-26	-29	-33	-31
				230	-36	-40	-41	-41				-26	-30	-31	-31
				240	-37	-40	-40	-40				-27	-30	-30	-30
				250	-37	-39	-40	-41				-27	-29	-30	-31
				260	-35	-39	-38	-40				-25	-29	-28	-30
				270	-37	-40	-37	-39				-27	-30	-27	-29
				280	-38	-39	-37	-39				-28	-29	-27	-29
				290	-40	-39	-37	-38				-30	-29	-27	-28
				300	-38	-39	-37	-38				-28	-29	-27	-28
				310	-39	-39	-38	-37				-29	-29	-28	-27
				320	-39	-39	-39	-37				-29	-29	-29	-27
				330	-38	-40	-41	-37				-28	-30	-31	-27
				340	-37	-39	-42	-37				-27	-29	-32	-27
				350	-36	-39	-43	-38				-26	-29	-33	-28
				-57	-47	-49	-42

## RxPw_Len
	Power (dBm)		Power (dBm)		Power (dBm)
Length (mm)	A3028A/Air	Length (mm)	A3028A/Water/Unsealed	Length (mm)	A3028A/Water/Sealed	Length (mm) / Power (dBm)
63	-45	0	-36	45	-42
55	-40	2	-38	40	-42
45	-36	4	-34	34	-37
35	-37	6	-35	30	-31
30	-38	7	-37	28	-34
25	-40	8	-34	25	-39
20	-44	9	-33	20	-31
15	-46	11	-34	16	-30
12	-47	12	-37	14	-31
7	-51	13	-34	11	-31
0	-63	14	-37	10	-32
28		15	-38	5	-39
22		16	-38	3	-45
20		17	-38	1	-52
17		20	-40
16		20	-47
14		22	-43
13		25	-50
11		28	-37
9		30	-41
8		35	-38
6		45	-43
4		55	-39
2		63	-39

Helical Antenna Silicone Insulated 500-um Outer Diameter Coil Range 25 cm							Recorder_Image		99.9				99.3				98.0
A3028P/Water/Sealed							Recorder_31	1	510	48711.4	3662.9	89	128	40493.8	12.2	90	128	39823.8	12.5	-1	0
	Power (dBm)						Recorder_32	1	512	43203.9	1044.6	89	122	40495.2	10.2	90	104	39827.4	12.1	-1	0
Length (mm)	Water	Air					Recorder_33	1	510	43750.9	854.4	89	121	40497.8	19.8	90	128	39831.5	14.1	-1	1
50	-50						Recorder_34	1	510	42648	989.8	89	126	40502.1	20	90	128	39822.3	17	-1	0
45	-52						Recorder_35	1	512	43491.4	219.5	89	128	40498.6	15.1	90	128	39821.9	12.3	-1	0
40	-46						Recorder_36	1	512	41637.3	3322.8	89	128	40501.2	11.1	90	128	39835	12.5	-1	1
35	-50						Recorder_37	1	511	42646.7	3988.7	89	126	40502.9	13.4	90	110	39834.3	13.3	-1	0
33	-51						Recorder_38	1	510	43433.2	667.8	89	126	40501.5	14.2	90	118	39831.8	15.7	-1	0
30	-53						Recorder_39	1	510	43326	183.7	89	124	40504.8	12.8	90	128	39827.4	14.6	-1	1
28	-47						Recorder_40	1	512	43703.3	114	89	128	40503.6	11.3	90	128	39830.2	12.5	-1	0
25	-48						Recorder_41	1	511	43552.3	58	89	128	40500.6	19.8	90	128	39823.4	28.1	-1	0
22	-53						Recorder_42	1	512	43314.5	349.7	89	128	40504.3	15.3	90	128	39836.4	12.8	-1	0
20	-51						Recorder_43	1	512	41651.3	493.7	89	128	40514.4	18.7	90	128	39835.3	13.9	-1	1
17	-48						Recorder_44	1	512	43045.8	304.8	89	128	40506.6	16.4	90	128	39843.9	15.2	-1	0
15	-50						Recorder_45	1	512	43526.3	47.7	89	128	40505	11	90	128	39841.7	13.1	-1	0
13	-50						Recorder_46	1	512	44452.3	444.9	89	128	40507.3	12	90	128	39842.7	15.3	-1	0
10	-47						Recorder_47	1	511	43222.9	681.8	89	128	40488.3	25.8	90	128	39844.1	14.4	-1	2
7	-43						Recorder_48	1	512	43632	49.8	89	128	40510.5	20.4	90	128	39842.1	15.2	-1	0
5	-48	-67					Recorder_49	1	512	43396.1	117.2	89	128	40510.8	17.7	90	126	39845.7	13.3	-1	0
							Recorder_50	1	512	43497.8	232.7	89	128	40516	21.5	90	127	39836.7	14	-1	0
							Recorder_51	1	512	40480	3125.7	89	128	40509.4	13.7	90	125	39847.3	12.9	-1	0
							Recorder_52	1	512	42956	865.9	89	128	40503.1	24.2	90	125	39838.7	13.6	-1	0
							Recorder_53	1	511	42884.2	586.1	89	128	40508.5	31	90	127	39848.1	12.7	-1	0
							Recorder_54	1	512	43066.8	1157.3	89	128	40512.1	12.2	90	125	39859	15.4	-1	1
							Recorder_55	1	512	43573.2	110.1	89	128	40514.1	12.3	90	128	39845.8	13.4	-1	1
							Recorder_56	1	512	44687.6	2822	89	128	40521.8	14.9	90	128	39849.5	13.5	-1	1

## Distortion
	Noise (ppm)
F (Hz)	Scattered	Uniform
0.5	3	6	Frequency (Hz) / Total Harmonic Distortion (ppm)
1	4	5
2	4	5
5	17	6
10	61	5
20	240	6
50	1500	11
100	6200	20
130	9700	25
140	11000	28
150	12000	30
160	15000	31
170	16000	34
180	18000	30
190	22000	28
200	27000	28

	Noise (ppm)
F (Hz)	X	Y
0.03125	3.20 / Frequency (Hz) / Distortion (ppm)	2.90
0.0625	3.90	3.60
0.125	3.60	3.50
0.25	3.80	3.50
0.5	3.60	3.50
1	3.70	3.70
2	3.80	3.80
4	3.70	3.80
8	3.50	3.80
16	3.90	4.20
32	4.10	6.10
64	6.80	16.70
80	8.90	23.30
90	8.50	20.00
100	4.50	14.70
110	4.60	13.40
120	4.50	12.90
130	4.70	12.90
140	5.00	12.90
150	7.20	11.10
160	5.40	8.50
170	5.80	6.40
180	7.40	6.60
190	8.50	7.60
200	10.50	10.30
210	13.30	12.40
220	14.30	13.70
230	19.00	17.20
240	23.10	21.40
250	29.00	26.00

## RxPw_Water
30 cm Standing SCT
Water	Power (dBm)
(ml)	A	B	C
0	-55.9	-51.1	-63.8
20	-53.5	-45.8	-45.3	C Body and Antenna Covered
40	-53.2	-48.9	-54.3
60	-52	-46.4	-51.2
80	-63.5	-49.6	-63.8	A/B Body Covered	Water Volume (ml) / Power Received (dBm)
100	-61.3	-54.6	-49.1
120	-63.8	-58.2	-50.9
140	-60.2	-58.4	-58.2
160	-60.3	-56.3	-62.5
180	-63.5	-54.6	-58	A/B Antenna Covered
200	-75.1	-57.8	-53.5
220	-62.5	-58.7	-58.6
240	-56.8	-54.6	-64.2
260	-56.9	-51.8	-52.8

## G_vs_F
Frequency	Amplitude
(Hz)	(mVpp)
0.03125	83.9
0.0625	84
0.125	84
0.25	84

## Reception
		26	27	28	29	55	56	57	59	60	61	62	66	67	94	98	99		Channel	26	27	28	29	55	56	57	59	60	61	62	66	67	94	98	99
		83.4	85.0	80.4	98.8	99.4	95.6	91.0	76.5	81.2	62.0	48.5	64.4	96.9	73.1	72.6	88.2		M1559326566.ndf	75.0	76.4	81.1	98.7	98.9	98.9	93.3	84.9	89.2	72.0	58.0	70.6	98.5	55.4	83.7	88.2
M1559420166.ndf	0	79.7	99.5	25.7	99.9	100	97.8	95.5	5.9	83.6	62.4	73.4	66.9	100.0	34.1	83.6	92.4		M1559337366.ndf	74.6	74.7	72.6	98.7	97.9	98.1	90.5	92.7	93.2	70.2	56.8	68.7	96.5	67.4	75.6	85.9
M1559420166.ndf	8	89.8	99.7	61.6	99.5	100	97.9	96.1	3.6	64.9	86.7	62.7	53.1	100.0	12.3	82.6	94.6		M1559348166.ndf	72.9	83.4	66.8	98.7	97.6	83.8	90.8	94.0	89.1	66.0	52.2	67.4	96.3	80.2	76.4	84.8
M1559420166.ndf	16	88.3	99.8	85.3	99.1	100	98.9	96.9	20.1	90.3	46.9	48.4	64.7	99.4	20.4	89.4	95.3		M1559351766.ndf	74.5	73.8	78.4	99.6	99.0	97.8	95.6	92.4	94.4	68.5	53.5	71.0	96.2	77.6	77.0	79.3
M1559420166.ndf	24	56.7	99.7	92.8	99.3	100	99.7	96.6	21.5	78	81.2	38.8	20.9	83.8	27.2	66.9	96.1		M1559358966.ndf	91.5	74.7	72.6	99.1	97.2	94.2	90.7	92.0	92.3	72.9	76.8	72.5	96.8	23.4	74.5	89.7
M1559420166.ndf	32	78.9	99.7	92	98.9	100	99.4	96.3	19.9	74.2	75.8	39.1	60.5	100.0	8.5	68.9	97.3		M1559387766.ndf	87.9	75.8	88.7	99.3	99.3	95.7	92.2	98.8	99.3	94.7	86.4	64.3	92.5	30.5	86.4	94.0
M1559420166.ndf	40	39.4	99.9	95.1	97.2	100	99.5	95.8	22.7	52.5	61.3	36.1	55.9	99.7	12.3	88.7	88.6		M1559405766.ndf	79.1	81.4	83.0	98.7	99.4	98.8	93.1	93.1	88.8	70.0	51.5	75.0	97.9	76.8	73.3	89.4
M1559420166.ndf	48	41.1	100	93.8	100	100	99.5	95.5	20.8	57.5	54.5	60.5	48.9	97.6	16.6	82.5	93.0		M1559409366.ndf	81.5	83.6	79.4	98.9	99.0	97.4	90.1	76.7	92.0	69.7	55.1	74.7	96.3	75.3	76.2	90.2
M1559420166.ndf	56	95	99.8	89.6	99.2	100	99.2	94.1	22.8	58.6	66.4	70.1	50.6	96.6	56.1	85.2	93.6		M1559409366.ndf	81.5	83.6	79.4	98.9	99.0	97.4	90.1	76.7	92.0	69.7	55.1	74.7	96.3	75.3	76.2	90.2
M1559420166.ndf	64	83.6	52.2	90.9	99.9	100	99.6	96.8	22.8	82	52.2	56.3	64.8	99.7	94.8	75.9	87.4		M1559412966.ndf	76.8	84.6	76.0	99.4	89.0	98.4	83.9	58.4	84.3	66.7	63.6	76.2	98.4	82.0	90.2	90.7
M1559420166.ndf	72	94.3	58.7	91.1	99.9	100	99.4	95.9	27.3	74.9	31.1	16.9	74.2	98.5	92.9	80.5	88.7		M1559416566.ndf	75.5	81.3	73.4	98.8	98.6	98.2	88.2	78.6	88.8	65.4	63.0	74.7	97.8	55.3	90.3	88.2
M1559420166.ndf	80	95.6	12.1	91.7	99.9	100	98.3	94.2	24.3	64.8	50.3	8.2	47.7	99	89.6	91.4	96.5		M1559420166.ndf	83.4	85.0	80.4	98.8	99.4	95.6	91.0	76.5	81.2	62.0	48.5	64.4	96.9	73.1	72.6	88.2
M1559420166.ndf	88	78.8	32	83.5	99.6	100	99.2	94.7	29.8	75.1	39	6.3	57.1	97.6	85.8	89.6	96.1		Average	79.5	79.9	77.6	99.0	97.9	96.2	90.8	84.6	90.4	70.7	60.0	71.2	96.7	64.3	79.4	88.2
M1559420166.ndf	96	90.6	86.5	82.2	99	100	99.4	96.4	32.4	79.7	15.6	37.4	57.8	97.7	53	75.7	97.8
M1559420166.ndf	104	83.3	67.4	99.8	98.5	100	99	96.5	37.8	89	69.6	17.5	19.3	98.4	61.4	53.8	95.2
M1559420166.ndf	112	80.7	46.8	95.2	99.6	100	97.9	96.9	31.5	88.4	51.2	34.3	40.6	99.7	69.9	46.6	95.1
M1559420166.ndf	120	64.3	79.3	92.4	99.5	100	98.6	96.4	30	71.4	73.2	48.5	73.3	99.3	66.8	56.4	93.8
M1559420166.ndf	128	67.2	90.6	93.8	99.1	100	99	97.6	38.3	91	66	34.2	32.8	92.8	73.9	74.7	96.5
M1559420166.ndf	136	97.9	99.7	90.9	99.7	100	99.6	98.5	31.5	73.2	23.1	11.3	46.8	97.9	68.7	56.6	90.5
M1559420166.ndf	144	87.5	99.8	92.3	99.3	100	99.9	99.5	32.5	77.5	11.7	48.4	41.2	98.2	69.6	67.4	85.4
M1559420166.ndf	152	70	99.8	84.6	99.3	100	99.9	99.9	26.4	80.4	33.6	72.3	82.8	97.8	72.1	74.8	86.1
M1559420166.ndf	160	94.9	99.5	80.6	99.5	100	99.9	100	28.8	75.4	58.5	86.5	62.4	67.5	80.7	69	97.8
M1559420166.ndf	168	89.8	99.6	90.9	90.1	100	100	99.9	34.5	86.5	33	43.9	33.7	93.3	24.9	64.6	79.1
M1559420166.ndf	176	78.5	99.5	50.3	98.2	100	100	99.5	36.6	86.6	49.2	54.6	11.3	76	64.1	71.8	97.2
M1559420166.ndf	184	81.8	99.5	43.6	99.9	100	100	99.7	35.8	64.2	63	45.6	16.2	91.4	54.3	77.3	94.5
M1559420166.ndf	192	77	99.4	60.7	99.9	100	99.8	99.4	41.1	65.4	49.5	56	13.7	79.4	20.1	65.8	93.8
M1559420166.ndf	200	68.5	99.9	55.1	100	100	99.9	99	75.3	73.2	87.4	60.5	9.9	82.1	40.3	61.1	82.7
M1559420166.ndf	208	59.9	99.7	55.5	99.7	100	99.6	99.3	75.5	70.8	85.4	35.9	9.6	75.3	45.8	67.7	98.5
M1559420166.ndf	216	73.8	99.7	59.9	92.1	99.8	99.3	99	77.1	69.5	63.1	59.1	9.3	78.7	48.6	51.7	96
M1559420166.ndf	224	96.9	100	73	89.9	99.5	98.6	99.1	76.2	77.4	55.6	44.8	8.5	99.8	82.6	57.8	76.7
M1559420166.ndf	232	91	99.9	56.8	99.9	99.2	97.9	99.2	78.2	81.8	66.6	51.4	11	99.7	55.2	76.6	97.6
M1559420166.ndf	240	79.8	99.8	42.8	99.8	99.3	96.8	99.3	82	97.9	82.7	52.1	10.3	86.5	90.7	57.8	87.2
M1559420166.ndf	248	88.5	99.9	53.6	99.9	99.1	97.5	99.6	81.3	99.3	62.5	81.1	9.1	83.7	92	86.4	81.5
M1559420166.ndf	256	72.9	99.8	82	99.9	99.4	97.9	90.9	79.6	98.9	64.4	47.3	12.1	81.6	96.8	83.9	78.9
M1559420166.ndf	264	73.9	99.7	49.8	99.9	99.8	99.3	69.1	67.1	98.6	57.8	19.7	11.8	83.3	61	87.4	86.1
M1559420166.ndf	272	49.4	99.8	63.2	99.8	99.9	99.7	78.7	75.1	96.7	81.8	24.8	44.9	93	75.5	89.2	76.8
M1559420166.ndf	280	72.9	99.7	67.7	99.7	100	100	84.1	67.6	87.9	42.7	2.7	65	98.2	85.4	91.6	85.6
M1559420166.ndf	288	61.3	99.6	68.1	99.6	100	99.8	81.9	59.5	99.4	69.9	8.5	72.2	98.7	87.4	89.6	71.8
M1559420166.ndf	296	68.1	99.5	85.3	99.7	100	100	81.6	75.9	99	78.4	24.4	83.1	88	86.2	77.1	89.1
M1559420166.ndf	304	69.7	99	49.6	92.6	100	99.8	84.3	82.6	99.7	57.2	57.2	81.4	91.1	95.1	74.3	84.8
M1559420166.ndf	312	57.9	98.7	88.2	99.5	100	99.9	85.4	60.4	98.7	81.2	52.8	76.8	98.3	82.3	79.1	64
M1559420166.ndf	320	42.3	99.1	86.2	99.3	100	100	81.6	15	100	75.6	27.8	78.9	99.7	73	67.6	83.9
M1559420166.ndf	328	38.4	99.3	71.8	98.7	100	99.9	81.8	13.7	99.8	72.5	24.6	80.6	99.4	85.4	88.9	49.5
M1559420166.ndf	336	39.5	99	71.8	82.4	100	100	80.4	14.9	99.4	68.5	56.1	76.9	99.2	80.8	92.7	65.2
M1559420166.ndf	344	61.2	99.1	87.1	97.3	100	99.9	83.4	14.6	99.7	60.8	48.3	72.8	99.7	90.2	93.8	96.4
M1559420166.ndf	352	53.4	98.6	95.4	99.5	99.9	99.8	85	14.7	71.9	57.2	37.8	74.8	99.4	86.7	80.8	84.8
M1559420166.ndf	360	88.4	99.2	97.1	100	100	100	83.9	18.6	97.4	50.4	61.8	82.6	99.9	87.4	84.3	93.9
M1559420166.ndf	368	46.4	98.7	54.2	100	100	100	87.6	22.5	96.4	47	42.8	85.1	100	84.5	88.1	76.9
M1559420166.ndf	376	30	99.2	66.2	99.5	100	99.9	87.8	26.5	99.2	75.9	30.2	91.8	99.8	97	87.1	78.9
M1559420166.ndf	384	50.5	98.9	85.7	95.5	100	99.9	85.1	10.1	99.8	85.2	61.9	84.5	99.9	97.6	89.6	69.4
M1559420166.ndf	392	63.5	90.6	91.3	99.8	100	99.8	87	34.9	95.5	67.4	58.3	80.8	100	97.1	75.1	93.3
M1559420166.ndf	400	52.8	90.2	99.2	96.8	100	100	87.4	65.7	97.7	72.1	52.1	84.6	99.9	97.9	75.7	82.5
M1559420166.ndf	408	55	96.4	99.5	99.1	100	100	83.4	6.3	98	83.2	46.8	86.3	100	96.3	69.9	95.3
M1559420166.ndf	416	64	93.3	98	100	100	99.8	84.5	1.2	97.9	75	32.1	79.1	99.5	86.7	97.1	91.7
M1559420166.ndf	424	64.3	97.4	96.5	100	100	100	84.6	5	96.6	34.9	49.9	83.6	99.9	88	84.3	92.1
M1559420166.ndf	432	81.9	96.4	94.4	100	100	99.9	84.9	3.3	93	41.2	60.2	78.5	99.8	99.9	79.4	83.7
M1559420166.ndf	440	53.8	97.8	88.3	100	100	100	85.4	33.4	98	54.2	66.4	79.5	99.7	100	88.6	89.2
M1559420166.ndf	448	60.9	98.7	92.8	100	100	100	83.8	15.4	96.3	51	65.1	75.2	100	99.8	83.1	95.8
M1559420166.ndf	456	57	99.3	54	100	100	99.9	87.8	39.8	99.9	34.2	47.1	78.5	99.8	99.8	93.7	95.2
M1559420166.ndf	464	66.5	99.5	75.5	99.9	100	99.8	84.8	47.1	99.9	12.3	28.3	96.6	99.8	97.9	95.6	96.9
M1559420166.ndf	472	57.4	99.6	97.6	99.3	100	99.9	87.7	58.3	98.9	49.5	46.2	77.5	99.2	98.9	59	97
M1559420166.ndf	480	70.2	99.2	98.2	99.8	100	99.9	86.3	63.7	99.4	48	46.7	72	99.9	99.7	72.6	98.1
M1559420166.ndf	488	62.3	98.2	98.8	99.7	100	99.8	81.9	67.3	97	85	43.7	67.8	99.8	99.9	46.6	93.3
M1559420166.ndf	496	38.4	99.1	96.6	99.4	100	99.8	85.7	78.4	41.5	93.7	39	85.2	99.2	99.4	77.9	95.8
M1559420166.ndf	504	51.8	98.5	91.3	99.1	100	100	87.6	74	92.1	78.9	72.3	88.3	99.4	99.8	82.6	98.2
M1559420166.ndf	512	63.5	98.7	64.8	99.1	100	99.9	89.7	68.5	98	49.8	52.2	87	99.3	81.9	92.8	98.9
M1559420166.ndf	520	59	99	93.2	99.3	100	99.8	89.6	75.6	97.2	54	39.7	54.9	99.6	85.4	66.7	96.5
M1559420166.ndf	528	88.5	99.5	75.6	99.2	100	100	87.4	77.5	90.6	72.3	36.7	63.7	99.6	88.1	66.8	96
M1559420166.ndf	536	69.2	98.7	72.7	99.6	100	100	76.8	76.3	83.7	93.1	62.9	72.9	100	78	65.3	97.9
M1559420166.ndf	544	86.1	98.4	70.4	99.1	100	99.8	85.3	78.5	63.9	93	31.3	60.6	99.6	68.1	71.3	95.5
M1559420166.ndf	552	91	99.8	35.4	99.3	100	99.9	87.8	80.1	79.2	65.8	29.4	81.6	100	94.9	81.7	84.8
M1559420166.ndf	560	83.4	98.7	81.4	100	100	99.8	92.3	79.6	92.1	61.4	29.8	90.2	99.9	97.5	96.7	82.2
M1559420166.ndf	568	75.6	98.8	76.4	99.8	100	99.5	89.6	82.1	85.2	89.7	45.4	73.3	100	68	78.4	94.7
M1559420166.ndf	576	56.3	99.8	82.6	99.9	100	99	87.4	82.7	67.5	67.1	46.4	83.7	99.8	87.2	47.4	89.7
M1559420166.ndf	584	84.8	95.9	82.5	99.7	100	99.2	90.5	85.1	59.5	56.1	71.5	47.9	100	94.2	83.4	96.3
M1559420166.ndf	592	94.3	99.1	93.5	99.9	100	99.1	91.3	76.3	94.4	51.4	55.4	63.4	99.9	99.3	77.1	70.8
M1559420166.ndf	600	80.6	98.4	80.6	99.9	100	98.5	90.6	77.5	95.4	67.4	52	88.3	100	98.3	83.9	83
M1559420166.ndf	608	83.1	99.1	79.4	99.9	100	98.4	90.5	82	66.2	57.6	50.4	62.3	100	98.6	67.8	84
M1559420166.ndf	616	85.7	99.6	78.3	99.9	100	99.4	92	81.5	78.3	81.1	63.4	39.3	100	80.1	78.3	80.4
M1559420166.ndf	624	71.5	98.9	71.9	99.9	100	99.4	92.8	73.8	87.8	49	52.5	59.8	100	90.3	55.8	98.1
M1559420166.ndf	632	77	99.7	46.9	99.9	100	99.8	96.3	76.8	92.1	31.8	45.5	58.6	100	96.5	72.2	72.2
M1559420166.ndf	640	72.4	99.7	59.1	100	100	100	94.2	78.1	81.3	45.5	34.4	60.4	100	95.5	43.3	68.6
M1559420166.ndf	648	15.6	99	69.8	100	99.1	100	95.7	78.7	86.1	73.3	34.8	67.5	100	91.5	68.6	86.9
M1559420166.ndf	656	42.1	99.9	86.8	100	99.4	100	96.5	83.8	89.7	52.6	55.5	90	99.9	9.7	54.3	81.4
M1559420166.ndf	664	77.2	98.6	43	99.8	99.8	100	86.5	75.8	68.6	42.3	51.4	84.3	99.9	28.1	63.5	91.6
M1559420166.ndf	672	61.5	99.6	70.8	99.5	99.1	99.9	93.3	72.5	84.9	53.2	31.7	52.8	99.6	22.1	56.4	84.2
M1559420166.ndf	680	86.7	98.7	91.4	98.7	99.9	100	92.8	76.2	67.1	80.2	17.7	80.7	98.8	54.5	34.6	97.4
M1559420166.ndf	688	83.3	99.3	91.5	98.8	97.9	100	93.8	70.8	80.9	56.3	22.9	65	99.2	6	59.4	79
M1559420166.ndf	696	66.3	99.1	87.2	99	99	100	93.2	72.7	94.7	92.1	32.1	58.9	96.9	34.6	73.6	73.4
M1559420166.ndf	704	95.8	98.4	86.9	99.4	99.4	99.9	95.4	75.1	89.3	72	51.8	82.6	98.6	46.7	55	79.3
M1559420166.ndf	712	97.5	98.9	86.7	97.9	99.6	100	96.2	77.9	84.1	39.5	59.3	72.3	98.7	19.5	69.2	76.8
M1559420166.ndf	720	90.7	99	70.1	99.8	99.9	99.9	94.4	82.5	73.9	57.1	20.3	75.8	95.6	54.4	85.4	98.6
M1559420166.ndf	728	52.2	99.4	63.9	96.8	99.9	99.8	95.3	76.2	54.2	82	6.5	61.6	93.9	34.9	86.8	84
M1559420166.ndf	736	55.4	98.8	77.5	97.7	99.8	99.4	96.3	80.4	84	57.6	11	46.6	98.6	60.8	59.4	74.4
M1559420166.ndf	744	82.2	97.6	86.8	98.1	100	99.9	95.5	77.9	74.5	60.9	3.6	71	97	54.1	83.3	43.3
M1559420166.ndf	752	76.3	98.9	89.7	99.6	99.7	99.1	95.7	84.3	91.1	85.2	9.4	67	93.5	34.5	84.4	95.6
M1559420166.ndf	760	62.5	95.1	67.9	97.3	99.5	98.9	96.1	81.4	66.9	53.3	3.3	31	97.9	67.7	74.7	97
M1559420166.ndf	768	61.6	97.9	29.4	99.2	99.5	98.4	97.2	75	94.5	80.6	5.9	49.8	97	49.1	66.2	94.2
M1559420166.ndf	776	62.5	98.6	75.4	90.9	99.5	98	95.1	78.2	61.1	51	21.3	58	99.9	44.2	84.6	94.9
M1559420166.ndf	784	89.8	97	93.9	96.8	99	96.3	97.4	77.6	92.5	62.8	18.7	42.9	98.6	28	76.3	92.8
M1559420166.ndf	792	78.9	97.9	91.7	99	99.8	97.8	95.8	79.8	61.1	63.5	5.1	26.5	99.9	67.4	84.7	94.8
M1559420166.ndf	800	84.5	95.8	89.7	98.3	99.6	99.2	95.9	82.6	72.2	47.3	2.2	24.4	99.9	62.7	68.7	96.4
M1559420166.ndf	808	85.3	98.5	87.2	99.1	99.8	99	96.4	77.9	65.5	79.6	11.3	47.2	99.2	40.5	94.7	96.6
M1559420166.ndf	816	23.2	96.8	91.2	99.5	100	100	97.9	74.8	98.9	63.4	6.3	49.1	99.4	45.8	80	96.1
M1559420166.ndf	824	21.4	97.1	61.5	99.9	99.9	99.9	97.3	80.1	88	53	13.7	64	97.9	85.4	57.2	96
M1559420166.ndf	832	86.4	96.4	91.1	99.1	100	100	96.6	78.8	55.6	51.7	18.4	65.7	98.9	35.4	88.2	95.5
M1559420166.ndf	840	75.3	98	88.7	99.5	100	99.6	97.4	80.5	93.8	64.4	36.2	77.1	99.8	80.8	75.5	99.1
M1559420166.ndf	848	76	96.5	87.8	98.5	100	99.6	97.2	81.2	83	66.2	5.5	69.6	98.2	51.5	75.2	95.4
M1559420166.ndf	856	75.7	98	88.3	99	100	99.9	97	79.9	86	43.5	8.4	49.4	98.3	70.3	85.5	98.4
M1559420166.ndf	864	62.4	94.8	71.9	95	99.9	99.9	96.4	84	70.3	54.5	14.1	62.7	92.4	19.2	85.3	93.9
M1559420166.ndf	872	75.9	97.8	68.5	83	100	99.6	97.9	60.4	68.8	44	7.2	56.2	82.5	17.9	71.5	98.8
M1559420166.ndf	880	69.5	97.5	60	99.2	100	99.4	98.2	85.1	79.1	72.6	11.8	53	98.7	47.4	79.9	97.9
M1559420166.ndf	888	65.9	97.5	80.2	99.4	100	99.1	97.7	74.5	85.7	85.3	33.6	32	98.3	43.2	59.1	91.4
M1559420166.ndf	896	55.3	98.5	94.8	99.4	100	99.6	97.6	69.7	58.7	59.4	21.9	33.4	96.3	42.2	54.6	79.3
M1559420166.ndf	904	74	97.5	96.7	99	100	99.3	97.9	45.5	76	64.4	18.6	38.1	98.7	37.7	73.9	53.2
M1559420166.ndf	912	86.7	98.2	88.1	97.4	100	99.2	98.7	58.3	97.9	64	5.4	49.4	98	89.5	72.1	99.5
M1559420166.ndf	920	43.6	96.1	63.7	98.4	100	98.7	98.3	62	98.9	68.8	57.2	42	95.8	83.6	64.6	85.1
M1559420166.ndf	928	46.3	95.5	78.8	91.5	100	99	98	36.5	99	52.8	66.3	55.1	100	55.6	86.5	90.6
M1559420166.ndf	936	76.5	92.6	74.7	72.9	100	99	98.3	18.8	99.1	74.9	59.4	67.9	100	12.2	66.5	94.5
M1559420166.ndf	944	75.1	98.7	39.7	76.3	100	98.1	97.9	27.9	98.9	52.3	37.6	68	100	28	67.7	75.5
M1559420166.ndf	952	95.5	98.2	86.5	86	99.9	97.7	98.4	40.5	99.1	58.7	62.9	85.1	100	49.4	73	92.2
M1559420166.ndf	960	87.8	96.2	49.5	100	100	98.2	98.7	57.3	98.3	71.7	45.7	45.8	99.9	44.1	58.1	75
M1559420166.ndf	968	67.5	90.9	85.9	100	99.8	97.4	99.1	47.3	97.9	69.1	48.4	24.4	95.5	37.1	89.2	90.3
M1559420166.ndf	976	71.9	97.6	70	100	99.8	98	99.2	51.4	97.9	51.4	53.5	72.3	96.9	93.5	61.7	87.7
M1559420166.ndf	984	38.7	80.9	75.3	99.7	99.9	99.9	99.1	52.7	98.5	61	17.3	88.9	91.5	100	91.5	91.8
M1559420166.ndf	992	53.3	87.6	47.8	95.4	99.9	98.8	98.7	54.9	97.9	82.6	43.8	64.6	99.2	97	82.1	87.5
M1559420166.ndf	1000	48.4	73.4	52	98.4	99.9	98.2	99	53.2	94.8	62.8	47.4	52.9	99.9	99.9	73.2	97.8
M1559420166.ndf	1008	37.4	29.2	76.7	99.7	100	99.4	99.2	47.7	89.2	57	33.1	47.7	100	99.8	74.6	97
M1559420166.ndf	1016	57.7	91.1	91.7	99.7	100	99.7	98.8	25.2	74.5	35.4	23.9	54.1	99.5	99.7	78.2	94.7
M1559420166.ndf	1024	25.3	93.2	79.1	99.2	100	99.4	99.3	36.1	83.5	63.3	10.6	61.4	98.8	97.2	87.1	89.2
M1559420166.ndf	1032	12.4	97.9	22.4	98	100	99.5	99.3	59.4	99.1	57.1	4.2	50.3	99.5	98.1	46.6	95.3
M1559420166.ndf	1040	55.9	99.6	55.2	94.4	100	99.7	98.6	52.3	99.8	39.6	3.4	62.2	99.4	99	68.8	96
M1559420166.ndf	1048	14.2	99.2	65.8	99.2	100	99.6	99.2	15.8	99.7	69.4	48.7	77.7	98.3	98.5	74.2	97
M1559420166.ndf	1056	62.1	99.7	60.7	99.3	99.9	99.8	99.2	15.8	99.3	54.2	69.9	65.4	97.7	97.6	81.5	81.4
M1559420166.ndf	1064	89.9	90.9	89.6	98.8	100	99.9	98	21.9	98.9	59.5	67.5	96.3	98.2	97.9	60.9	77.6
M1559420166.ndf	1072	47.2	83.2	60.6	99.1	100	99.9	98.5	26.1	93.9	69.4	22.4	61.4	96.7	98.4	58.8	87
M1559420166.ndf	1080	57.9	94.4	65.9	99.7	100	100	99.2	16.3	97.6	60.7	23.2	63.4	99.4	97.4	77	97.7
M1559420166.ndf	1088	27.5	90.1	92.5	95.5	100	99.9	99.1	62.7	97.9	65.6	76.2	59.8	99.9	86	74.6	97.4
M1559420166.ndf	1096	47.1	99.5	91	98	99.9	99.8	98.2	86.7	99.5	37.5	42	52.2	99.3	95.2	87.1	96.3
M1559420166.ndf	1104	25.9	92.6	48.2	99.9	100	100	98.5	97	99.8	30.8	39	37.2	99.9	99.1	74.4	99.1
M1559420166.ndf	1112	52	63.6	55.7	98.8	99.9	99.9	98.9	90.9	92.7	82.8	53.6	43	100	90.7	94.7	71.1
M1559420166.ndf	1120	69.7	75.2	56.1	97.5	100	99.9	98.7	27.1	82.5	52	52.7	19.3	100	83.7	68	74.3
M1559420166.ndf	1128	86.8	40.6	98.6	100	100	99.9	99.3	56.4	99.2	44.2	62.1	40.8	99.2	97	86	92.2
M1559420166.ndf	1136	62.2	56.8	99.4	100	100	99.9	99.7	94.4	100	79.4	71	91.8	99.7	97.4	85.6	76
M1559420166.ndf	1144	35.9	91.8	98.8	100	100	99.9	99.8	94.2	100	80.9	77.1	91.9	99.5	97.6	74.7	78.8
M1559420166.ndf	1152	84.6	93.6	99	100	100	99.9	99.8	94.9	100	88.7	54.5	80.9	99.1	97.1	80.8	80.8
M1559420166.ndf	1160	89.8	88.7	99.7	100	100	99.9	99.9	98.5	100	92.3	50.7	80.2	99.4	91.1	72.8	82.6
M1559420166.ndf	1168	97.2	87.6	98.8	100	100	99.7	99.8	98.6	100	93.9	23.2	90.2	99.3	55.1	72.6	93.8
M1559420166.ndf	1176	97.8	94.1	98.8	100	100	99.9	99.8	98.6	100	84.2	84.9	93.7	99.9	71.2	53.6	89
M1559420166.ndf	1184	97.9	93.8	97.8	100	100	100	99.9	97.2	100	84.7	48.7	74.9	99.1	97.2	52.4	88.3
M1559420166.ndf	1192	98.9	75.4	97.5	100	99.7	99.8	99.7	97.7	100	86.1	56.2	44.7	99.8	39.3	41.2	89.6
M1559420166.ndf	1200	97.8	82.7	84.8	100	100	99.9	99.5	94.7	99.5	76.7	55.4	61.2	98.5	69.1	37	95.7
M1559420166.ndf	1208	97.7	78.1	78.4	99.9	100	99.2	99.7	96	98.8	53.2	69.2	31.4	98.9	80.2	74.8	93.8
M1559420166.ndf	1216	99.9	93.4	47.5	99.9	100	99.1	99.4	98.5	99.7	29.4	62.9	55.1	98.6	99	75.2	93.9
M1559420166.ndf	1224	99.7	79.5	37.7	99.8	100	98.4	98.9	98	99	54.9	56.4	50.4	98.6	96.7	61.7	73.3
M1559420166.ndf	1232	98.8	86.4	47.7	99.6	100	98.1	98.7	97.8	99.1	77.6	52.1	49.2	96.7	83.6	63.9	78.1
M1559420166.ndf	1240	98.9	90.3	72.3	99.8	100	96.9	97.9	97.3	95.9	83.7	49.7	45	96.3	89	66.6	97.7
M1559420166.ndf	1248	98.1	92.3	84.5	99.7	100	97.1	98	96.7	97.4	12.9	55.8	39.9	97.4	99.1	59.7	98
M1559420166.ndf	1256	97.7	92.8	69.4	99.6	100	98.4	99	96.5	99	29.7	61.5	37.7	97.8	96.9	89.6	98.2
M1559420166.ndf	1264	97.5	92.1	78.7	99.8	100	98.3	99.2	96.6	93.7	42.6	54.6	41.9	98.5	97.7	84.9	97.8
M1559420166.ndf	1272	98.9	93.7	80.3	99.8	100	98.2	98.8	95.8	93.5	54.6	55.2	46	99	97.5	81.6	65.6
M1559420166.ndf	1280	99.4	92.9	79	99.9	100	98.9	99.4	95.2	96.8	56.7	64.6	48	99.2	98.2	77.5	35.8
M1559420166.ndf	1288	99.2	92.9	82.6	100	100	99.1	99.9	92.1	99.5	28	57.7	59.7	100	88.9	79.8	36.6
M1559420166.ndf	1296	98.3	94.1	83.9	100	99.9	99.7	99.7	94.6	99.7	9.1	46	55.1	99.8	98.1	44.7	50.4
M1559420166.ndf	1304	98.9	94.8	73.7	100	100	99.8	99.9	94.6	99.1	36.2	51.4	56.3	99.3	97.2	70.4	88.5
M1559420166.ndf	1312	98.6	95.8	87.5	100	99.9	99.9	99.4	53.1	95.1	13.4	65.5	46.6	99.8	97.9	85.8	46.9
M1559420166.ndf	1320	98	94	82.9	100	99.9	100	99.4	35.5	98.8	3.3	17.9	47.6	99.7	98.3	84.8	80.8
M1559420166.ndf	1328	97.9	95.3	91.7	100	99.8	99.5	99.7	72.9	100	25.4	63.8	41	99.9	97.9	93.1	71.4
M1559420166.ndf	1336	98.7	97.2	85.9	100	99.2	99	99.7	73.7	78.6	32.2	47	46.2	99.6	98.1	92.4	90.9
M1559420166.ndf	1344	98.3	96.4	80.5	100	99.3	98.3	99.9	74.8	62.6	22.9	28.4	47	99.9	98.2	93.7	95.7
M1559420166.ndf	1352	98.7	96.5	77.8	100	98.5	97.4	99.4	61.2	84.5	48.4	25.2	52.2	99.8	93.7	82.6	76.8
M1559420166.ndf	1360	98.2	96.9	79.2	100	98.2	97.5	99.6	79.3	98.8	6.4	29.8	44.8	97.9	61.8	59.1	93
M1559420166.ndf	1368	98.9	96.1	78.8	100	97.9	97.2	99.9	88.3	99.6	43.8	24	49.3	97.9	82.2	87.8	99.8
M1559420166.ndf	1376	98.4	96.8	75.4	100	99.1	98	99.8	72.6	98.8	54.4	27.9	57.8	97.9	10.5	99.6	76.3
M1559420166.ndf	1384	99.1	95.8	83.7	100	99.5	98.8	99.7	92.2	79.6	44.8	25.9	58	96.3	32.9	65.5	89.2
M1559420166.ndf	1392	99	95.3	87.1	100	99.8	99.7	99.9	42.1	93.3	31	24.4	62.9	85.1	5.8	76.3	91.5
M1559420166.ndf	1400	99	95.3	90.2	100	100	99.8	99.4	61.2	93.9	44	31	71.5	66.4	4.6	74.4	84.5
M1559420166.ndf	1408	98.6	94.2	93.7	99.9	99.9	100	99.4	28.6	67.8	72.2	16.5	68.1	97	7.3	69.3	66.2
M1559420166.ndf	1416	99.2	94.3	98	100	99.9	99.9	99.8	21.1	62.5	67.5	15.3	76.6	95.3	73	69.9	85.5
M1559420166.ndf	1424	98.7	94.6	93	99.8	100	100	98.7	73.9	82.6	81.6	9.3	48.9	97.9	52.1	78.1	94.7
M1559420166.ndf	1432	97.9	93.5	85.4	99.9	100	99.9	98.5	97.4	87.2	84.1	13.3	49.1	97.1	42.7	65.2	96.9
M1559420166.ndf	1440	98.3	94.9	77.2	99.9	99.9	100	98.3	99.8	78.7	76.8	11.4	38.6	96.6	39.5	28.7	98
M1559420166.ndf	1448	98.4	94.5	69.4	100	100	100	99.6	95.1	64.6	84	13.6	61.2	91.8	39	38.3	97
M1559420166.ndf	1456	98.9	95.5	62.1	100	100	99.9	98.2	93.5	54.2	64.1	25.9	67.4	96.6	17.2	48.2	92.8
M1559420166.ndf	1464	98.9	94.7	83.9	100	100	99.9	97.6	95.9	50.3	17.9	19.9	62.8	97.1	19.8	41.5	86.6
M1559420166.ndf	1472	99.1	94.4	94	100	100	99.9	98.1	99.1	48.2	75.7	9.9	73.4	91.4	34.6	56.2	85.7
M1559420166.ndf	1480	98.8	94.2	85.7	100	100	99.9	98.2	99.2	68.5	43.9	14.7	77	96.8	83.9	77.2	96.2
M1559420166.ndf	1488	99.1	94.1	88.8	100	100	100	98.4	78.8	87.8	1.3	15.6	68.7	99.5	63.2	57.5	87.9
M1559420166.ndf	1496	98.9	95.1	94.5	100	99.9	100	99.4	60.5	71.2	5.8	19.7	63.9	99.8	79.7	81.8	98.5
M1559420166.ndf	1504	99	94.3	89.7	99.8	99.9	99.9	99	64.9	79.6	23.1	31.7	54.1	96.6	66.3	77.7	96.3
M1559420166.ndf	1512	99.1	94.5	72.8	100	100	100	99.4	51.4	79.5	74.7	44.1	62.2	91.3	99.7	79.9	80.6
M1559420166.ndf	1520	98.8	93.7	73	99.9	100	99.9	98.4	83.8	80.3	82.7	12	61.8	97.8	64.6	77.1	90.5
M1559420166.ndf	1528	99.3	94.6	92.8	100	100	100	99	76.5	94	60.7	28.5	61.5	93.3	99	81.6	96.1
M1559420166.ndf	1536	99.2	94.7	92.3	99.5	100	99.8	99.7	57.8	78.4	48	20.7	22.5	61.6	96.8	86	97.9
M1559420166.ndf	1544	98.8	94.4	92.9	99.7	100	99.9	97.8	93.4	78	69.5	13.1	35.7	78.5	82.7	71.3	96
M1559420166.ndf	1552	99.1	93.5	93.2	99.8	99.9	100	99.6	69.3	71.8	78.5	13.4	18.9	97.3	88.4	74.6	97.9
M1559420166.ndf	1560	99	94.8	87.7	99.8	99.8	100	98.4	89.9	76.2	78	11.2	11.9	93.5	95.5	88.6	97.5
M1559420166.ndf	1568	98.7	95.3	86.6	99.8	99.7	100	98.1	86.5	64.6	60.4	8.6	37.6	100	97.8	95.1	98.9
M1559420166.ndf	1576	98	94.1	88	99.8	99.6	99.9	95.6	85.9	90.2	17.4	10.4	81	99.9	89.4	91.4	98.2
M1559420166.ndf	1584	98	93.6	92.5	100	99.3	95.2	93.3	90.6	66.6	51.6	12.3	56.8	99.9	32.2	75.7	94.7
M1559420166.ndf	1592	98.3	94.9	70.8	100	99.7	49.4	97	90.1	56	57.9	13.4	60.5	99.5	82.2	78	92.4
M1559420166.ndf	1600	99.2	97.5	55.6	100	99.5	34.8	97.9	78.7	57.6	26.4	25.3	8	99.1	96.8	89.6	92.4
M1559420166.ndf	1608	98.5	95.2	23.4	99.8	98.5	24.4	99.2	72.6	89.6	44.4	16	11.7	98.2	76.3	88.4	86.1
M1559420166.ndf	1616	98.5	95.4	13	99.8	98.6	24.1	99	95.6	75.4	34.5	15.1	36.3	98.2	94.4	92.2	77.5
M1559420166.ndf	1624	98.8	95.3	8.7	99.2	99.4	23.9	99.2	95.5	85.2	62	10.6	34	98.2	97.4	87.5	91.8
M1559420166.ndf	1632	98.3	95.1	12.8	98.8	98.3	29.9	99.6	97.3	98.6	68.1	43	60.8	99.6	28	90.7	89.6
M1559420166.ndf	1640	99.2	96.5	35	89.3	97.2	30.2	99.3	98.2	93.4	79.7	47.9	51.8	99.3	31.9	90.6	77
M1559420166.ndf	1648	99.1	97.9	35.2	96.1	98.4	34.6	99.7	96.9	91.7	88.4	55.8	47.6	99.3	47.1	82.4	74.5
M1559420166.ndf	1656	99.3	96.6	49	97.6	98.9	32.9	99.4	84.5	98.8	81.1	54.9	69.7	99.6	91.9	93.4	93.8
M1559420166.ndf	1664	99.3	97.1	53.5	99.8	99.5	28.4	99.5	82.3	99.7	92.4	51.1	71.8	99.7	68.8	76.7	97.1
M1559420166.ndf	1672	99.3	97.4	60.9	90.4	99.5	36.3	99.9	85.9	99.3	78.9	21.5	71.2	99.8	77.4	60.1	98.3
M1559420166.ndf	1680	99.3	97.3	44.3	99.9	99	40.8	99.9	96.3	95.5	81.9	20.4	76.1	99.8	78.5	58.8	100
M1559420166.ndf	1688	98.5	95.9	59.9	99.7	99.1	53.6	99.9	79.9	97.9	71.8	28.2	89.5	100	78.9	70	95.3
M1559420166.ndf	1696	99.5	96.9	42.2	99.9	99.3	35.9	100	51.8	99.6	65	4.4	79.6	99.9	73.4	95.8	85.9
M1559420166.ndf	1704	99.6	97.9	46.8	100	99.7	39.3	100	68.1	99.9	93.4	56	76.5	100	79.6	99.9	98.8
M1559420166.ndf	1712	98.6	97.5	84.1	100	99.8	38.8	100	56.5	100	68.7	72.1	84.2	99.9	92.4	82.4	91.7
M1559420166.ndf	1720	99.3	86.9	73	99.9	99.2	43.8	100	59.1	99.8	57.2	66.9	83.5	99.9	69.3	79.1	86.2
M1559420166.ndf	1728	98.9	91.7	35.3	100	99.9	46.7	100	78.6	99.6	41.3	84.5	81.6	100	95.8	95.6	89.7
M1559420166.ndf	1736	98.1	92.1	18.6	99.5	99.8	45.8	99.9	54.7	99	39.6	61.9	81.6	100	90.1	85.6	89.6
M1559420166.ndf	1744	94.2	85.8	50.7	100	100	49.8	99.9	39.9	99.4	62.8	88	76.5	100	88.4	90.7	93.9
M1559420166.ndf	1752	95.7	84.1	92.8	100	99.7	50.8	99.9	60.9	98.7	47.6	73.9	23.4	99.7	95.8	78.9	91.6
M1559420166.ndf	1760	99.2	91.8	79.3	100	99	47.4	99.8	77	99.6	45.8	59.4	33.3	99.7	90.8	78.1	82.1
M1559420166.ndf	1768	97	89.7	88.7	99.9	98.9	57	100	84.3	98.8	66.2	64.8	76.5	99.8	49.3	88.6	91.4
M1559420166.ndf	1776	99.3	81.2	92.2	100	99	97.7	100	80.5	99	60.5	76.8	53.7	99.4	54.2	78.5	97.4
M1559420166.ndf	1784	99.7	87.9	94.4	99.8	99.4	97.5	100	83.1	98.9	59.5	47.9	51.5	99.1	95.8	69.5	94.3
M1559420166.ndf	1792	97.6	92.2	88.1	99.5	99.7	97.4	100	81.4	99	58.6	72.3	64.2	100	98.4	97.6	98.5
M1559420166.ndf	1800	98	90.8	88.2	99.4	98.9	96.3	100	75.4	98.6	67.1	56.4	60.7	99.4	97.7	83.5	96.3
M1559420166.ndf	1808	99.4	89.8	87.3	99.5	99.3	97.2	99.8	72.7	97.2	68.6	57.8	52.3	98	96.7	84.8	94.5
M1559420166.ndf	1816	99.3	90	88.8	99.2	99.6	96.5	100	55.6	94.7	64.7	33	57.7	99.4	96.4	82.2	94.1
M1559420166.ndf	1824	97.3	88.6	97.3	99.5	99	97.3	100	48.7	81.4	74.4	69.6	38.9	98.4	91.6	71.8	67.6
M1559420166.ndf	1832	99.1	88.8	85.5	99.1	99.6	96.9	100	41.3	92.6	68.6	46.5	29.5	97.9	88.9	44.3	93
M1559420166.ndf	1840	99.5	91.2	78.9	99.3	99.3	97.1	100	34.3	98.2	62.9	69.8	27.7	97.8	94.3	42.2	88
M1559420166.ndf	1848	99.1	92.1	94.6	99.5	99.5	95.8	100	83.9	98.6	59.8	72.9	46	98.7	97.4	90.4	82.9
M1559420166.ndf	1856	97.6	62.5	99	99.4	98.9	96.6	100	69.9	93.4	55.1	78.7	50.5	99.1	80.6	80	97
M1559420166.ndf	1864	98.1	79.8	78.9	97.9	99	96.8	100	93.8	98.2	56.3	57.2	48.3	99	89.4	90.2	82.1
M1559420166.ndf	1872	98.6	89.1	98.8	99.6	99.7	93.2	100	86.1	98.6	72.5	71.2	48.5	99.1	97.3	88.9	88.3
M1559420166.ndf	1880	97	94.2	92.9	99.8	100	85.6	100	85	94	66	53.9	40.2	99.6	90	79.7	82.1
M1559420166.ndf	1888	98.5	94.2	97.3	93.3	100	88.7	100	96.5	99.6	59.5	56.1	41.8	99	87.6	89.8	81.2
M1559420166.ndf	1896	97.3	93	89.6	99.3	100	88.6	99.9	77.9	89.4	74.9	71.8	78.8	100	83.2	87.2	31.5
M1559420166.ndf	1904	95.2	77	81.8	99.9	100	90.2	99.5	66.6	91.9	70.8	78.7	92.9	99.9	21.5	87.2	78.6
M1559420166.ndf	1912	96.3	81.2	95.8	100	100	88.9	99.1	68.2	98.6	54.5	56	82.8	99.8	62.2	72	79.5
M1559420166.ndf	1920	97.3	85.2	96.5	98.7	100	89.2	99.3	41	98.1	66.5	80.4	77.1	99.6	80.7	65.5	93.4
M1559420166.ndf	1928	98	83.8	94.4	99.8	100	87.5	98.9	27.2	62.9	66.2	74.4	72.5	99.9	52.5	80.3	89.9
M1559420166.ndf	1936	98	85.6	89	100	100	84.3	99.6	47.1	98	62.3	65.6	90	99.9	67	72.8	68.1
M1559420166.ndf	1944	93.5	84.2	86	100	100	90.3	94.6	58.3	99.6	54.3	69.4	86.3	100	65.7	81	31.9
M1559420166.ndf	1952	92.2	88.2	89	99.9	100	97.3	98.6	61.8	86.9	65.8	63.4	87.8	99.9	59.4	97	54
M1559420166.ndf	1960	95	82.5	89.7	99.9	100	97.1	98.2	89.6	63.9	55.7	47.3	92	99.9	67.9	93	60.1
M1559420166.ndf	1968	97.1	87.3	90.8	98.6	100	97.4	99.3	62.3	62.6	61	43.4	87.5	97.1	83	96.2	92.9
M1559420166.ndf	1976	96.8	85.5	90.8	98.8	99.9	96.4	99.4	37.2	81.2	51	60.4	78.6	95.6	89.6	95.7	85.5
M1559420166.ndf	1984	94.8	80.1	88.7	99.9	100	96.8	99	45.3	80.1	39.7	65.1	78.9	96	99.1	95.7	87.6
M1559420166.ndf	1992	94.4	75.1	89.7	99.8	99.9	95.9	99.5	37.3	91.7	55.4	70.1	81.7	97.7	98.3	69.8	83.4
M1559420166.ndf	2000	95	90.5	59.4	99.8	99.5	97.9	99.8	65.7	92.6	47.9	77.5	87.8	93.5	97.8	62.5	97.4
M1559420166.ndf	2008	94.7	90.2	66.6	99.5	99.2	98.8	99.7	77.4	88.9	51.7	74.3	91.7	85.8	87.9	54.9	92.3
M1559420166.ndf	2016	94.7	79.4	79.6	97.9	99.1	98	100	96.3	77.1	58.2	90.7	89.5	86.7	98	55.1	91.7
M1559420166.ndf	2024	92.8	81	92.5	94.8	89.7	99.4	99.6	99.8	63	55.9	91.7	86.2	98.9	98	67.2	78
M1559420166.ndf	2032	96.3	77.4	93.9	97.4	97.4	99.2	99.7	99.7	57.4	70	95.4	78.5	90.7	97	91.8	84.1
M1559420166.ndf	2040	93.2	83.8	92.5	97.6	98.6	99.6	100	100	66.8	64.5	93.8	81.1	94.9	98.5	94.9	89.1
M1559420166.ndf	2048	95.4	72.3	93.6	99.9	99.8	99.5	99.8	100	48.9	50.4	94.1	90.7	95.1	98.6	87.5	93.6
M1559420166.ndf	2056	94.8	70.9	88.4	99.8	98.9	99.2	99.6	99.9	77.6	50.3	77.3	88.7	90.3	91.7	19.7	91.9
M1559420166.ndf	2064	97	71.6	71.4	99.8	99.7	88.5	99.8	100	88.8	56.2	88.6	87	96.3	55.2	9	82.6
M1559420166.ndf	2072	96.8	79.7	76.4	99.8	99.9	99.8	100	97.4	58.8	63.5	89.5	89.4	95	76.2	11.1	78.8
M1559420166.ndf	2080	96.7	87.6	65.7	99.9	99.7	98.2	87.1	86.6	66.9	72.7	67.5	89.8	85.1	87.6	5.1	79.2
M1559420166.ndf	2088	96.4	86.3	85	100	100	98.3	74.4	97	53.3	76.1	44.9	90.3	96.5	88.6	13.9	90.2
M1559420166.ndf	2096	94.2	83.4	94.2	100	100	97.9	76.8	99.2	65.9	64.4	31.4	86.9	91.7	59.1	10.6	81.9
M1559420166.ndf	2104	96.5	81.8	88.8	100	100	100	51.6	98.4	33.7	52.7	43.1	92	93.9	54.1	24.5	80
M1559420166.ndf	2112	96.2	79.4	81.6	100	100	100	16.8	98.8	55.9	19.3	41.7	91.2	56.5	93.1	52.6	83.5
M1559420166.ndf	2120	91	85.5	77.4	100	100	100	4	100	62.5	56.4	39.8	93.3	70.8	89.9	28.9	84.8
M1559420166.ndf	2128	90.4	82	79.4	100	100	100	8.5	99	63.8	65.8	40.8	79.3	93.7	70.6	16.7	87.5
M1559420166.ndf	2136	95.9	76.7	74.2	100	100	100	85.5	98.6	40.5	65.7	57	80.8	93.6	83.6	18.3	85
M1559420166.ndf	2144	99	83.4	75.1	99.6	100	100	86	99.1	56.8	58.8	55.4	91.5	93.1	94.3	31.6	76.1
M1559420166.ndf	2152	98.4	75.2	68.6	100	100	100	72.2	97.5	61.7	44.1	69.3	72.3	96.7	97.7	59.4	98
M1559420166.ndf	2160	96.1	75.2	74.2	99.9	100	98.5	60	98.8	39.9	60.1	50.8	76.7	98.3	89.7	70.3	99.2
M1559420166.ndf	2168	94	87.6	74.5	100	100	95.7	52.1	98.4	64.6	63	76.5	80.8	93.5	98.5	73.3	97.3
M1559420166.ndf	2176	94.1	94.6	76	100	99.9	91.6	66.8	97.7	62.4	56.7	64.6	70.2	93.2	98.7	57.2	99.7
M1559420166.ndf	2184	97.6	93.3	88.8	100	100	99.9	62.8	96.7	52.4	78.1	46.7	71	98.6	82.7	19.9	96.6
M1559420166.ndf	2192	95.8	85.4	96	100	100	100	56.1	93.6	83.5	64.8	15.6	58.5	82.7	94.5	17.8	93.7
M1559420166.ndf	2200	88.4	83.7	94.6	100	99.9	99.9	64	74	98.6	85.4	8.2	30.7	77.6	54.7	19	93.1
M1559420166.ndf	2208	93.7	88.3	95.2	99.8	100	99.8	51.8	34.6	98.1	51.5	15.3	36.5	97.8	84	21.3	95.7
M1559420166.ndf	2216	97	91.3	93.3	99.5	100	100	57.8	79	93	62.5	9.9	78.8	97.9	95.3	22.3	96.7
M1559420166.ndf	2224	99.7	92.7	86.8	99.7	100	100	70	99.7	68.2	60.9	16.9	51	97.5	61.6	20.7	98
M1559420166.ndf	2232	97.9	66.8	93.4	99.8	100	100	71.6	95.6	84.4	75.9	27.8	39.9	97.8	85.5	23.5	97.8
M1559420166.ndf	2240	97.8	76.2	94.9	99.6	100	94.3	69	72.6	81.5	70	61.1	55.6	97.7	83.7	39	85.9
M1559420166.ndf	2248	97.8	57.7	97	99.8	100	90.9	68.9	87.3	70.1	76.4	34.9	47.5	83.6	77	28.1	92.5
M1559420166.ndf	2256	97.8	71.7	96.2	100	100	99.9	76.4	79.2	83.1	79.5	58.9	60.9	84.9	55.8	24	99.7
M1559420166.ndf	2264	99.5	84.9	95.8	99.9	100	100	69.8	90.6	82.3	64.2	34.7	37	97.6	69.7	28	98.6
M1559420166.ndf	2272	96.9	93.4	97	100	100	100	75.3	100	72.1	66.5	27.1	41.1	99.9	79	28.9	94.4
M1559420166.ndf	2280	83.3	87.1	98.7	99.7	100	100	85.6	100	69.6	73.3	31.8	57.1	83.2	83.5	55.2	93.7
M1559420166.ndf	2288	67.6	84.3	99.1	99.9	100	99.4	89.1	100	88.9	59.6	19.5	72.2	66.7	83.4	84.6	95.3
M1559420166.ndf	2296	81.1	85	98	99.1	99.8	95.1	86.4	100	85	72.8	44.8	80.9	97.5	82	84.7	90.3
M1559420166.ndf	2304	96.9	80.7	98.9	84.9	100	99.8	83.8	100	85.2	80.7	43.6	82.6	100	76.3	83.4	86.8
M1559420166.ndf	2312	99.3	64	99.5	97.5	99.9	94	77.2	100	80.8	62.5	43.9	63.1	100	84.2	68.8	73.9
M1559420166.ndf	2320	96.5	63.9	96.3	99.2	100	95.7	68.1	100	69.2	75	33.2	44.4	97.6	81.7	85.4	92.7
M1559420166.ndf	2328	96.8	98.6	95.6	99.8	99.8	96.7	75.4	99.8	86.3	45.2	82.7	88.7	99.6	87.8	81.4	83.5
M1559420166.ndf	2336	69.6	94.6	98.5	99.5	99.5	100	80.5	99.6	92	64.3	87.2	90.8	98.2	99.9	94.7	80.9
M1559420166.ndf	2344	80.4	92.1	88.3	97.4	99.5	100	82.4	97	88.4	64.9	82	89.5	98.8	99.9	97.9	95.7
M1559420166.ndf	2352	94.7	92.4	74.9	96.8	98.9	100	74.9	85.4	84.6	92	67.3	76.6	99.7	98.7	82.4	93.6
M1559420166.ndf	2360	99.5	96.1	99	99.4	99.5	99.4	77.1	88.9	66.1	92.3	51.6	48.1	100	94	89.7	94.1
M1559420166.ndf	2368	99.3	89.7	77.5	99.1	98.7	99.2	80.3	88.6	48.9	80.7	67.3	54.1	93.9	68.3	85.4	92.4
M1559420166.ndf	2376	99	81.8	99.5	98.7	98.6	99.8	89.4	87	57.9	89	55	76.8	91.8	88	88.3	95.8
M1559420166.ndf	2384	99.1	88.9	99.7	99.2	99.1	96.2	93.5	91	85.8	89.4	27.3	69.6	98	99.8	89.1	89.8
M1559420166.ndf	2392	99.3	94.8	99.8	99.6	98.3	99.8	94	86.9	67.7	89.8	39.3	36.4	98.5	99.9	93.8	93.7
M1559420166.ndf	2400	99.4	95.4	99.9	98.5	99.8	99.9	99.3	81.1	78.1	66.2	35.2	33.6	97.8	86.5	82.4	94.7
M1559420166.ndf	2408	99.1	94.6	99.9	98.6	99.9	99.8	97.7	92.9	66.3	86.7	48.1	55.4	98.9	23.7	74.3	83.3
M1559420166.ndf	2416	99.2	92.3	99	89.1	95.7	99.6	95.8	96.2	66.5	59	50.7	18.7	99.7	53.6	80.1	92.2
M1559420166.ndf	2424	99.5	96.4	99.5	99.6	99.1	99.9	98.6	92.2	82.1	59.2	48.5	36.5	99.6	74.8	76.9	93.8
M1559420166.ndf	2432	99.6	77.1	99.8	99.5	100	99.8	98.4	92.1	69.8	29.1	39.6	25.9	96.2	75.4	97.3	90.4
M1559420166.ndf	2440	99.7	87.4	99.9	99.6	96.7	99.6	95.7	88.6	50.5	51.9	36.5	57.5	98.3	94.4	94.4	69.7
M1559420166.ndf	2448	96.5	91.5	99.7	98.5	99.5	99.9	98.4	90.2	67.2	78.9	50.4	69	99.8	98.5	92	89.3
M1559420166.ndf	2456	91.3	91	99.7	99.9	100	99.8	98.2	96.2	64.6	64.3	29.1	64.3	100	88.6	89	99.5
M1559420166.ndf	2464	95.4	93.7	99.7	100	96.9	99.5	93.8	99	85.5	67.5	46.2	57.5	100	69.4	77.8	97.1
M1559420166.ndf	2472	98.6	89	100	100	99.7	99.9	98.9	100	98.1	96.8	38.4	69.2	99.1	76.8	91.1	80.8
M1559420166.ndf	2480	98.1	87.8	100	98.9	99.5	99.8	96.4	99.9	99.1	74	45.2	47.7	99.3	78.4	88.6	73.7
M1559420166.ndf	2488	96.8	84.8	100	99.9	97	100	94.8	97.8	77.1	38.8	54.5	63.3	99.5	82.3	87.3	79
M1559420166.ndf	2496	99	77.8	100	100	99.7	99.7	99.1	89.7	60.3	95	36.3	65.5	99.5	86	80.6	80.8
M1559420166.ndf	2504	99.2	89.6	99.9	100	97.6	99.6	93.7	99.7	91.9	52.1	60.1	72.5	97.1	76	89.6	87
M1559420166.ndf	2512	98.9	91.6	100	100	96	99.1	95	96.3	88.6	94.8	64.1	26.3	99.8	65.8	90.6	92.5
M1559420166.ndf	2520	97.2	82.1	99	100	99.4	99.2	96.7	97.7	78.7	65.4	47.4	35.8	98.6	63.9	86.8	68.4
M1559420166.ndf	2528	98.8	86.4	68.4	100	96.2	97.7	93.7	97.8	61	80.5	34	64.2	99.8	60.4	61.8	79.8
M1559420166.ndf	2536	99.2	86.3	68.4	99.9	99	96.3	97.1	98.8	72.8	87.4	25.3	78.9	99.9	64.6	32.6	85.2
M1559420166.ndf	2544	99.1	86.1	82.1	98.8	96.8	95.8	91.8	99.2	79.7	88.5	32.1	58.1	99.2	65.8	66.8	95
M1559420166.ndf	2552	99	84.7	87.4	99.8	97	93.5	93.9	97.6	68.8	87.4	23.4	19	96	61.4	45.2	96.1
M1559420166.ndf	2560	98.3	82.5	83.4	100	98.2	96.7	97.1	98.1	52.4	82.8	24.1	19.5	97.5	65.4	75.5	92.9
M1559420166.ndf	2568	97.7	86.7	33.6	99.9	94.6	94.3	90	96.8	80.4	94.9	38.5	61	95.2	62.2	69.4	75
M1559420166.ndf	2576	98.4	76.1	34.8	99.6	99.5	96.3	97.9	93.6	64.4	72.5	13.8	60.4	97.9	66.8	62.6	92.7
M1559420166.ndf	2584	99.4	81.6	82.2	97.3	99.7	95.7	96.3	77.2	65.9	62.1	3.7	61	97.5	69	34.9	91.6
M1559420166.ndf	2592	99.3	79.8	90.4	99.3	97.5	97.6	95.7	94.2	65.9	63.1	11	42	97.7	69.4	58.8	89.3
M1559420166.ndf	2600	99.4	90.4	89.4	99.3	100	96.8	99.7	89.4	80.1	63.9	26.8	40.6	97.3	67.6	39.1	98.1
M1559420166.ndf	2608	99.3	75.7	92.3	99.9	98.1	98.4	96.7	72.5	76.8	64.8	36.1	54.4	92.6	65.2	35.1	94.4
M1559420166.ndf	2616	98.5	69.2	95	100	98.7	98.2	98.9	91.8	93.6	68.8	22.1	75.3	85.9	63.4	60.3	81.6
M1559420166.ndf	2624	98.2	63.4	94.9	100	100	98.5	99.1	99.1	59.4	68.2	7.7	84.4	99.2	63.7	69.9	92.3
M1559420166.ndf	2632	98.8	36.2	95	98.4	98.1	98.7	96.8	98.7	37.2	68.8	26.5	82.8	97.8	58.2	92	86
M1559420166.ndf	2640	99.3	66.5	86.2	100	99.7	98.3	99.5	98.5	55.7	67.1	12.4	88.4	99.2	55.5	79.4	86.8
M1559420166.ndf	2648	99.5	34.6	87.1	100	98.6	99	98.4	97.5	53.9	67.5	16.3	84.6	100	58	67.3	96.3
M1559420166.ndf	2656	99.3	77.3	86.8	100	97.8	98.3	86.9	95.4	67.1	59.7	25.4	82.2	99.9	49	76.9	98.2
M1559420166.ndf	2664	99.3	29	78.7	100	100	99.1	19.1	90.9	67.8	82	41.4	84.8	100	73.2	54.8	98.8
M1559420166.ndf	2672	98.2	73.2	85.1	100	99.4	99.1	11.8	93.6	62.2	65.9	33.4	79.2	100	88.2	60.1	89.9
M1559420166.ndf	2680	99	51.6	93.1	100	99.6	99.2	4.8	91.1	71.4	51.4	54.5	73.7	99.9	86.2	80	99.4
M1559420166.ndf	2688	99.5	71.9	94.9	100	99.8	99.4	2.8	91.9	59.4	61.5	64.6	64.7	97	81.1	78.6	97
M1559420166.ndf	2696	99.3	76.7	96.9	100	99.4	99.6	86.2	91.8	75	58.1	66.8	75.5	97.5	96.9	81.5	96.6
M1559420166.ndf	2704	98.7	66.8	89.4	99.8	99.8	99.6	97.1	88	61.4	79.2	63.8	60.6	97.7	97.1	87.9	87.8
M1559420166.ndf	2712	98.5	65.6	89.6	100	99.8	99	94.8	97.1	87.6	87.3	69.4	76.3	87.1	97.7	59.8	100
M1559420166.ndf	2720	98.3	80.2	65.5	100	99.1	99.3	94.8	96.4	66.1	65.2	66.4	96.3	92.5	97.5	87.5	94.9
M1559420166.ndf	2728	95.6	75.7	48.7	100	100	99.1	97.7	89.2	84.9	64.5	70.1	97.3	99.8	97.5	71.8	72.4
M1559420166.ndf	2736	99.4	72.7	75.5	100	100	98.9	80.3	98.6	58.4	33.8	43.9	49.7	99.9	98	88	80
M1559420166.ndf	2744	99.4	72.2	62.2	99.9	99.7	99.3	84.2	96.2	61.8	82.8	20.6	29.5	99.2	96.3	89.8	88.7
M1559420166.ndf	2752	99.6	72.5	84	99.7	100	99.6	80.9	86.8	53.2	70.8	15.7	8.7	98.7	95.3	92.8	82.9
M1559420166.ndf	2760	98.4	82.8	77.1	100	100	99.7	67.9	75.2	62.3	82.5	60.4	22.4	93.8	10.5	88.3	60.4
M1559420166.ndf	2768	97.9	47.3	91.5	100	99.7	99.7	93.8	64	59.1	58.4	55.1	26.6	96.6	77.1	93.6	31
M1559420166.ndf	2776	97.2	34.5	68	99.6	100	99.5	95.5	70.9	82.1	93	60	40.1	96	97.8	88.2	81.1
M1559420166.ndf	2784	97.8	21.6	79.7	99.5	99.8	99.5	97.9	88.3	61	47.8	35.4	72.9	98.4	97.9	88.8	98.9
M1559420166.ndf	2792	96.9	23.3	90.4	99.7	98.9	99.5	98.2	99.1	96.2	43.2	48.5	71.3	98.7	97.7	91.5	97.7
M1559420166.ndf	2800	98	24.7	84.2	99.8	99.9	99.4	99.7	99.6	86.8	52.9	64.3	75.7	99.6	93.4	88.5	98.4
M1559420166.ndf	2808	97.7	23.5	66.7	99.8	100	99.2	99.8	98.9	92.9	72.5	65.1	43.2	99	96.6	51.4	85.5
M1559420166.ndf	2816	97.1	48.9	82	100	99.6	99.2	99.6	99.9	98.2	76.3	89	38.7	99.2	94.2	59.2	52.2
M1559420166.ndf	2824	97.7	39.6	83.9	100	100	99.7	99.9	99.3	98.4	86.6	67.4	70.6	100	94.9	72.7	87.2
M1559420166.ndf	2832	96.5	63.3	46.6	99.9	99.9	99.6	99.8	99.1	96.1	71.9	85.4	80.7	99.9	71.3	66.2	68.8
M1559420166.ndf	2840	98.4	91.1	74.4	99.9	100	99.9	99.4	94	91.8	71.5	32.1	66.8	99.4	73	55.9	76.4
M1559420166.ndf	2848	98	97.7	56.3	100	100	99.5	99.7	98.8	91.9	85.2	37.8	68.9	99.7	74.5	68.5	96.7
M1559420166.ndf	2856	95.2	94.6	58.9	100	99.9	100	90.3	98.7	71.9	50.8	60	35.9	99.5	93.1	73.5	97.6
M1559420166.ndf	2864	94.3	89.6	64.6	100	99.7	99.4	95.7	94.8	69.1	95.4	29.2	76.6	99.3	84.5	97.6	98.7
M1559420166.ndf	2872	93.9	80.2	62.7	100	99.8	99.8	75	95.4	89.7	93.8	44.8	84.1	99.9	63.9	69.8	93
M1559420166.ndf	2880	95.1	91.8	40.4	99.9	99.9	99.4	90	97.7	99.4	90.5	53.2	74.3	99.5	68.9	90.2	80.5
M1559420166.ndf	2888	94.5	93.2	56.4	99.9	100	99.2	86.7	93.9	95.4	94.3	65.2	72.6	99.8	59.4	94.8	78.1
M1559420166.ndf	2896	92.3	91.4	74.4	100	99.7	99.3	95.7	89.6	99.8	61.4	52.9	80.4	99.8	36.3	59.7	90.1
M1559420166.ndf	2904	95.1	93.9	46.3	100	99.3	99.1	80.3	97.3	99.6	31.3	55.5	68.6	99.8	34	77.9	99.9
M1559420166.ndf	2912	92.9	88.7	48.8	99.2	98.2	99.3	97.9	94.9	84.1	47.7	63.1	58.1	100	51.9	68.2	100
M1559420166.ndf	2920	91.9	85.8	85.2	99.5	99.6	99.5	100	92	81.7	78.6	71.1	72	99.8	42.2	84.6	97.9
M1559420166.ndf	2928	92.1	80.1	49.8	75.8	99.9	99.7	100	92.4	57	76.8	72.9	76.1	99.8	71.8	80.8	87
M1559420166.ndf	2936	81.6	60.4	64.4	99.2	100	99.7	98.7	88.4	64.6	55.1	44.6	79.6	99.5	98	63.3	67.2
M1559420166.ndf	2944	70	54.9	60.7	99	100	100	96.6	89.2	68.5	21.3	16.1	80.1	99.9	85.6	90.7	82.4
M1559420166.ndf	2952	91.1	41.5	67.7	98.6	99.9	99.7	98	84.6	53.1	53	60.5	88.7	99.6	96.4	85.4	83.6
M1559420166.ndf	2960	84.7	35.9	52.4	98.8	100	99.9	99.8	84.9	55.4	71.6	59.6	95.9	99.4	94.6	67	100
M1559420166.ndf	2968	79.9	40.9	74.2	99.1	99.9	99.4	99.7	84.2	53.6	67.8	63	84.4	99.4	84.8	75.1	99.9
M1559420166.ndf	2976	82.3	68	50.4	91.7	100	99.2	99.4	85	77.9	65	67.3	90.6	99.2	65.5	79.1	100
M1559420166.ndf	2984	70.8	86.3	80.9	99	100	99.4	99.4	95.6	90.9	72.6	74.7	94.6	99.6	50.3	64.4	99.9
M1559420166.ndf	2992	90.7	69	78.2	99.9	99.9	99.2	99.9	98.4	73.6	92	85.5	77	99.7	47.6	83.5	85.4
M1559420166.ndf	3000	93.5	65.7	87.2	95.9	99.6	99.3	99.9	94.7	68.9	74.6	83.1	77.6	99.8	90.5	88.3	85.9
M1559420166.ndf	3008	94.2	63.7	87	94.9	99	99.9	99.6	87	76.6	71.2	38.8	74.9	100	41.3	79	86.3
M1559420166.ndf	3016	96	63.1	87.6	93.4	99.3	99.6	74.6	85.5	70.1	84	60.5	82.9	98	84.5	98.4	98.5
M1559420166.ndf	3024	91.6	92.8	84.5	100	99.6	99.6	85.5	78.9	68.7	68	56.2	76.9	99.7	98.5	99.5	96.5
M1559420166.ndf	3032	67.4	53.9	88.9	97.4	98.5	99.8	69.2	87.1	59.7	63.5	62.1	83.8	99.2	96.9	99.7	91.2
M1559420166.ndf	3040	83.5	61.3	87.2	99.6	98.7	99.8	18.8	89.1	85.1	77.9	52.3	90.4	96.7	54.1	61.2	88.3
M1559420166.ndf	3048	88.4	43.6	76.1	89.8	99.2	99.2	55.9	83.3	46.5	66.4	50.8	91.9	100	66.3	65.4	77
M1559420166.ndf	3056	73.7	94.5	61.3	98.2	98.2	99.4	82.7	93.5	70	54.2	45.5	89.5	100	87.8	69	98.1
M1559420166.ndf	3064	42.8	89.2	67.7	75.6	97.9	98.6	51.3	92.2	84.3	69.6	28.4	81.1	100	92.7	94.1	98.6
M1559420166.ndf	3072	80.2	69.9	74.8	73.5	97.8	97.9	94.4	95.2	94.4	44.7	72.3	69.1	99.5	97	99.6	90.4
M1559420166.ndf	3080	72	72.2	60.7	92.3	98.6	97.6	76	93.3	89.9	64	89.8	80.7	100	96.8	99.5	68.4
M1559420166.ndf	3088	84.4	99.4	77.4	99.4	99.2	98.3	51.8	92.1	46.6	31.1	72.1	83.7	99.8	89.7	99.3	57.2
M1559420166.ndf	3096	79.9	79.5	67.5	95.8	99.2	99	86.9	89	66.6	48.8	81.2	65.4	99.9	96.5	76.4	46.3
M1559420166.ndf	3104	84.8	99.3	66.6	99.7	99.7	98.3	85.1	96.3	70.5	60.2	91.6	36.2	99.2	57.6	35.2	77.9
M1559420166.ndf	3112	69	41.3	63.5	99.5	99.8	98.3	95.5	95.1	76	45.5	97.9	47.3	99.7	51.9	43.7	87.4
M1559420166.ndf	3120	70.2	44.4	60.5	98.6	99.7	95.5	90.8	88.7	51.9	83.3	87	75.4	99.4	24.5	43.7	98.9
M1559420166.ndf	3128	84.3	72.7	63.8	99	99	95.1	94.3	83.2	78.1	75.2	97.8	91	99.3	39.6	43.8	99.5
M1559420166.ndf	3136	76	76.6	61.6	99.3	98.7	95.2	78.6	82.6	73	62.3	100	91.1	99	84.7	31	94.2
M1559420166.ndf	3144	66.2	78.8	67.3	99.2	98.7	93.8	89.4	90.6	61.5	53.3	99.7	61.5	99.2	27.1	51.7	95.1
M1559420166.ndf	3152	79.8	78	63.1	93.8	98.1	94.3	77.1	94.7	56.2	73.6	90.2	90.9	98.8	46.5	78.8	100
M1559420166.ndf	3160	53.7	92.1	73.7	99.8	99.9	95.6	94.8	86.7	72.2	76.1	99.6	89.7	97.9	28.4	61.7	100
M1559420166.ndf	3168	56.8	89.3	77.7	99.9	99.8	96.9	98.6	89.1	52.6	78.5	99.8	90.3	98	18.7	74	100
M1559420166.ndf	3176	62.7	87.2	80.9	100	99.9	95.1	91	88.5	77.2	72.6	99.8	89.2	97.7	48.1	73.8	99.9
M1559420166.ndf	3184	69	85.8	76	100	100	95.4	97.9	94.1	87.3	56.9	99.9	89.6	93.8	14.3	76.4	100
M1559420166.ndf	3192	63.4	66.3	67.1	100	99.9	96.2	99.8	84.9	80	50.7	99.8	89.2	93.2	66.8	56.4	92
M1559420166.ndf	3200	61.4	78.8	71.9	100	99.8	95.9	98.6	89.8	75.4	65.3	99.5	86.9	79.9	60.8	95.8	82.7
M1559420166.ndf	3208	63.9	96.7	81	100	99.8	96.2	94.1	78.5	83.4	73.9	96.7	88.5	82.3	43.9	78.4	98
M1559420166.ndf	3216	68.4	96.4	83.2	99.6	99.8	97.2	98.5	74.5	95.3	86.8	99.2	90.4	100	9.3	79	97.6
M1559420166.ndf	3224	74.8	75.1	73.8	99.8	100	97.7	100	82.5	77.6	54.9	94	90.9	96.5	16.8	96.7	89.3
M1559420166.ndf	3232	49.9	76.6	98.6	99.8	100	96.4	98.8	90.4	89.5	58.9	97.5	89.9	51.7	51.2	88.4	92.7
M1559420166.ndf	3240	68.8	86.7	99.9	99.8	99.9	96	98.3	77.2	78.8	87.9	99.9	91.1	97.8	58.6	89.3	74.2
M1559420166.ndf	3248	54.7	78.7	99.9	99.8	99.8	96.8	98.3	76.5	75.8	53.9	99.5	95.1	92.3	53.4	88.4	98.3
M1559420166.ndf	3256	80	74.2	99.6	99.9	95.2	97	99.9	75.5	65.4	50.4	95.7	38.3	91.3	45.6	85.1	99.6
M1559420166.ndf	3264	64.3	84.2	99.8	99.9	81.4	98.3	99.6	87.9	66.5	76.3	99	24.4	97.8	52.9	92.1	99.2
M1559420166.ndf	3272	96.2	92.8	73.4	100	53.2	97.7	85.9	69.5	60.9	58.3	98.8	47.3	99.4	55.8	78.7	89.6
M1559420166.ndf	3280	72.6	41.2	90	100	84.9	99.2	98	94.1	83.7	61.6	99.9	84.3	99.2	52.4	83.1	83.4
M1559420166.ndf	3288	79.3	86.3	97	99.9	100	98.6	79.2	95	80.7	54.2	99.1	41.9	99.2	53.8	81.3	90.5
M1559420166.ndf	3296	63.3	96.3	98.5	99.9	98.8	98.4	15.3	94.5	73	68	81.6	54.2	99.5	63.9	93.8	75.2
M1559420166.ndf	3304	39.9	76	92	99.7	95	99.4	24.1	96.9	47.8	63.5	78.7	61.8	98.8	52.1	75.1	80.1
M1559420166.ndf	3312	87.4	93.8	96.8	99.5	99.4	99.1	6.5	97.3	62.1	70.5	54.4	55.8	98.2	50.2	63.4	74.8
M1559420166.ndf	3320	71.3	97.7	96.3	99.6	99.3	99.3	6.5	96.9	54.9	75.5	62	48.4	97.9	51	99.3	90.2
M1559420166.ndf	3328	69.3	87.9	92.4	99.6	99.4	99.8	38.9	94.9	55.3	58.3	66.2	89.6	97	55.2	98.4	78.5
M1559420166.ndf	3336	62.5	45.2	83.1	99.7	98.9	99.9	31.8	95.6	86.3	52.1	59.3	92.7	98	67.8	99.3	90.1
M1559420166.ndf	3344	78	60	96.9	99.5	99	99.9	82.7	86.9	88.9	73.1	62.2	89.9	98.3	35.2	99.5	60.4
M1559420166.ndf	3352	81.5	66.9	96.9	99.8	99.2	99.7	97.2	93.2	62.8	73.2	58.6	89.7	98.3	4.9	82.8	85
M1559420166.ndf	3360	92.5	54.1	84.6	99.9	99.1	94.7	93.8	95.3	78.6	70.2	67.4	93.3	99.4	26.1	61.8	80.1
M1559420166.ndf	3368	93.7	58.6	94.5	98.9	99.2	100	94.4	97.9	73.1	70.1	52.1	91.8	99.6	86.6	61.8	93.2
M1559420166.ndf	3376	97.9	72.4	97.4	99.6	99.5	100	98.2	97.7	64.5	72.3	37	87.4	99.8	62.3	61	91.8
M1559420166.ndf	3384	84.7	69.5	97.5	99.8	99.5	99.8	99.4	94	67.9	63.8	21.3	83.6	99.7	24	65.3	92.2
M1559420166.ndf	3392	63.4	75.5	97.9	99.7	98.4	99.4	99.3	99.3	69.8	60.1	48.7	79.6	99.1	14.9	69.8	89.9
M1559420166.ndf	3400	75.1	58.1	97.9	99.9	99	99.6	99.6	98.8	75.1	50.8	58	80.2	96.5	60.1	63.4	89
M1559420166.ndf	3408	82.1	75.1	98	95.3	99.1	99.3	99.4	98.8	63.3	68.6	47.4	88.4	95.8	78.6	99.8	91
M1559420166.ndf	3416	68.2	51.6	96.3	99.6	99.5	99.5	99.6	99.8	93.4	63.9	73.2	88.7	93.8	63.6	71.4	88
M1559420166.ndf	3424	80.9	82.5	95.7	99.9	96.4	100	99.7	100	93.2	19.9	71	91.1	95.6	77.3	47.1	92
M1559420166.ndf	3432	76.7	68.3	96.3	100	99.3	100	97.9	100	97.3	54.6	66.7	93.3	99.9	94.2	43.4	97.9
M1559420166.ndf	3440	90.7	39	96.7	99.9	99.9	99.8	98	100	97.2	46.8	56.1	90.7	99.8	87.1	63.3	100
M1559420166.ndf	3448	29.6	55.9	96.1	100	100	99.5	99.9	97.3	91.9	67	58.5	83.1	99.7	85.5	80.5	98.8
M1559420166.ndf	3456	37.8	63.3	95.8	100	99.6	99.9	99.9	99.2	95.3	47.1	64.9	81.7	99.4	73.9	75.1	83.8
M1559420166.ndf	3464	71.6	64	98.2	100	99.9	99.9	99.6	100	95	40.5	55.3	84.4	98.1	77.3	76.6	99.5
M1559420166.ndf	3472	92.2	79.1	96.7	100	100	99.9	99.5	100	98.2	65.8	56.7	80.8	93.2	68.5	81.6	99.6
M1559420166.ndf	3480	96.3	88.5	97.8	99.9	100	99.9	99.1	99.9	92.7	79.3	60	81.2	99.3	64.4	82.3	97.8
M1559420166.ndf	3488	56.4	79.1	97.7	99.5	100	99.7	99.3	91.7	90.7	36.3	50.3	91.7	98.9	67	62.9	99.5
M1559420166.ndf	3496	67.5	75.9	98.4	99.4	100	99.7	95.7	92.9	68.6	51.1	62.1	87.6	98.5	73.1	63.8	100
M1559420166.ndf	3504	73.2	73.2	96.8	99.6	100	99.6	95.8	84.9	74.3	37.5	79.6	78.7	98.7	63.8	75.2	99.8
M1559420166.ndf	3512	77.9	77.4	95.8	99.3	100	99.7	93.8	96.7	80	43.2	72.3	85.2	97.3	79.4	77	99.5
M1559420166.ndf	3520	84.1	86.5	96	99.1	100	99.5	94.2	79.1	73.2	58.4	63.5	89.6	96.8	86	84	91.9
M1559420166.ndf	3528	82.4	97	96.6	99.3	100	99.7	93.7	87.7	73.8	41.4	73.2	82.1	97.8	99.2	76.7	99.8
M1559420166.ndf	3536	80.7	87.7	96.9	99.3	99.8	99.5	94.7	98.5	73.3	52.8	70	77.6	97.2	99.6	93.6	99.9
M1559420166.ndf	3544	85.8	76.2	96.4	99.4	100	99.5	90.2	99.1	72.1	67.8	48.4	84.4	98.1	99.5	7.2	99.5
M1559420166.ndf	3552	73.2	68.2	97.5	99.7	99.9	99.7	87.3	97.3	67	63.5	6.3	91	97.9	99.1	8.5	99
M1559420166.ndf	3560	36.9	84.7	95.8	99.7	100	99.7	98.9	94.3	71.3	65.1	42.8	77.8	98.1	97.3	22.6	100
M1559420166.ndf	3568	80.1	23.3	98	99.8	100	99.6	97.4	93.2	72.9	28	39.1	86.4	98.9	97.8	63.9	99.3
M1559420166.ndf	3576	61.8	28.2	92.3	99.8	100	99.8	93	95.3	50.4	86.3	15.9	63.9	96.5	95.8	77.6	90
M1559420166.ndf	3584	90.6	60.4	95.8	99.7	100	100	82.9	94.6	78	69.3	49.8	76.2	93.5	94.8	81.6	82.6
M1559420166.ndf	3592	90.5	72.4	96.7	100	100	99.8	94.9	51.1	83.9	48.1	61	69	99	83.3	81.2	79.2